Část 2 - Endoskopická sestava pro EC

Videoprocesor včetně světelného zdroje 	1 ks

Monitor					1 ks

Insuflační jednotka				1 ks

Oplachová pumpa				1 ks

Vozík						1 ks

Videokolonoskop				2 ks

Videoduodenoskop				1 ks

Endoskopy nad rámec výše uvedeného v případě nekompatibility

Videokolonoskop				6 ks

Technické specifikace:

Videoprocesor včetně světelného zdroje:

- zařízení integrující videoprocesor a zdroj studeného světla do jednoho přístroje

- umožňuje tzv. úzkopásmové zobrazování – k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm a 540 nm, která korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem (lepší zobrazení vlásečnic a drobných cév)

- umožňuje zobrazování pomocí filtrovaného světla – k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek, z nichž poslední dvě pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév

- elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací části endoskopu ve dvou módech: normal (hloubka pole v rozsahu minimálně 3 - 100 mm), near (hloubka pole v rozsahu minimálně 1,5 – 5,5 mm)

- zobrazovací systém – barevný CCD čip s rozlišením SDTV i HDTV

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- obrazový výstup – 16:9 nebo 4:3

- nastavení velikosti obrazu

- archivace obrázků ve formátu TIFF nebo JPEG

- nastavení zvýraznění obrazu – strukturální a okrajové, min. 3 hladiny

- automatické nastavení bílé

- umožňuje potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované

- zmrazení obrazu

- ruční zadání dat pacienta – ID, jméno, příjmení

- možnost napojení endoskopu přes jednodotekový konektor

- integrovaný LED světelný zdroj s min. 4 LED diodami

- integrovaná vzduchová pumpa

- možnost budoucího rozšíření o modul AI pro detekci abnormalit sliznice (modul AI není součástí dodávky)

- Výstupní konektory: 2x SDI, Composite Out

LCD monitor:

- úhlopříčka min. 31“, rozlišení min. 3840 x 2160 pixelů

- zobrazovací úhel alespoň 170°, antireflexní úprava

- min. kontrast 1000:1

- poměr stran – 16:9 nebo 16:10

- vstupní konektory: SDI, Display Port, HDMI, DVI-D

- výstupní konektory: SDI

- kompatibilní s uchycením držáku dodávaného LCD monitoru na vozíku (popsáno níže)

- certifikace Medical Device

Insuflační jednotka:

- zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu

- indikace zdrojového tlaku

- možnost připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO2

- možnost nastavení času (po uplynutí nastaveného času se ukončí přívod plynu)

- tlak přiváděného plynu (max. 45 kPa)

- světelná signalizace nízkého tlaku v láhvi s plynem

- součástí dodávky bude: min. 2 ks insuflačních hadic, 1 ks hadice pro připojení insuflátoru k tlakové lahvi CO2, stranový klíč pro výměnu tlakových lahví

Oplachová pumpa:

- peristaltická oplachová pumpa

- možnost připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopu

- ovládání přídavým pedálem

- autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.)

- nastavitelný průtok přes pracovní kanál max. 750ml/min.

- průtok přes přídavný oplachový kanál max. 250ml/min

- nádoba na vodu - autoklávovatelná	obsah min. 1.5l

Vozík

- přístrojový endoskopický vozík

- kloubový nastavitelný držák LCD monitoru

- zásuvka pro klávesnici

- držák endoskopu

- manipulační madla

- povrchová úprava – antistatický lak

- integrovaná příprava elektroinstalace

- oddělovací transformátor

- bržděná kolečka

- min. 3 police

Videokolonoskop:

- zorné pole minimálně 170°

- směr pohledu přímý – 0°

- hloubka pole minimálně 3 – 100 mm

- funkce blízkého pozorování

- blízké zorné pole minimálně 160°

- hloubka blízkého pole minimálně 1.5 – 5.5 mm

- vnější průměr distálního konce maximálně 13.2 mm

- průměr zaváděcího tubusu maximálně 12.8 mm

- pracovní délka minimálně 1680 mm

- vnitřní průměr pracovního kanálu minimálně 3.7 mm

- rozsah angulace: 	nahoru/dolu min. 180° / 180°

doprava/doleva min. 160° / 160°

- přídavný oplachový kanál pro připojení peristaltické pumpy

- funkce proměnné tuhosti

- funkce úzkopásmového zobrazení

Videokolonoskop pediatrický:

- zorné pole minimálně 140°

- směr pohledu přímý – 0°

- hloubka pole minimálně 2 – 100 mm

- vnější průměr distálního konce maximálně 11.7 mm

- průměr zaváděcího tubusu maximálně 10.5 mm

- pracovní délka minimálně 1680 mm

- vnitřní průměr pracovního kanálu minimálně 3.2 mm

- rozsah angulace: 	nahoru/dolu min. 210° / 180°

doprava/doleva min. 160° / 160°

- přídavný oplachový kanál pro připojení peristaltické pumpy

- funkce proměnné tuhosti

- funkce úzkopásmového zobrazení

Videoduodenoskop:

- zorné pole minimálně 100°

- směr pohledu – zpětný boční pohled 15°

- hloubka pole minimálně 5 – 60 mm

- vnější průměr distálního konce maximálně 13.5 mm

- průměr zaváděcího tubusu maximálně 11.5 mm

- pracovní délka minimálně 1240 mm

- vnitřní průměr pracovního kanálu minimálně 4.2 mm

- rozsah angulace: 	nahoru/dolu min. 120° / 90°

doprava/doleva min. 110° / 90°

- funkce úzkopásmového zobrazení

Každý výše uvedený endoskop musí:

- být kompatibilní s myčkou-dezinfektorem endoskopů splňující normu ISO 15883-1, ISO 15883-2

Příslušenství:

- veškeré kabely a příslušenství nutné k uvedení přístrojů do provozu (propojení jednotek a monitorů, endoskopů…)

Dodávané endoskopy musí být kompatibilní s dodávanou věží a naopak.

Dodávaná věž musí být kompatibilní s endoskopy od výrobce Olympus (stávající vybavení vyšetřovny). V případě nekompatibility, požadujeme dodání dalších 6 endoskopů nad rámec výše uvedeného požadavku, pro zajištění provozu vyšetřovny.

Tech. Specifikace dodatkových endoskopů v případě nekompatibility:

Videokolonoskop 4 ks:

- zorné pole minimálně 170°

- směr pohledu přímý – 0°

- hloubka pole minimálně 5 – 100 mm

- funkce blízkého pozorování

- blízké zorné pole minimálně 160°

- hloubka blízkého pole minimálně 2 – 6 mm

- vnější průměr distálního konce maximálně 13.2 mm

- průměr zaváděcího tubusu maximálně 12.8 mm

- pracovní délka minimálně 1680 mm

- vnitřní průměr pracovního kanálu minimálně 3.7 mm

- rozsah angulace: 	nahoru/dolu min. 180° / 180°

- doprava/doleva min. 160° / 160°

- přídavný oplachový kanál pro připojení peristaltické pumpy

Videokolonoskop 2 ks:

- zorné pole minimálně 170°

- směr pohledu přímý – 0°

- hloubka pole minimálně 2 – 100 mm

- vnější průměr distálního konce maximálně 13.9 mm

- průměr zaváděcího tubusu maximálně 12.8 mm

- pracovní délka minimálně 1680 mm

- vnitřní průměr pracovního kanálu minimálně 3.7 mm

- rozsah angulace: 	nahoru/dolu min. 180° / 180°

- doprava/doleva min. 160° / 160°

- přídavný oplachový kanál pro připojení peristaltické pumpy