ČÁST 1 – Lůžka a matrace

Lůžka (8 ks)

- Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52

- Min. 4-dílná ložná plocha

- Díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné

- Vnější rozměry max. 105 x 220 cm

- Bezpečné pracovní zatížení min. 250 kg

- Ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru min. v rozsahu 45 – 75 cm

- Ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování

- Polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů – zádová, stehenní i lýtková část, Trendelenburg a anti Trendelenburg min. 12°

- Ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku

- Laterální náklon pomocí elektromotoru (± 30°)

- Integrované prodloužení lůžka o min. 20 cm, pomocí elektromotoru

- Mechanické spouštění zádového dílu (CPR)

- Integrovaná váha s nosností odpovídající nosnosti lůžka

- Alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku

- Integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění a funkcí tlumeného spuštění

- U 1 lůžka postranice po celé délce ložné plochy nebo přídavné postranice v nožní části

- Blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici

- V postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování

- Na vnější straně postranice multifunkční ovládací panel s grafickým znázorněním naměřených hodnot váhy pacienta

- Výška postranic min. 45 cm nad ložnou plochou

- Odnímatelná celoplastová čela, min. nožní s aretací proti samovolnému vytažení

- Sesterský ovládací panel s možností blokace jednotlivých funkcí a s přednastavenými důležitými polohami (min. CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburg)

- Nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon

- Dvojitá kolečka o průměru min. 150 mm s centrálním ovládáním brzd

- 5. kolečko aretační pro jízdu v přímém směru

- Elektrický pohon lůžka usnadňující transport

- Integrovaný akumulátor umožňující polohování lůžka i bez připojení k el. Síti

- Nárazová kolečka v rozích lůžka

- Pouzdra v rozích lůžka na infuzní stojan a hrazdu

- Univerzální lišty a držáky na příslušenství

- Napájení z el. sítě 230 V/50 Hz

Příslušenství (ke každému lůžku):

- Sada fixačních klínů pro laterální náklon

- Držák hadic ventilátoru pro laterální náklon

- Hrazda s madlem

- Infuzní stojan

- Držák močového sáčku

- Polička na psaní

Integrovaná aktivní antidekubitní matrace – 4 ks

- Integrovaná aktivní antidekubitní matrace se systémem trvale nízkého tlaku pro velmi vysoké riziko dekubitů kompatibilní s nabízenými lůžky

- Ovládání matrace z ovladače lůžka

- Automatické režimy pro optimální redistribuci tlaku:

- Režim konstantně nízkého tlaku

- Režim maximálního nafouknutí matrace

- Transportní/mobilní mód

- Pronační mód

- Provzdušňování povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti

- Možnost rychlého vyfouknutí matrace (CPR)

- Nosnost min. 250 kg

Aktivní antidekubitní matrace – 4 ks

- Vhodná pro pacienty do IV. stupně rizika vzniku dekubitů

- Dvě samostatné aktivní alternující vrstvy matrace

- Min. tři hlavové cely bez alternace

- Plně automatický režim bez nutnosti manuálního nastavení tlaku dle váhy pacienta

- Regulace tlaku v pánevní části při polohování zádového dílu

- Automatické režimy pro optimální redistribuci tlaku:

- Režim konstantně nízkého tlaku

- Režim maximálního nafouknutí matrace

- Transportní/mobilní mód

- Alternující mód

- Možnost individuálního ovládání cel

- Postranní statické cely pro snadnější mobilizaci pacienta

- Vodotěsný, snímatelný, paropropustný a elastický potah, rozepínatelný min. ze tří stran

- Integrované popruhy sloužící k připevnění k rámu lůžka

- Provzdušňování povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti

- Možnost rychlého vyfouknutí matrace (CPR)

- Nosnost min. 250 kg

ČÁST 2 – Vysoké křeslo

Vysoké křeslo pro časnou mobilizaci pacientů (10 ks)

- Nastavitelná výška sedu v rozsahu min. 42 – 55 cm

- Výška zádové opěry 65 cm ± 5 cm

- Boční opěrky hlavy, křeslo ve stylu “ušák“

- Šířka sedu 50 cm ± 5 cm

- Hloubka sedu 45 cm ± 5 cm

- Polstrované loketní opěrky

- Nosnost min. 160 kg

- Celková hmotnost křesla max. 15 kg

- Omyvatelné polstrování

ČÁST 3 – Vertikalizační lůžko

Vertikalizační lůžko (1 ks)

- Kombinace standardního lůžka a vertikalizačního přístroje

- Min. 3-dílná ložná plocha

- Vnější rozměry max. 105 x 220 cm

- Bezpečné pracovní zatížení min. 200 kg

- Ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru min. v rozsahu 50 – 85 cm

- Ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování

- Polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů – zádová, stehenní, anti Trendelenburg

- Možnost vertikalizace do min. 75°

- Mechanické spouštění zádového dílu (CPR)

- Odnímatelné sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění

- Odnímatelná čela, min. nožní s aretací proti samovolnému vytažení

- Ruční ovladač

- Dvojitá kolečka o průměru min. 125 mm s centrálním ovládáním brzd

- Nárazová kolečka v rozích lůžka

- Pouzdra v rozích lůžka na infuzní stojan a hrazdu

- Univerzální lišty a držáky na příslušenství

- Napájení z el. sítě 230 V/50 Hz

Příslušenství:

- Aktivní antidekubitní matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitů – nosnost min. 200 kg

- Hrazda s madlem

- Infuzní stojan

- Sada fixačních pásů zajišťující bezpečnost pacienta během vertikalizace

Účastník je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení