Část 5 - Sušicí a skladovací skříň na endoskopy - 1 ks

- určena pro sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce

- disponuje závěsným systém na vertikální zavěšení endoskopů, min. 10 pozic

- vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály, tlaku max. 0,5 bar.

- vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému, přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr

- ovládací panel s barevnou dotykovou obrazovkou pro:

  - nastavení doby sušení

  - identifikaci vloženého endoskopu

  - zobrazení zbývající doby sušení a skladování pro každý endoskop

  - zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod.

- nezávislý monitorovací systém hlídající důležité parametry celého skladovacího procesu

- ovládání v českém jazyce

- integrovaná nebo externí tiskárna pro tisk protokolu o sušení endoskopu

- integrovaná čtečka čárových kódů nebo RFID čipů

- otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu nebo čip, součástí dodávky 25 ks identifikačních karet nebo čipů

- čas sušení max. 90 minut

- rozměry sušící a skladovací skříně: šířka max. 2000 mm, hloubka max. 500 mm, výška max. 2150 mm

- HEPA filtr třídy minimálně H13 (celková účinnost 99,95%)

- kompatibilita se všemi typy endoskopů od jednotlivých výrobců

- transparentní dvířka s bezpečnostním sklem

- uzavřený systém zamezující vniknutí i drobných předmětů a prachu a to i v případě výpadku elektrické energie

- vnitřní osvětlení skříně

- pracovní teplota v rozmezí 18 °C – 35 °C

- hmotnost max. 250 kg

- elektrické připojení: 230 VAC; 50 Hz

Příslušenství v rámci dodávky

- součástí dodávky budou sady na připojení:

- lineární endosonograf OLYMPUS GF UCT180 2x

- radiální endosonograf OLYMPUS GF UE190 2x

- gastroskop OLYMPUS GIF H180 2x

- enteroskop OLYMPUS SIF Q180 1x

- enteroskop FUJI EN 580T 1x

- gastroskop OLYMPUS GIF Q165 2x