Ultrazvukový přístroj s možností připojení vysokofrekvenční sondy

- Počet kusů: 1

- Technická specifikace přístroj

- Mobilní, plně digitální ultrazvukový přístroj s možností připojení vysokofrekvenční sondy

- Ovládání pomocí dotykového displeje s uhlopříčkou minimálně 10“

- Full HD displej s uhlopříčkou minimálně 17“, nastavitelná poloha monitoru (výška, otočení do stran, sklopení)

- Aplikační SW přístroje včetně měření a kalkulací

- Možnost využití aplikačních nastavení včetně vytváření vlastních uživatelských nastavení

- Redukce speckle a dalších artefaktů v zobrazení

- Frekvenční rozsah přístroje minimálně 1-30 MHz

- Podpora matrixových sond

- Mobilní přístroj na 4 kolečkách, z nichž minimálně 2 bude možné zabrzdit

- Madlo pro bezpečný transport

- Minimálně 2 aktivní konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových sond

- Napájení přístroje 230V/50 Hz

- Síťová šňůra minimální délky 3 metry

- SW v českém nebo anglickém jazyce

- Zobrazovací módy

- 2D zobrazení (B-mód)

- CDI – barevné dopplerovské zobrazení

- PD – Power Doppler (zobrazení energie krevního toku)

- PW – pulzní Doppler

- Úhlové (compoundní zobrazení)

- 3D freehand

- Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách

- Barevná vizualizace drobného cévního zásobení extrémně nízkých rychlostí, včetně sumarizace toku na všech sondách

- Simultánní zobrazení duplexní i triplexní zobrazení v reálném čase na všech sondách

- Požadovaný postprocessing

- Vytvoření databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání a jednoduchého zálohování dat z interního HDD přístroje na síťové úložiště PACS

- Veškerý postprocessing musí umožňovat přístroj na uložených datech

- Zoom zmraženého i real-time obrazu

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice – na aktivním i zmraženém obrazu

- Záloha a archivace dat

- Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry

- Možnost nahrávání paměťové smyčky pro záznam snímků a videosekvencí

- Přístroj musí umožňovat připojení k datové síti a digitálním archivům FN Brno – výstup ve formátu DICOM 3, komunikace se systémy PACS

- Přístroj musí umožňovat připojení do vnitřní sítě pomocí WIFI nebo LAN

- Import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice

- Obslužný SW modalit podporuje manuální editaci pacientského záznamu

- Technické specifikace sond

- Lineární sondy pro zobrazení malých částí lidského těla, dermatologii, kardiologii a muskuloskeletární systém

- Sondy použitelné pro dospělé i děti

- Mikrokonvexní abdominální sonda – minimální rozsah 2-10 MHz – 1ks

- Lineární matrixová sonda pro povrchové tkáně – minimální rozsah 10-30 MHz – 1ks

- Lineární matrixová sonda pro cévní aplikace a pro blízké pole – minimální rozsah 
5-18 MHz – 1ks

- Lineární sonda typu hokejka pro blízké pole – minimální rozsah 10-20 MHz – 1 ks

- Přídavné moduly nebo součást přístroje

- Modul pro hodnocení elasticity tkání metodou střižné vlny v rozsahu min. 200-500 kPa

- Modul pro zobrazení a hodnocení elasticity tkání metodou střižné vlny včetně schopnosti číselné kvantifikace v minimálním rozsahu 0-200 kPa

- Ostatní

- Přístroj i sondy jsou omyvatelné běžnými typy desinfekce používaných v nemocnicích

- Součástí dodávky bude veškerý spotřební materiál nutný ke spuštění a ověření správné funkčnosti přístroje

- Přístroj i sondy musí být kompatibilní s běžně dostupnými standardními gely a dezinfekčními prostředky určenými pro ultrazvukové přístroje v českém zdravotnictví.