Úpravna vody

Technologie pro úpravu vody sestávající z předúpravy a reverzní osmózy, splňující požadavky na chemickou a mikrobiologickou čistotu vody pro potřeby oddělení hemodialýzy. Musí být v souladu s normami ISO 23500 a ČSN EN ISO 8637-1, včetně kompletní předúpravy.

Konkrétní řešení předúpravy vody bude navrženo dodavatelem na základě rozborů vstupní vody (Příloha č. 12) a bude splňovat následující požadavky:

- Filtr pro odstranění především koloidních a mechanických částic ze vstupní vody s dostatečnou kapacitou

- Filtr na odstranění Fe ze vstupní vody s dostatečnou kapacitou

- Uhlíkový filtr s dostatečnou kapacitou pro odstranění chlóru, jeho sloučenin a látek organického původu (dle rozboru vody)

- Dostatečná kapacita změkčovačů pro provoz 29 HD monitorů (a systému míchání HD koncentrátů) a tvrdosti vstupní vody 12-16 °dH (německá stupnice)

- Filtry pro zachycení mechanických nečistot s propustností 10 μm a 5 μm

- Filtr eliminující dusičnany (kolísavá kvalita vstupní vody)

- Celý systém úpravny vody pro dialýzu je zdravotnický prostředek klasifikační třídy IIb dle směrnice EHS č. 93/42 (MDD) resp. 2017/745 MDR a zákona č. 375/2022 Sb. ,
o zdravotnických prostředcích, v aktuálním znění

- Úpravna vody musí umožnit napojení systému míchání dialyzačních koncentrátů

- Úpravna vody musí být schopná dodávat dostatečné množství permeátu pro současný provoz 29 dialyzačních monitorů a systému míchání koncentrátů při teplotě vstupní vody 15 °C

- Výstupní tlak permeátu v rozmezí 2 – 6 bar

- Výtěžnost > 72%, záchyt > 97% anorganických substancí

- Hygienicky bezpečné zařízení včetně celokovové nosné konstrukce v provedení 
z materiálu odolávající korozi

- Veškeré části přicházející do styku s upravovanou vodou musí být fyziologicky nezávadné v souladu s DIN EN ISO 10993-1

- Možnost chemické dezinfekce úpravny vody včetně rozvodů

- Automatické nastavení výkonu úpravny vody podle aktuální spotřeby

- Při snížení nebo ukončení spotřeby permeátu automatický přechod na úsporný provoz s recirkulací a recyklací permeátu

- Odběrové místo permeátu pro testování jeho kvality v blízkosti úpravny vody

- Tank na surovou vodu o objemu minimálně 700 litrů

- Úpravna vody musí být vybavena trojcestným ventilem pro nouzové odpouštění permeátu do odpadu

- Monitorování vstupní vody z předúpravy - tlak a vodivost

- Monitorování tlaku na membráně

- Ochrana proti přetlaku v okruhu permeátu

- Ochrana proti vysoké teplotě permeátu

- Ochrana proti běhu čerpadla nasucho

- Monitorování výstupní vody z reverzní osmózy (permeátu) - průtok, tlak, teplota a vodivost

- Dálkové uživatelské provozní ovládání a zobrazení provozních parametrů úpravny vody na dialyzačním sále a v kanceláři technika

- Automatický restart po krátkodobém výpadku síťového napájení

- Ukládání provozních dat a alarmových hlášení

- Systém chemické dezinfekce pro úpravnu vody a rozvod permeátu musí být 
v provedení bez mrtvých prostor

- Úpravna vody musí splňovat požadavky kvality permeátu na výstupu reverzní osmózy odpovídající požadavkům Českého lékopisu, v platném znění a normy ISO 23500

Systém míchání dialyzačních koncentrátů

- Zařízení musí umožnit přípravu 2 typů kyselých dialyzačních koncentrátů pro potřeby hemodialyzačního střediska podle volby uživatele

- Zařízení musí být vybaveno zásobníky pro připravené koncentráty, systémem distribuce připravených koncentrátů k dialyzačním přístrojům a musí zajistit současný, neomezený provoz min. 22 dialyzačních monitorů

- Zajištění nepřetržité dodávky koncentrátu, tzn. bude zajištěn nepřetržitý chod HD střediska

- Míchání koncentrátu v poměru 1+44. Zařízení musí namíchat kyselý dialyzační koncentrát z permeátu vyprodukovaného reverzní osmózou – min. dávka míchání 
600 litrů koncentrátu při poměru 1+44

- Systém musí být schopen zajistit přípravu následujících dialyzačních koncentrátů:

  - dialyzační koncentrát (při koncentraci 1 + 44 ) o obsahu kalia 3 mmol/l a kalcia 1,5 mmol/l - roční spotřeba cca 21 000 litrů

  - dialyzační koncentrát (při koncentraci 1 + 44 ) o obsahu kalia 2 mmol/l a kalcia 1,5 mmol/l - roční spotřeba cca 11 500 litrů

- Systém musí zajistit plně automaticky hustotu namíchaného koncentrátu s ochranou proti produkci odchylného složení koncentrátu

- Systém zdrojových zásobníků musí být uzavřený, tzn. je vyloučena chyba lidského faktoru při přípravě koncentrátu i jeho distribuci do zásobníků koncentrátu

- Systém musí zajistit konstantní kvalitu koncentrátu nezávislou na lidském faktoru obsluhy ze strany personálu dialyzačního střediska

- Potrubí pro rozvod koncentrátu (celkem dva koncentráty) od skladovacích tanků k jednotlivým dialyzačním monitorům na oddělení HD včetně koncovek i jejich protikusů, celkem 22 pozic, vedení každého koncentrátu musí být barevně odlišeno – rozvod koncentrátu

- Uskladnění výsledného produktu ve skladovacích zásobnících o minimálním objemu 
2 x 750 litrů (+- 10% vyplývá ze statického posouzení) koncentrátu pro každý typ

- Rozvod dialyzačního koncentrátu přes řídící jednotku umožňující přepínání mezi zásobníky

- Tlakové řízení spotřeby koncentrátu dle potřeby jednotlivých dialyzačních přístrojů

- Obsluha HD střediska bude mít vzdálený náhled na aktuální stav systému míchání dialyzačních koncentrátů, tzn. minimálně aktuální stav zásoby koncentrátů v zásobnících

- Systém uchovává data o provedených míchacích procesech, tzn. minimálně datum, typ koncentrátu, zásobní tank, číslo šarže zdrojového zásobníku

- Automatický proplach rozvodů a recirkulace

- Zdrojové zásobníky koncentrátů musí být mobilní a snadno transportovatelné, hmotnost max. 360 kg (nosnost zdviží) a rozměry max. 650 x 650 x 1400 mm (rozměr klece zdviže)

- Zdrojové zásobníky koncentrátů musí být recyklovatelné = vratné

- Zajištění kompletní dodávky, tzn. montáž technologického celku zařízení pro míchání koncentrátů včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí, materiálu a prací včetně dopravy