Ultrazvukový přístroj pro RHK

- Počet kusů: 1

- Technické požadavky na přístroj

- Mobilní, plně digitální ultrazvukový přístroj

- Ovládání pomocí dotykového displeje s úhlopříčkou minimálně 10“, nastavitelná poloha monitoru

- HD displej s uhlopříčkou minimálně 20“, nastavitelná poloha monitoru (výška, otočení do stran, sklopení)

- Přístroj je mobilní na 4 kolečkách z nichž minimálně 2 jsou brzděné

- Madlo pro bezpečný transport

- Aplikační SW přístroje včetně měření a kalkulací

- Možnost využití aplikačních nastavení včetně vytvářeních vlastních uživatelských nastavení

- Minimálně 4 aktivní porty pro sondy

- Redukce speckle a dalších artefaktů v zobrazení

- Minimální frekvenční rozsah přístroje 1-20 MHz

- Nastavitelná hloubka vyšetření v rozsahu minimálně 0-35 cm

- SW v českém, případně v anglickém jazyce

- Síťová šňůra minimální délky 3 metry

- Napájení 230 V/50 Hz

- Zobrazovací módy

- 2D zobrazení (B-mód)

- CDI – barevné dopplerovské zobrazení

- PD – Power Doppler (zobrazení energie krevního toku)

- PW – Pulzní Doppler

- Harmonické zobrazování (THI)

- Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách

- Tlaková elastografie

- Panoramatické zobrazení

- Možnost uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe

- Požadavky na postprocessing

- Vytvoření databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání a jednoduchého zálohování dat z interního HDD přístroje na síťové úložiště PACS

- Veškerý postprocessing umožňuje přístroj i na uložených datech

- Měření na real-time i zmrazeném obraze

- Automatické měření parametrů dopplerovského spektra

- Záloha a archivace dat

- Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry

- Přístroj musí umožňovat připojení k datové síti a digitálním archivům FN Brno – výstup ve formátu DICOM 3, komunikace se systémy PACS

- Import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice

- Obslužný SW modalit podporuje manuální editaci pacientského záznamu

- Technické požadavky na sondy

- Sondy použitelné pro dospělé i děti

- Pro zobrazování MSK a drobných částí

- Lineární sonda minimální rozsah frekvencí 5-18 MHz, aktivní šíře min. 38 mm – 1ks

- Lineární sonda typu hokejka minimální rozsah frekvencí 7-18 MHz – 1ks

- Konvexní sonda minimální rozsah frekvencí 1-5 MHz – 1 ks

- Ostatní požadavky

- Přístroj i sondy jsou omyvatelné běžnými typy desinfekce používaných v nemocnicích

- Součástí dodávky bude veškerý spotřební materiál nutný ke spuštění a ověření správné funkčnosti přístroje