Dotazník pro účely předběžné tržní konzultace

VZ „Telemetrický systém II“

Předmětem zadávacího řízení je dodávka 2 ks telemetrického systému, vč. poskytování pozáručních servisních služeb na dvě kliniky Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno – bližší technická specifikace viz příloha č. 2 Výzvy.

Zadavatel v rámci předběžné tržní konzultace žádá k následujícím otázkám odpovědi potencionálních účastníků vztahující se k přiložené technické specifikaci – viz příloha č. 2 Výzvy. Zadavatel žádá účastníka, aby odpovědi doplnil k jednotlivým otázkám, nejlépe zvýrazněné tučně, kurzívou, příp. barevně odlišené.

Parametry centrálního monitoru:

- Je možné k centrálnímu monitoru připojit ještě jeden náhledový monitor pro lepší přehlednost monitorace pacienta?

- Zadavatel požaduje serverové řešení CM: při pravidelné údržbě datové sítě dochází k odstávce infrastruktury po patrech, je vaše technologie schopná v daném čase zobrazení monitorace pacienta na pracovišti?

- Přenos dat pomocí HL7: je zapotřebí pořídit ještě jiný SW prvek pro přenos?

- Je možné využit síťovou tiskárnu u vaší technologie?

- Nařizuje výrobce konkrétní typ řídícího PC k centrálnímu monitoru nebo je možno instalovat na přístroj dodaný Centrem informatiky FN Brno?

Telemetr

- Tlačítko přivolání sestry: jedná se u vaší technologie o tzv. Panic Button s upozorněním personálu nebo pouze o funkci pro záznam zhoršení subjektivního stavu?

Zadavatel má dále na možné potenciální účastníky několik doplňujících dotazů v oblasti:

- provozu v nemocniční WiFi síti:

Podpora WiFi standardů a kompatibilita s nemocniční infrastrukturou

- Podporuje váš telemetrický systém WiFi 6 (802.11ax) a WiFi 6E?

- Jaká frekvenční pásma zařízení využívá (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)?

- Podporuje zařízení optimalizační mechanismy Wi-Fi 6, jako je OFDMA, MU-MIMO a BSS Coloring, pro efektivní provoz v prostředí s vysokou hustotou klientů?

- Je možné doložit certifikaci shody se standardy IEEE 802.11 a Wi-Fi Alliance?

- Jaké minimální požadavky na Wi-Fi síť váš systém vyžaduje?

Stabilita připojení, roaming a odolnost vůči rušení

- Jakým způsobem zařízení zajišťuje stabilitu připojení při pohybu pacienta v rámci WiFi sítě nemocnice?

- Podporuje zařízení standardy 802.11r/k/v pro rychlý roaming mezi AP s nízkou latencí?

- Bylo zařízení testováno v prostředí s vysokou hustotou Wi-Fi provozu (nemocnice, průmyslové zóny)? Je možné doložit?

- Jak se chová zařízení při krátkodobém výpadku WiFi signálu? Ukládá lokálně data a na jak dlouho nebo vyžaduje stálé připojení (real-time)?

Bezpečnostní požadavky

- Jaké zabezpečení komunikace zařízení podporuje (WPA3, WPA2-Enterprise, RADIUS, certifikáty atd.)?

- Jakým způsobem zařízení autentizuje uživatele a brání neoprávněnému přístupu?

- Podporuje zařízení připojení k SSID s iPSK (Identity Pre-Shared Key)? V naší nemocniční infrastruktuře využíváme dedikované SSID „FNBrno.TechW“ pro připojení technických zařízení právě pomocí iPSK.

- Splňuje zařízení požadavky na EMC regulaci pro nemocniční provoz (IEC 60601-1-2)? Můžete doložit oficiální certifikát?

Testování a reference

- Je možné provést testovací provoz v reálných podmínkách nemocnice?

- Máte reference z jiných nemocnic nebo zdravotnických zařízení, kde byl váš telemetrický systém implementován?

- Jaké jsou možnosti vzdálené diagnostiky a podpory?

- provozu v privátní 5G síti:

- Podporuje Vámi nabízené zařízení připojení do 5G mobilních sítí?

- Pokud ano, uveďte podporovaná 5G frekvenční pásma (bandy) podle označení 3GPP.

- Je zařízení kompatibilní s režimem 5G SA (Standalone) a/nebo 5G NSA (Non-Standalone)?

- Umožňuje zařízení provoz v uzavřené privátní 5G síti bez nutnosti připojení k veřejné mobilní síti?

- Podporuje zařízení současně provoz v LTE/4G sítích jako záložní řešení?

- Jakým způsobem je zajištěna autentizace zařízení do sítě (např. SIM, eSIM, jiný mechanismus)?

- Je možné zařízení uzamknout pro připojení výhradně k určené síti (konkrétnímu PLMN)?

- Jaké komunikační protokoly zařízení využívá a je zajištěna možnost šifrovaného přenosu dat?

- Jaká je garantovaná latence při přenosu dat v 5G režimu?

- Umožňuje zařízení provádět vzdálenou konfiguraci a aktualizace softwaru výhradně prostřednictvím privátní 5G sítě bez přístupu k veřejnému internetu?

- Disponuje zařízení platnými certifikacemi pro provoz v EU/CZ a případně certifikací pro použití ve zdravotnictví dle nařízení MDR?

- Testování a reference:

  - Je možné provést testovací provoz v reálných podmínkách nemocnice?

  - Máte reference z jiných nemocnic nebo zdravotnických zařízení, kde byl váš telemetrický systém implementován?