## Technická specifikace
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 011/2025
Název: | Kombinovaný inkubátor
Počet kusů: | 4 (1ks/rok)
Klinika: | NO
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
• funkce režimu "inkubátor" i režimu "otevřené vyhřívané lůžko" s aktivním vyhříváním
• možnost servo regulace teploty uvnitř inkubátoru v závislosti na teplotě novorozence
• měření tělesné teploty novorozence pomocí 2 čidel, čidla a ochranné kryty součástí nabídky
• automatická (motorická/hydraulická) konverze z inkubátoru do režimu vyhřívaného lůžka a opačně pomocí tlačítek, pedálů či rukojeti
• zvednutí krytu do režimu vyhřívaného lůžka s automatickou aktivací vyhřívání max. do 10 sekund
• dvojitá stěna/konstrukce s aktivním vyhříváním pro minimalizaci tepelných ztrát a pro snížení okolního hluku v inkubátoru
• minimalizace tepelných ztrát – např. dvojitá odnímatelná stěna, aktivní ohřev
• aktivní tepelný štít – pro minimalizaci poklesu teploty při otevření inkubátoru
• regulace teploty uvnitř inkubátoru v rozsahu minimálně 22 – 39 °C po krocích maximálně 0,1 °C
• nastavitelná výška lůžka, rozsah min. 30 cm
• víko inkubátoru zajišťující viditelnost do inkubátoru
• čelní a boční panely inkubátoru otevíratelné
• prostupy do inkubátoru pro kabely a okruhy zajištěné proti tepelným ztrátám
• zvlhčování bakteriostatickým systémem v rozsahu nastavení vlhkosti minimálně 40 – 95 % s krokem maximálně 5 %
• zvlhčovací nádoba průhledná, autoklávovatelná pro vizuální kontrolu hladiny vody nebo plně uzavřený zvlhčovací systém s automatickým čištěním zvlhčovače
• snadná dezinfekce kompletního systému zvlhčování - hygienicky bezpečný systém zvlhčování
• možnost prodloužené doby pobytu novorozence v lůžku na min. 14 dní při dodržení hygienicko - epidemiologického režimu - potvrzení doložené výrobcem
• automatická regulace O2 v rozsahu minimálně 22 - 65 % s přesností minimálně 5 %
• polohovatelná matrace o rozměrech minimálně 40 x 64 cm s výsuvem na obě strany
• otočná matrace (pro lepší přístup k novorozenci, usnadnění tzv. „klokánkování“, přebalování nebo klinické procedury)
• náklon matrace minimálně 12 stupňů
• možnost rentgenování pacienta - prostor pro RTG kazetu
• ovládací centrální displej s možností ovládání z obou podélných stran
• nastavitelný jas displeje (min. 3 úrovně)
• nastavitelné akustické (min. 3 úrovně hlasitosti) a optické alarmy
• bezdotykové utišení alarmu pro eliminaci přenosu infekce
• paměťové trendy (min. 3 dny) pro inkubátorem monitorované hodnoty (hmotnost pacienta, teplota, vlhkost) pro zpětné vyhodnocení průběhu péče
• tichý chod systému, max. 45 dB
• integrovaná váha pro vážení novorozence s možností zaznamenání hodnot vážení – váha musí být úředně ověřitelná, součástí dodávky bude prvotní ověření od výrobce provedené v tomtéž roce, kdy bude přístroj dodán
• šuplíky na příslušenství
• přístup matky k inkubátoru i na invalidním vozíku - vysunutím šuplíku na příslušenství pro snadnější přístup
• sklopení a odstranění dvojitých bočních panelů pro lepší přístup matky k novorozenci
• držák na odsávací systém pro odsátí dýchacích cest novorozence
• stabilní systém natáčecích svislých stojanů pro umístění infuzní techniky s nosností min. 9 kg
• držák na hadice, dezinfekci, odsávací nádobu
• polička (nosnost min. 5 kg) s možností otáčení
• držák ventilačních okruhů, variabilní umístění na obou stranách inkubátoru
• hadice na připojení ke zdroji vzduchu a O2, délka min. 5 m, koncovky MZ Liberec
• tlak v rozvodech – 4,8 bar (PRM). Inkubátor musí být schopen pracovat s těmito tlaky, jinak uchazeč musí dodat redukční ventily
• kryt inkubátoru (světelná i zvuková izolace) s otvory pro fototerapii součástí nabídky
• součástí vyšetřovací LED světlo (zdroj energie z inkubátoru výhodou, ale není podmínkou) včetně držáku k euroliště inkubátoru
• světlo na flexibilním "husím krku"
• intenzita osvětlení min. 30 000 lx
• životnost světelného zdroje min. 50 000 h
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení:
Číslo:
Název:
Klinika:
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  | Změnit oblast tisku
DALŠÍ PODMÍNKY
SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY
ZÁVĚR: