Část 3 - Ultrazvukový přístroj pro ODR

Technická specifikace

- plně digitální ultrazvukový přístroj nejvyšší kategorie pro obor radiologie

Konstrukce a základní požadavky

-	LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 23,8" s FULL HD rozlišením, upevněn na otočném stojanu, nastavitelná poloha monitoru

-	madlo pro transport přístroje

-	ovládání - min. 14“ barevný ovládací touchpanel

-	hmotnost přístroje max. 85kg

-	editovatelná nabídka dotykové obrazovky pro ovládání i měření

-	digitální nastavení TGC a LGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského nastavení parametrů, nepožadujeme mechanické jezdce

-	požadujeme ovládání pomocí mechanického trackballu

-	automatická funkce režimu freeze (vypnutí sondy) dle nastavitelné doby

-	frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz

-	nastavitelná výška ovládacího panelu

-	minimálně 4 aktivní vstupy pro připojení sond

-	možnost rozšíření o bateriový provoz v případě výpadku napájení ze sítě 230 V – minimálně 30 minut

-	automatická optimalizace obrazu pro B-mode, TGC a dopplerovského zobrazení

-	možnost využití aplikačních nastavení včetně vytváření vlastních uživatelských nastavení

-	podpora multifrekvenčních sond, podpora sond typu single crystal

-	zvětšení okolí kurzoru při měření

Zobrazovací módy

-	B-mode na základních frekvencích, B-mode na harmonických frekvencích

-	PW - pulzní doppler

-	možnost rozšíření o CW -  kontinuální doppler

-	nedopplerovské zobrazení krevního toku bez použití kontrastních látek

-	podpora měření elasticity SWE nebo  2D SWE

-	podpora kvantifikace steatózy

-	THI - harmonické zobrazení

-	automatická optimalizace obrazu

-	barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku

-	barevné dopplerovské mapování s 3D efektem

SW výbava

-	ZOOM s vysokou citlivostí v živém obraze

-	automatické měření parametrů dopplerovského spektra

-	kalkulace objemů z více rovin

-	SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiodiagnostice

-	SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou

-	SW pro panoramatické zobrazení

-	modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie, s následujícími možnostmi:

- měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení

- možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni

- barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání

- sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti

-	SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy – CEUS

-	možnost budoucího rozšíření o SW pro fúzi MRI-UZ pro konvexní sondu (SW není součástí dodávky)

-	možnost budoucího rozšíření o automatické měření IMT (automatické měření IMT není součástí dodávky)

-   SW na hodnocení steatózy jater

-   možnost budoucího rozšíření o SW na trasování nervových snopců v živém obraze (SW není součástí dodávky)

Archivace a komunikace

-	paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí

-	přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 500GB

-	Import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice

-	vyhledávání pacientských dat dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

-	zobrazení obrazové dokumentace včetně přístupu k dřívějším měřením s možností opakovaného měření (rekalkulace) vč. dopplerových průběhů

-	USB port dostupný na hlavním panelu pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk

-	komunikační modul DICOM

-	export obrazového záznamu do PACS systému zadavatele

-	připojení do sítě FN BRNO a do PACS systému podle specifikací Centra informatiky (CI)

-	výstup na externí digitální monitor

Sondy

-	Lineární sonda - pro muskuloskeletální, vaskulární, pediatrické a abdominální aplikace, malé části. Frekvenční rozsah minimálně 2-9 MHz.

-	Lineární sonda - pro zobrazování prsou, muskuloskeletální, vaskulární aplikace a vyšetření malých částí. Frekvenční rozsah min. 2-14 MHz.

-	Konvexní sonda - pro abdominální a vaskulární aplikace. Frekvenční rozsah min. 1-6 MHz.

-	Lineární sonda/hokejka  - pro periferie, malé části, muskuloskeletální, intraoperační aplikace. Frekvenční rozsah min. 3-22 MHz.

-	Konvexní sonda - pediatrické, vaskulární aplikace. Frekvenční rozsah min. 3-10 MHz.