Část 4 - Ultrazvukový přístroj pro UK

Základní požadavky

- Ultrazvukový přístroj určený pro superkonziliární urologickou diagnostiku, se specializovaným vybavením zejména pro intervenční diagnostiku, ale i pro vyšetření ledviny, orgánů skróta a penisu. Vyšetření náhlých urologických příhod.

- Plochá vodotěsná dotyková klávesnice pro intuitivní ovládání i v rukavicích a pro snadnou dezinfekci po intervenčních výkonech.

- Nastavení výšky klávesnice monitoru nejméně v rozsahu 25 cm pro práci vsedě i vestoje.

- Monitor o uhlopříčce min. 19“, s možností změny formátu (orientace) otočením monitoru:

  - na výšku

  - na šířku.

- Min. 3 vstupní konektory pro elektronické snímače.

- Přístroj vybaven pojízdným (mobilním) vozíkem s možností aretace koleček.

- Přístroj musí být vhodný pro transport (i osobním výtahem) a vybaven madlem včetně možnosti sklopit obrazovku.

- Šířka přístroje max. 60 cm, hmotnost přístroje max. 75 kg.

- Hlučnost přístroje max. 45 dB.

- Maximální spotřeba 300 VA.

Požadovaná zobrazení a zpracování obrazu

- Základní snímací módy:

  - B (B-mode)

  - THI (Tissue Harmonic Imaging) – tkáňové harmonické zobrazení, evertovaný puls

  - CFM (Color Flow Mapping: Velocity, Variance and Velocity + Variance)

  - P (Power Doppler)

  - D (D-mode, PW, Pulsed Wave Doppler).

- Kombinace módů:

  - B + C

  - B + D(PW) (Duplex)

  - B + P

  - B + C + D(PW) (Triplex)

  - B + P + D(PW) (Triplex).

- Simultánní módy (rozdělený obraz):

  - B + B

  - B + THI

  - B + (B + C)

  - B + (B + P).

- Nepožadujeme výbavu přístroje módy M Mode a CW Dopplerem, ani echokardiografickým softwarem.

- Přístroj musí být vybaven volitelnými programy s nastavením pro ledvinu, močový měchýř i malé části; stejně tak i pro různé velikosti prostaty.

- Možnost snadné úpravy a tvorby nových variant nastavení (nastavení obrazu, optimální nabídka metod měření).

- Zpracování obrazu (běžné pro vyšší třídu):

  - digitální beamformer

  - redukce speklí

  - compound imaging (složené zobrazení)

  - dynamická fokusace

  - multibeam processing

  - automatická optimalizace obrazu.

- Možnost budoucího rozšíření (nyní není součástí dodávky) bez nutnosti změny hardware přístroje:

  - 3D rekonstrukce z volné ruky zejména pro ledvinu a small parts

  - 3D rekonstrukce transrektální sonografie prostaty řízená pohonem v sondě nebo externím pozicionérem

  - elastografie, kompresní metoda optimalizovaná pro vyšetření prostaty.

Dokumentace/archivace:

- Vestavěný SSD disk s kapacitou úložiště min. 256 GB pro cca 50 000 obrazů s integrovanou pacientskou databází a snadným exportem obrazů do standardu DICOM a na externí média (USB externí HDD, Flash karta apod.)

- Přístroj musí umožňovat připojení k datové síti a digitálním archivům FN Brno – výstup ve formátu DICOM, komunikace se systémy PACS. V ceně musí být zahrnuta případná konfigurace modalit (nastavení workflow) s dodavatelem modality. Připojení přístroje do sítě LAN kabelem nebo Wi-Fi bezdrátovým připojením (vyžadujeme dostupné obě varianty)

- Možnost připojení standardních USB periferií. Přístroj musí být vybaven min. 6 ks USB konektorů, z toho min. 2 ks verze 3.0

- Formát výstupu obrazu v plné kvalitě (BMP).

- Možnost nahrávání paměťové smyčky pro záznam snímků a videosekvencí v délce min. 30 sekund ve formátu AVI

- DICOM licence.

Ultrasonografické snímače (sondy)

- Speciální sonda pro transrektální zobrazení prostaty a její snadnou a přesnou biopsii:

  - tlačítko na těle sondy pro spouštění snímání i dokumentace

  - snímač sterilizovatelný v plazmě i ponorem do tekutiny (možnost utěsnit konektor)

  - frekvenční rozsah 3-11 MHz s vysokým rozlišením a přesnou geometrií jednotlivých konvexních částí

  - minimálně 2 zobrazované roviny řezu: příčná jako hlavní k posouzení anatomie a prokrvení prostaty se srovnáním levé a pravé strany; Podélná pod úhlem (sidefire) pro posouzení hrdla měchýře a sledování punkce

  - Zobrazení jednotlivých řezů: zobrazení každé z rovin samostatně pro podrobné posouzení anatomie; zobrazení příčné a podélné roviny řezu současně v reálném čase, při biopsii a biometrii se musí roviny protínat pro dokonalou orientaci v prostatě

  - Bioptický nástavec vkládaný do těla snímače pro biopsii s anatomickou optimalizací úhlu vpichu cca 16 až 20° (pro biopsii periferní zóny v biplane režimu).

- Abdominální konvexní snímač pro vyšetření ledviny, nadledviny a močového měchýře včetně intervenční sonografie, frekvenční rozsah 2-6 MHz1 pro vyšetření i obézních pacientů. Spouštění snímání i dokumentace tlačítkem z těla sondy.

  - Bioptický nástavec pro opakované použití (min. pro biopsie ledvin a punkční nefrostomie)

- Snímač pro malé části s vysokým rozlišením, frekvenční rozsah 3-14 MHz1, typ linear array pro vyšetření varlete, varikokély, penisu a tříselných uzlin. Spouštění snímání i dokumentace tlačítkem z těla sondy.

Zadavatel umožňuje odchylku frekvenčního rozsahu o +/-10%