Příloha č. 2 - Technická specifikace

Medicínský účel

Zařízení a spotřební materiál jsou určeny pro přípravu parenterální výživy v nemocničním prostředí. Cílem je zajištění bezpečné a přesné přípravy roztoků s obsahem nutričních látek, včetně citlivých vitamínů a mikroživin. Příprava roztoků musí probíhat automatizovaně a s vysokou přesností, s důrazem na bezpečnost pacientů a eliminaci rizika záměn nebo kontaminace.

Obecné požadavky na Spotřební materiál

- Musí být určeny k jednorázovému použití

- Musí být sterilně balené nebo odpovídajícím způsobem chráněny proti kontaminaci, nepyrogenní.

- Nesmí obsahovat latex, DEHP, BPA ani jiné potenciálně rizikové látky.

- Musí být označeny číslem šarže, datem expirace a kódem výrobku.

- Musí být skladovatelný při teplotách v rozmezí minimálně 0° C maximálně 30 °C.

- Musí být kompatibilní s dodávaným přístrojem

Technická a funkční specifikace spotřebního zdravotnického materiálu

1. Směšovací vak (EVA/EVOH)

- Vak musí být vyroben z vícevrstvého materiálu typu EVA/EVOH.

- Musí být sterilizován etylenoxidem.

- Musí být vysoce průhledný.

- Musí být zajištěna vysoká bariéra proti kyslíku a ochrana před UV zářením.

- Musí být vhodný i k režimům zahrnujícím tuky.

- Musí být dostupné varianty o objemu minimálně ve velikostech 1500 ml, 3000 ml a 4 000 ml pro dvoukomorové vaky.

- Musí být dostupné varianty o objemu minimálně ve velikostech 250 ml, 500 ml, 1 000 ml, 2 000 ml, 3 000 ml, 4 000 ml.

2. Transferový set s 26 vstupy

- Musí mít minimálně 26 vstupních portů.

- Porty musí být barevně a číselně označené.

3. Aspirační trny - mini, universální, na stříkačky

- Musí být vyrobeny z vysoce kvalitního sterilního plastu.

4. Směšovací vak (EVA/EVOH)

- Musí být vyroben z vícevrstvého materiálu typu EVA.

- Musí být sterilizován etylenoxidem.

- Musí být vysoce průhledný.

- Musí být dostupné varianty o objemu minimálně ve velikostech 250 ml, 500 ml, 1 000 ml, 2 000 ml, 3 000 ml, 4 000 ml.

5. Kalibrační vak

- Kalibrační vak musí mít kapacitu minimálně 2 000 ml.

- Musí být použitelný pro ověřování správnosti dávkování a funkčnosti syst

Technická a funkční specifikace přístroje pro automatizovanou přípravu parenterální výživy:

Minimální požadavky na přístroj:

- Musí umožňovat automatizovanou přípravu směsí minimálně z 26 různých ingrediencí.

- Musí dosahovat přesnosti dávkování ověřené podle příslušné metrologické normy nebo interní validované metodiky výrobce přístroje, která musí být doložena zadavateli:

- ± 10 % nebo 0,03 ml (co je méně) při dávkách ≤ 1 ml

- ± 3 % při dávkách > 1 ml

- Minimální dávka: 0,2 ml, s krokem nastavení 0,01 ml

- Musí být vybaven gravimetrickým ověřováním objemů

- Musí využívat technologii duálního plnění (mikro a makro složky)

- Musí být vybaven ovládacím dotykovým panelem v českém jazyce

- Musí být integrován systém ověřování složek pomocí čárových kódů

- Musí podporovat připojení bezdrátové čtečky čárových kódů

- Provozní teplota: minimálně 15 °C, maximálně 30 °C

- Hlučnost zařízení nesmí přesáhnout 70 dB(A)

- Napájení: 100–240 V AC, 50–60 Hz, maximální příkon 120 W

- Musí umožňovat sledování manuálních přídavků a jejich verifikaci

- Musí být zajištěna lokální archivace údajů po dobu minimálně 30 dnů

Požadavky na dodávku a provoz zařízení:

- Přístroj musí být dodán včetně všech potřebných modulů a příslušenství pro okamžitý provoz

Vysvětlivky zkratek

- EVA – ethylenvinylacetát

- EVOH – ethylenvinylalkohol
(Materiály s vysokou flexibilitou a bariérovými vlastnostmi)