## Specifikace Zboží
Veřejná zakázka | Vyšetřovací jednotka UNIT
Klinika | Klinika dětské ORL, FN Brno, Pracoviště Dětská nemocnice
Dodavatel
Výrobce
Výrobní model
Kód KZT 1
Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje. Od technického parametru se však nelze odchýlit, pokud je specifikován maximální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr vyšší než je specifikovaná maximální hodnota), minimální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr nižší než je specifikovaná minimální hodnota) nebo jako interval hodnot (tj. nabízené zboží musí mít daný technický parametr ve specifikovaném intervalu hodnot).
Pokud je v technické specifikaci užit pojem "minimálně v rozmezí/minimálně v rozsahu/minimálně v intervalu" je přípustné, aby rozsah byl širší než požadovaný interval, nikoli však užší. Příklad: Požadavek "výška uživatelsky nastavitelná minimálně v rozmezí od 50 do 80 cm. Zadavatel v tomto případě bude akceptovat rozsah 40 až 85 cm, ale nebude akceptovat 55 až 80 cm.
Pokud je v technické specifikaci užit pojem „možnost“, rozumí se tím vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn. že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce (odkaz na dokument v nabídce, str. XX)
Vyšetřovací jednotka UNIT připojený mikroskop, minimálně dvoudílná instrumentační skříň s dvouúrovňovou instrumentační plochou krytou rolem, upevnění pro monitor, flexibilní videoendoskop, rigidní endoskopy, nabíjecí otoskop diagnostický a nabíjecí otoskop operační
ORL UNIT
Vyšetřovací mobilní kompaktní ORL jednotka s vlastním zásobníkem vody, bez odvodu do domovního řadu
Max. rozměry jednotky: šíře 1900 mm, hloubka 700 mm
Integrovaný odsávací systém 40l/ min, podtlak min. -90 kPa, automatické spínání a regulace intenzity sání
Sběrná nádobka pod ucho při výplachu včetně držáku nádobky
Systém tlakové teplé vody 500 ml/ min, 37 °C s tolerancí teploty max. ± 1 °C pro výplach ucha, nerezová nádoba na vodu min. 4 l s ohřevem vody, automatické spínání po vyjmutí pistole z držáku
Dezinfekční proplach hadice
Autoklávovatelné sběrné nádobky na odsátou i dezinfekční tekutinu, přístup k nádobám z přední strany unitu, min. obsah nádobky pro odsátou tekutinu 1,25l, ochrana proti přetečení
Elektrický rychloohřev zrcátek a endoskopů s automatickým vypínáním, bez nutnosti držet tlačítko sepnutí po celou dobu ohřevu
Minimálně 3 vyhřívané toulce pro čisté endoskopy s ochrannou teflonovou vložkou
Minimálně 2 toulce pro dezinfekci endoskopů, vyjímatelné pro snadnou dezinfekci
Minimálně 4 zabudované LED světelné zdroje, 210 000 luxů, intenzita světla srovnatelná s 250W halogenem, životnost LED min. 50 000 hodin
2x světlovodný kabel s koncovkou do unitu, 1x adaptér pro stávající flexibilní endoskop Pentax
Čelní světlo s odnímatelným světlovodným kabelem, regulace osvětlené plochy v rozsahu 50-100 mm
Hák pro zavěšení čelního světla s automatickým spínáním
Instrumentační skříň min. v tomto vybavení: 1) Minimálně 2 úrovňové roviny, spodní posuvná vpřed pro lepší dosah lékaře 2) Nerezové instrumentační tácky pro pokrytí celé instrumentační části 3) Instrumentační roviny jsou kryté rolem, které se po otevření zasouvá dovnitř skříně a nezavazí v prostoru 4) V horní zadní části instrumentační roviny prostor pro 3 nerezové tácky o rozměrech 200 mm x 150 mm 5) 2x otevřený prostor pro přístroj nebo odložení misek pod instrumentační částí 6) 2x výsuvná podložka pro odložení instrumentů 7) 1x šuplík s nádobou s možností dezinfekce pro odkládání nástrojů 8) 1x odpadkový koš 9) Min. další 3 šuplíky 10) Držák na monitor flexibilního endoskopu 11) Police nad instrumentační částí 12) Příprava pro připojení mikroskopu, uchycení mikroskopu
Mikroskop
Vyšetřovací mikroskop s pohyblivým ramenem s vlastním zdrojem světla
5-ti krokový měnič zvětšení
Integrovaný žlutý a zelený filtr
Binokulární přímý tubus
2ks magnetický širokoúhlý okulár 10x s dioptrickou korekcí
Objektiv f = 250 mm
T rukojeť pro ovládání mikroskopu
Flexibilní videolaryngofibroskop
Monitor:
Kompaktní, přenosný systém s možností provozu na akumulátor min. 2 hodin
Start systému během několika sekund
Video výstup: HDMI konektor pro možnost připojení dalšího monitoru
2x vstup pro video příslušenství
Min. 8“ dotykový monitor s rozlišením min. 1920 x 1200 pixelů
Ukládání video sekvencí a obrázků v reálném čase na SD kartu nebo USB disk
Lithium-ion baterie s kapacitou min. 7 800 mAh
Nabíjecí akumulátory
Adaptér do elektrické sítě
Funkce Picture in Picture
Hmotnost max. 1 300 g
Flexibilní video-laryngoskop:
Plně kompatibilní s výše specifikovaným monitorem, zároveň kompatibilní se stávajícím monitorem C-MAC Storz 84047
Čipová technologie
Integrovaná LED technologie (bez nutnosti připojení externího světelného zdroje)
Manuální ostření
Směr pohledu 0°
Úhel pohledu min. 100°
Pracovní délka 300 mm
Vnější průměr max. 2,9 mm
Výkyv distálního konce nahoru/ dolů min. 140°/ 140°
Ovládací tlačítka na rukojeti endoskopu min. pro focení, záznam a vyvážení bílé barvy
Základní příslušenství: tester těsnosti, tlaková kompenzační zátka pro skladování a převoz, kufr
Rigidní endoskopy - 2 ks:
Autoklávovatelný HD endoskop 144mm délka, 2,7mm průměr, zorný úhel 30°
Autoklávovatelný HD endoskop 144mm délka, 2,7mm průměr, zorný úhel 0°
Otoskopy - 2 ks:
Nabíjecí základna pro 2 rukojeti se světelnou indikací nabíjení
2 rukojeti s Li-ion nabíjecím akumulátorem, regulace intenzity světla
1x LED diagnostický otoskop s posuvnou lupou
1x LED otoskop, otevřený systém pro zákroky v uchu (paracentéza)
Příslušenství v rámci dodávky
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje
Další podmínky
Zadavatel požaduje Zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.
1 Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category