1. Medicínský účel:

Zdravotnický prostředek je určen k trvalé implantaci u pacientů indikovaných k perkutánní transluminální koronární angioplastice (PTCA) za účelem obnovení průsvitu koronární tepny, snížení rizika restenózy a zajištění dlouhodobé průchodnosti intervenovaného úseku.

2. Technicko-medicínské požadavky a parametry (minimální):

2.1 Konstrukce:

- Stent musí být vyroben z kompozitního kovového materiálu, který obsahuje kobaltovou a platino-iridiovou slitinu.

- Stent musí být tvořen jedním kontinuálním vodičem tvarovaným do sinusoidy a laserově svařeným v definovaném místě.

- Povrch stentu musí být opatřen polymerovou vrstvou s řízeným uvolňováním léčivé látky.

- Polymerová vrstva musí být biokompatibilní a nesmí zůstat trvale přítomna po období uvolnění léčiva.

2.2 Zaváděcí systém:

- Musí obsahovat stent expandovatelný pomocí balónku, předinstalovaný na zaváděcím systému.

- Minimální délka zaváděcího katétru musí být 140 cm.

- Musí být kompatibilní s vodicími dráty maximálního vnějšího průměru 0,36 mm (0,014").

- Musí být kompatibilní s vodicími katétry s minimálním vnitřním průměrem 1,42 mm (5 Fr).

- Zaváděcí systém musí být dodán s proplachovací kanylou a manipulačním nástrojem.

2.3 Léčivá látka:

- Musí být použita pouze účinná látka zotarolimus.

- Nesmí být použita žádná jiná účinná látka nebo její kombinace.

2.4 Rozměrové parametry:

- Minimální průměr stentu: 2,00 mm, maximální průměr: 5,00 mm.

- Musí být dostupné délky stentu minimálně v těchto variantách 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38 mm.

2.5 Parametry tělesa stentu:

- Tloušťka strutu pro stenty 2,00–4,00 mm musí být maximálně 81 µm.

- Tloušťka strutu pro stenty 4,50–5,00 mm musí být maximálně 91 µm.

2.6 Mechanické vlastnosti:

- Minimální nominální tlak: 12 atm.

- Minimální tlak prasknutí:

  - 18 atm pro stenty 2,00–4,00 mm.

  - 16 atm pro stenty 4,50–5,00 mm.

2.7 Další vlastnosti:

- Musí být dosaženo vysoké radiopaktivity pro přesnou polohu během implantace.

- Konstrukce stentu musí umožnit dobrou přizpůsobivost zakřivení cévy a minimalizovat trauma při implantaci.

- Zaváděcí systém musí být optimalizován pro přístup i v případě těžce dostupných nebo zkalkifikovaných lézí.