## List1
Přenosný ultrazvuk KDAR, PDM / FN Brno
Dodavatel: | NIMOTECH, s.r.o. Šumavská 416/15 602 00 Brno IČO: 18825605 | MEDATA, spol. s r.o. Milady Horákové 1956/11 602 00 Brno IČO: 18626220 | EKONA GmbH, spol. s r.o. Koněvova 1964/210 130 00 Praha 3 - Žižkov IČO: 41084977 | A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Letohradská 369/3 170 00 Praha 7 - Holešovice IČO: 63983524
Počet kusů: | 1 | 1 | 1 | 1
Nabídnutý typ: | Samsung Medison UGEO HM70A Plus | Terason uSmart 3200T | Apogee 1000 Neo | Edge, výrobce FUJIFILM SonoSite
Celková cena: | 815 091,20 Kč bez DPH 171 169,15 Kč 21% DPH 986 260,35 Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti | 786 990,- Kč bez DPH 165 268,- Kč 21% DPH 952 258,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti | 575 000,- Kč bez DPH 120 750,- Kč 21% DPH 695 750,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti | 1 143 500,- Kč bez DPH 240 135,- Kč 21% DPH 1 383 635,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno - odhad ceny 1 550 000,- Kč vč. DPH
Technické parametry: | nesplněny | nesplněny | nesplněny | splněny
Záruční lhůta: | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců
Servis: | neuvedeno | Brno, nástup technika do 24 hod., servisní práce 750,- Kč bez DPH/měsíc, cestovné v ceně, PBTK 1x ročně, po záruce 1 450,- Kč bez DPH, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy do 72 hodin. | Praha, nástup technika do 48 hod., servisní práce 450,- Kč bez DPH/hod., cestovné 10,- Kč bez DPH/km, poštovné a balné 100,- Kč bez DPH, PBTK 1x ročně, po záruce 800,- Kč s DPH, neuvedena možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy. | Brno, nástup technika do 24 hod., servisní práce 900,- Kč bez DPH/hod., cestovné 500,- Kč bez DPH, PBTK 1x ročně, po záruce 3 900,- Kč bez DPH, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy do 72 hodin.
Platební podmínky: | Na základě faktury s rozložením na 8 rovnoměrných splátek s tím, že první splátka bude uhrazena se splatností 60 dnů, další splátky budou uhrazeny 30 dnů od data úhrady předchozí splátky.
Termín dodání: | 6 týdnů od podpisu KS | 6 týdnů od podpisu KS | 6 týdnů od podpisu KS | 6 týdnů od podpisu KS
Vyjádření KDAR: | Nabídka firmy Nimotech - nesplňuje podmínky zadávací dokumentace Hmotnost 5,3 kg (požadováno 5,0kg) Chybí přesný popis dodávaných sond (název sond ve faktuře není shodný s názvem v katalogu, tedy není možné určit splnění zadávacích podmínek, například šíři lineární sondy s pásmem 6-15MHz max. 30mm) V ceně není adaptér WiFi, je pouze volitelným příslušenstvím Maximální rozměr 38cm, požadováno 35cm | Nabídka firmy MEDATA - nesplňuje podmínky zadávací dokumentace V cenové nabídce namísto lineární sondy 6-15MHz, šířka max. 30mm tzv. hokejka | Nabídka firmy EKONA - nesplňuje podmínky zadávací dokumentace Strana 20 návrhu: Cenová nabídka na pulzní oxymetr Chybí popis dodaného zboží, včetně sond, které budou součástí dodávky s jejich specifikací a rozměrem. ​Hmotnost přístroje v dostupném katalogu 5,9kg (zadání 5kg), jakkoli je deklarováno dodavatelem 5kg | Nabídka firmy A.M.I. - splňuje podmínky zadávací dokumentace Spektrum lineární sondy - v zadání 6-15MHz, šířka max. 30mm, v nabídce 6-13MHz, šířka 25mm - řešeno oficiálním dotazem firmy před podáním nabídky s naší odpovědí: nabízená specifikace více vyhovuje spektru dětských pacientů a je proto akceptovatelná
Vyjádření OZT: | Nabízený UZV nesplňuje technickou specifikaci. Přesahuje maximální požadované rozměry a maximální hmotnost. Přesah je cca 3 cm na délku. Hmotnost je vyšší o 300g. Firma dále neuvádí bližší popis nabízených sond - zda splňují požadovaný účel použití a jejich velikost. Uvádí pouze typ a frekvenční rozsah. Firma dále neuvádí, zda splňuje naše požadavky na měření a výpočty - viz tabulka. | Firma splňuje všechny naše technické požadavky. Zvláštní pozornost je však potřeba věnovat nabízené lineární sondě. Sonda v nabídce je tzv. hokejkového typu. Klinika tento typ sondy uvítá, avšak není jasné, zda i přes absenci klasické lineární sondy. Klasická lineární sonda by byla široká 52 mm, nikoliv max. 30 mm, jak je požadováno (resp. velikost snímače). V případě, že klinika nebude akceptovat nedodání klasické lineární sondy, není možné považovat specifikaci za splněnou. Nabízená sonda má dle podané nabídky velikost snímače 30 mm. Velikost sondy je však 38 mm. | Firma nesplnila technickou specifikaci. Nabídka neobsahuje prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy ZP, návod v ČJ ani doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 v platném znění. Z tohoto důvodu je její nabídka neakceptovatelná. Navíc firma neuvádí typy sond, které jsou součástí nákupu. Na všechny naše požadavky odpověděla, že je splňuje, ikdyž to evidentně není pravda. Např. požadavek Interní FLASH paměti - uvádí, že požadavek splňuje, přitom ve specifikaci popisuje interní paměť jako HDD. | Firma splňuje technickou specifikaci ve všech bodech.
Vyjádření CI: | Nabídka nesplňuje zadání. | Nabídka splňuje zadání. | Nabídka splňuje zadání. | Nabídka splňuje zadání.
Vyjádření vedoucí ObO: |  |  |  | Doporučuji k realizaci. Nabídka splňuje zadání jako jediná ve všech parametrech.
Vyjádření ředitele: |  |  |  | Schvaluji a potvrzuji výběr dodavatele. v.z. NOM
Datum rozhodnutí: |  |  |  | 2016-04-25