## List1
Přístroj pro Real-time PCR IHOK, PDM / FN Brno
Dodavatel: | DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s.r.o. Vodičkova 791/41 110 00 Praha 1 IČO 48108731
Počet kusů: | 1
Nabídnutý typ: | Rotor-Gene Q
Celková cena: | 495 000,- Kč bez DPH 103 950,- Kč 21% DPH 598 950,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno (havárie) - odhad ceny 600 000,- Kč vč. DPH
Technické parametry: | splněny
Záruční lhůta: | 36 měsíců
Servis: | Brno, servisní práce 920Kč/hod bez DPH, cestovné 8,70Kč/km bez DPH, čas strávený na cestě 250Kč/hod bez DPH, doba nástupu na opravu v záruce/mimo záruku 1prac.den, zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské opravy ANO (při opravě dělší než 72hod.) četnost předepsané servisní kontroly/PBTK 1xročně, cena předepsané servisní kontroly 8 500 Kč bez DPH.
Platební podmínky: | Fakturu - daňový doklad vystaví prodávající po splnění dodávky a předání předmětu plnění kupujícímu. Splatnost faktury je rozložena do 4 rovnoměrných splátek, první splátka 60 dnů od data vystavení faktury, každá další splátka 30 dnů od splatnosti předchozí splátky. Součástí faktury bude splátkový kalendář, datum splatnosti faktury bude shodné s datem poslední splátky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání předmětu plnění kupujícímu, tj. datem podpisu předávacího protokolu.
Termín dodání: | 6 týdnů od podpisu KS
Vyjádření uživatele IHOK: | ​Předložená nabídka odpovídá našim požadavkům.
Vyjádření CI: | Z nabídky není jasně zřejmé - zaslat dotaz uchazeči - jakým způsoben splní podmínky v oblastech: a) Požadavky na provoz aplikací ve FN Brno b) Antivirová ochrana c) Požadavky na připojení zařízení do datové sítě FN Brno: Po doplnění informací nabídka uchazeče splňuje technickoiu specifikaci CI. Prosím zanést technickoui specifikaci jako přílohu do smlouvy.
Vyjádření OZT: | Jediná došlá nabídka na přístroj od firmy Dynex (Qiagen Rotor Gene Q) splnila většinu požadovaných parametrů/požadavků zadání. Nutné zhodnocení koncovým uživatelem a CI, pak případně doptání dodavatele k nezodpovězeným/ nenalezeným požadavkům. Přístroj není ZP ani IVD, PBTK ze zákona nejsou předepsány, v návodu nejsou od výrobce předepsány žádné externí preventivní​ prohlídky či údržby. Není jasné, co dodavatel za avizované PBTK ( v ceně 8.500 Kč bez DPH) provádí (v pozáruční době nad rámec pořizovací ceny). Dle nabídky není nutné přístroj ani pravidelně kalibrovat. V případě požadavku uživatele na pozáruční "validace" parametrů doporučuji dokoupit "testovací rotor" na OTV( ČJ návod str. 175) a toto provádět zdarma dle návodu ( svépomocí). Po doplnění nabídky lze konstatovat, že jediná nabídka firmy Dynex splnila technické podmínky kladené OZT.
Vyjádření vedoucí ObO: | Doporučuji k realizaci. Jediná nabídka dle OZT a CI splňuje zadání.
Vyjádření ředitele: | Schvaluji a potvrzuji výběr dodavatele. v.z. NOM
Datum rozhodnutí: | 2017-02-02