## List1
Ultrasonograf pro DTC - UK, PMDV / FN Brno
Dodavatel: | Medkonsult s.r.o. Balcárkova 1258/8 779 00 Olomouc IČO: 47679522 | Medicton Group s.r.o. Jiráskova 609 5712 01 Polička IČO: 27485391
Počet kusů: | 2 | 2
Nabídnutý typ: | FlexFocus 300 | SonoScape - S22
Celková cena: | 1 464 000,- Kč bez DPH 307 440,- Kč 21% DPH 1 771 440,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti (cena za 1 ks 885 720,- Kč vč.DPH) | 992 000,- Kč bez DPH 208 320,- Kč 21% DPH 1 200 320,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti (cena za 1 ks 600 160,- Kč vč.DPH)
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno (havárie) - odhad ceny 2 419 999,- Kč vč. DPH
Technické parametry: | splněny | nesplněny
Záruční lhůta: | 24 měsíců | 24 měsíců
Servis: | Praha, nástup na opravu v záruce/ mimo záruku do 24 hod. v pracovních dnech, servis 1 100,- Kč/hod bez DPH, cestovné 14,- Kč/km bez DPH, poplatek za ztrátu času na cestě 70,- Kč/ hod. bez DPH, cena dopravného Praha 1000,- Kč bez DPH, PBTK 1x za rok, test el. bezpečnosti 1200,- Kč bez DPH, možnost zapůjčení přístroje po dobu opravy zdarma. | Polička, nástup na opravu v záruce/ mimo záruku do 24 hod., servis 850,- Kč/hod bez DPH, PBTK 1x za rok, po záruce PBTK 2 500,- Kč bez DPH, , možnost zapůjčení přístroje po dobu opravy zdarma.
Platební podmínky: | Na základě faktury s rozložením do 12 rovnoměrných splátek, úhrada první splátky bude 60 dnů od data vystavení, úhrada každé další splátky vždy 30 dnů od data úhrady předchozí splátky. | Na základě faktury s rozložením do 12 rovnoměrných splátek, úhrada první splátky bude 60 dnů od data vystavení, úhrada každé další splátky vždy 30 dnů od data úhrady předchozí splátky.
Termín dodání: | 6 týdnů od podpisu KS | 6 týdnů od podpisu KS
Vyjádření uživatele DTC - UK: | Přístroj Flex Focus B&K Medical - Dánsko, je přístroj který, jsme měli možnost vyzkoušet, byl zapůjčen k užívání.Flex Focus B&K byl vyhodnocen jako zcela vyhovujícím požadavkům a provozu klinického pracoviště k provádění UZ vyšetření ledvin, močového měchýře, je vhodný k provádění vysoce specializovaného transrektálního. Vyšetření prostaty pomocí biplanární nebo triplanární sondy se zobrazení několika řezech současně, je vhodný k provádění biopsie prostaty pod UZ kontrolou. Těchto výkonů provádíme cca 500 ročně. Přístroj je dobře ovladatelný. Zaškolení a práce s přístrojem je u všech lékařů snadná, vzhledem k tomu že byly již instalovány na UK 2 přístroje B&K podobného typu. Přístroj je kompatibilní s abdominálními UZ snímači 8667, 8808e, 8811, 8819, 8820e, 8823, 8830. | Přístroj Fy Medicton, SonoScape S22 Medical - China, jsme neměli možnost vyzkoušet.
Z uvedeného vyplývá, že pro potřeby UK je přístroj Flex Focus 300, B&K, výrazně výhodnější z hlediska znalosti práce s přístrojem, z hlediska možnosti provádět specilaizované transrektální vyšetření prostaty včetně biopsie, z hlediska kompatibility se stávajícím inventářem a v neposlední řadě tedy i z ekonomického hlediska. Proto doporučujeme ve výběrovém řízení preferovat přístroj Flex Focus 300.
Vyjádření OZT: | Nabídku podaly dvě společnosti MEDKONSULT s.r.o. a Medicton Group s.r.o..
| MEDKONSULT s.r.o. – v nabídce se neuvádí počet TGC jezdců. Veškeré další technické požadavky nabídka splňuje. Dne 21. 7.2017 byl podán dotaz k vysvětlení nabídky na dodavatele dle vyjádření OZT. Dne 26.7.2017 písemné vyjádření od OZT k vysvětlené nabídce od firmy Medkonsult: Doplnění firmy k počtu TGC jezdců je dostačující. Nabídka na nákup ultrasonografů tak splňuje veškeré technické požadavky. | Medicton Group s.r.o. – nesplňuje požadavek na velikost monitoru, nabízí 18,5" v požadavku minimálně 19". Dále nesplňuje možnost výškového nastavení ovládacího panelu, pouze nastavení výšky monitoru. Na CD byl dodán ČJ manuál pro jiný přístroj. Nedohledáno zda je klávesnice vodotěsná, plně omyvatelná, zda přístroj musí umožnit současné zobrazení obou rovin řezu v reálném času u speciálních snímačů s dvěma rovinami řezu, zda je zobrazení B-obrazu včetně Color doppleru, zda přístroj umožňuje kombinace módů, simultánních módů - rozdělený obraz, zda odpovídá frekvenčnímu rozsahu v rozmezí min. 1,9-19 MHz a není uveden software pro využití multifrekvenčních snímačů.
Vyjádření CI: | ​Prosím vyzvat uchazeče k dodání prohlášení o netečnosti zboží k virům a dodání DICOM Conformance Statement. Po dodání prohlášení o netečnosti zboží k virům a dodaní DICOM Conformance Statement splňuje po stránce CI. Dne 21. 7.2017 byl podán dotaz k vysvětlení nabídky na dodavatele dle vyjádření CI. Dne 28.7.2017 písemné vyjádření od CI k vysvětlené nabídce od firmy Medkonsult: Vyjádření je za CI dostatečné. | ​Prosím vyzvat uchazeče k dodání prohlášení o netečnosti zboží k virům a dodání DICOM Conformance Statement. Po dodání prohlášení o netečnosti zboží k virům a dodaní DICOM Conformance Statement splňuje po stránce CI.
Vyjádření firmy k vysvětlení nabídky: | Dne 25. 7. 2017 došla odpověď k vysvětlení cenové nabídky od firmy Medkonsult: Zasíláme Vám vyjádření o netečnosti vůči virům. Dále přikládáme autentickou fotografii zachycující klávesnici ultrasonografického přístroje s TGC jezdci. Zároveň Vám zasíláme DICOM conformance Statement. V naší nabídce je DICOM zahrnut.
Vyjádření vedoucí ObO: | Doporučuji k realizaci. Pouze tato nabídka splnila technické podmínky zadání.
Vyjádření ředitele: | Schvaluji a potvrzuji výběr dodavatele. v.z. NOM
Datum rozhodnutí: | 2017-08-04