Vážený pan

Mgr. Radek Hrad

Oddělení právních věcí

Fakultní nemocnice Brno

Oddělení právních věcí

Jihlavská 20

625 00 Brno

Electric Medical Service, s.r.o.

Sídlo: Ledce 74 , 664  62 Ledce

Kancelář:  Vídeňská 55, 639 00 Brno

IČO: 49970267

DIČ : CZ 49970267

V Brně dne 9.5.2012

Vážený pane magistře,

dovolujeme si zaslat dodatečné dotazy k Technické specifikaci zdravotnického přístroje, zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku pro Fakultní nemocnici Brno „Pojízdný RTG přístroj s C-ramenem             a katetrizační RTG stůl pro výkony“.

# Dotaz č. 1

# V ZD, část I. Předmět a účel veřejné zakázky, Technická specifikace zdravotnického přístroje uvádíte jako požadavek následující parametr:

Orbitální rotace min. 145°

# Dotaz:

Je pro zadavatele přijatelné řešení s rozsahem orbitální rotace 115° (90°/25°)?

# Dotaz č. 2

# V ZD, část I. Předmět a účel veřejné zakázky, Technická specifikace zdravotnického přístroje uvádíte jako požadavek následující parametr:

# Výkon min. 20 kW

# Dotaz:

# Je pro zadavatele přijatelné řešení s výkonem 15 kW, které dostatečně a plně pokryje zadavatelem udávaný účel použití přístroje?

# Dotaz č. 3

# V ZD, část I. Předmět a účel veřejné zakázky, Technická specifikace zdravotnického přístroje uvádíte jako požadavek následující parametr:

# Tepelná kapacita systému min. 4 000 000 HU

# Dotaz:

# Může zadavatel definovat požadavek „tepelná kapacita systému“?

# Dotaz č. 4

# V ZD, část I. Předmět a účel veřejné zakázky, Technická specifikace zdravotnického přístroje uvádíte jako požadavek následující parametr:

# Plochý detektor, velikost min. 28x28 cm, výstupní obraz čtvercového formátu, možnost zobrazení obrazu po celé detekční ploše detektoru

# Dotaz:

# Je pro zadavatele přijatelné alternativní řešení se srovnatelnou obrazovou kvalitou a menší rozptýlenou dávkou na pacienta i obsluhu, které obsahuje velmi kvalitní zesilovač obrazu o velikosti pole 31 cm a digitální řetězec s CCD kamerou s rozlišením 1024x1024 bodů/16 bit ?

# Dotaz č. 5

# V ZD, část I. Předmět a účel veřejné zakázky, Technická specifikace zdravotnického přístroje uvádíte jako požadavek následující parametr:

# Kapacita uložení minimálně 10 000 obrazů

# Dotaz:

# U téhož přístroje je požadováno DICOM rozhraní, pomocí kterého se budou obrazy průběžně archivovat v rámci sítě PACS, předpokládáme tedy, že počet obrazů uložených přímo v přístroji bude minimální. Je pro zadavatele přijatelné rozlišení s kapacitou uložení 1 000 obrazů?

# Závěrem bychom rádi uvedli, že veškeré výše uvedené  diference mezi požadovánými a námi nabízenými hodnotami nemají žádný vliv na plnohodnotné klinické použití námi nabízených přístrojů  a na nich prováděnou diagnostiku.

Děkuji za odpověď

S úctou

Jaromír Malý, jednatel

Electric Medical Service, s.r.o.

mob.: 602 778 160

e-mail.: maly@emsbrno.com