## List1
Set pro provádění spinálních výkonů pro COS I - NCHK, PMDV / FN Brno
Dodavatel: | Hospimed spol. s r.o. Malešická 2251/51 130 00 Praha 3 IČO: 00676853
Počet kusů: | 1
Nabídnutý typ: | RW
Celková cena: | 1 700 000,- Kč bez DPH 357 000,- Kč 21% DPH 2 057 000,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno (havárie) - odhad ceny 2 000 000,- Kč vč. DPH
Technické parametry: | splněny
Záruční lhůta: | 24 měsíců
Servis: | neuvedeno
Platební podmínky: | Na základě faktury s rozložením do 8 rovnoměrných splátek, úhrada první splátky bude 60 dnů od data vystavení, úhrada každé další splátky vždy 30 dnů od data úhrady předchozí splátky.
Termín dodání: | 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti KS
Vyjádření uživatele NCHK: | Hodnocená nabídka endoskopiského setu pro provádění spinálních výkonů zaslaná obchodní firmou Hospimed, spol. s.r.o splňuje parametry zadání. K nabízeným endoskopům, instrumentariu, příslušenství pro radioablaci a k systému pro mechanickou ablaci nemám připomínek, vše splňuje naše požadavky k provádění endospických spinálních výkonů. Doporučuji schválit zakoupení hodnoceného setu.
Vyjádření OZT: | Byla hodnocena jediná nabídka od firmy Hospimed, spol. s.r.o. za 2 057 000,- Kč včetně DPH na dodání setu pro provádění spinálních výkonů. V nabídce není uvedena informace, za je neutrální dělená elektroda u RF radioablační jednotky pro opakovatelné použití a není přiloženo prohlášení o shodě. Je nutné se firmy doptat, zda je neutrální dělená elektroda pro opakované použití a na dodání prohlášení o shodě dle zákona 268/2014 Sb. na všechny ZP, které jsou součástí nabídky s uvedením klasifikační třídy. Podrobné posouzení je vloženo v excelovském souboru v dokumentové knihovně. Dne 30.8.2017 byl podán dotaz k vysvětelení nabídky na dodavatele dle vyjádření OZT. Z hlediska OZT došlá odpověď od firmy ze dne 1.9.2017 byla nedostačující, z tohoto důvodu byla firma znovu oslovena. Dne 7.9.2017 písemné vyjádření od OZT k vysvětlené nabídce od firmy Hospimed: Po doplnění informací od firmy uchazeče lze brát nabídku jako vyhovující našim požadavkům.
Vyjádření firmy k vysvětlení nabídky: | Dne 1.9.2017 došla odpověď k vysvětlení nabídky z hlediska OZT (nedostačující). Dne 7.9.2017 došla nová odpověď k vysvětlení cenové nabídky od firmy Hospimed: Součástí dodávky je neutrální dělená elektroda, která je pro opakované použití. V přiložené tabulce naleznete seznam ZP včetně tříd ZP.
Vyjádření vedoucí ObO: | Doporučuji k realizaci.Jediná nabídka splnila zadání.
Vyjádření ředitele: | Potvrzuji a schvaluji výběr dodavatele. v.z. NOM
Datum rozhodnutí: | 2017-09-08
zpracovala: Lenka Soukupová