Dotazník pro účely předběžné tržní konzultace

VZ Robotický operační systém

Účastníci předběžné tržní konzultace (potencionální dodavatelé) v každém okruhu požadavků vyplní žlutě vyznačené pole.

Předmětem plánované veřejné zakázky je víceramenný robotický operační systém určený k asistenci přesného ovládání chirurgických endoskopických nástrojů při urologických, chirurgických a gynekologických zákrocích. Jeho pořízením se rozšíří vybavení Fakultní nemocnice Brno o systém odpovídající aktuálním medicínským metodám pro zajištění minimálně invazivních výkonů při zachování onkologické radikality.

Součástí dodávky bude:

- pojízdný operační systém – 1 ks

- konzole operatéra – 1 ks

- věž zobrazovacího zařízení vč. záznamového zařízení – 1 ks

- tréninkový simulátor – 1 ks

- startovací sada tréninkových nástrojů – 1 ks

- startovací sada příslušenství – 1 ks

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Obecné požadavky na systém

- modulární robotický operační systém určený k provádění miniinvazivních roboticky asistovaných endoskopických zákroků skládající se z komponent - konzole operátora, pojízdný operační systém, věž zobrazovacího zařízení a simulátoru operačních výkonů

- umožňuje přenos pohybů rukou (případně i nohou) operatéra z konzole na robotická ramena umístěná v operačním poli

- schválené indikace:

  - nízká resekce rekta

  - resekce plic

  - radikální prostatektomie

  - pyeloplastika

  - částečná či radikální nefrektomie

  - radikální hysterektomie

- systém umožňuje provozování a transport jednotlivých komponent operačního robota bez nutnosti stavebních úprav operačních sálů:

  - všechny komponenty systému musí být mobilní a umožňovat přemístění dveřmi šíře 
130 cm

  - pohybu ramen nepřekáží strop (podhled) ve výšce 300 cm a stropní tubus operačních světel umístěný uprostřed sálu ve výšce 245 cm

  - systém je napájen ze standardních elektrických zásuvek 230 V / 50 Hz s maximálním proudovým zatížením 16 A

  - hmotnost robotického systému v součtu s hmotností pacienta, personálu a ostatním předpokládaným vybavením operačního sálu nesmí překročit nejvyšší možné užitné zatížení uvedené ve statickém posouzení

- záložní napájení pro případ výpadku dodávky el. energie a to minimálně na dobu nezbytnou pro bezpečné odstranění ramen z operačního pole

ad 1) Potenciální dodavatel uvede, zdali je schopen splnit uvedené technické parametry:

- bez výhrad

- s následujícími připomínkami:

- Pojízdný operační systém

- min. 4 ramena pro uchopení a manipulaci s nástroji a kamerou

- laserový zaměřovací systém pro určení správné polohy nad pacientem

- přenos zpětné vazby při kolizích ramen a dosažení mezních rozsahů pohybu

- optimalizace pohybového rozsahu ramen, zpětná silová vazba

- eliminace třesu ruky operatéra na ramena a nástroje

ad 2) Potenciální dodavatel uvede, zdali je schopen splnit uvedené technické parametry:

- bez výhrad

- s následujícími připomínkami:

- Zobrazovací věž

- zobrazovací věž s obrazovkou, světelným zdrojem a kamerou, monitorem, záznamovým zařízením a elektrokoagulací

- zobrazovací monitor

  - LCD s úhlopříčkou min. 24“

  - rozlišení min. 2D Full HD

  - pozorovací úhel 178⁰

  - svítivost min. 500 cd/m2

  - video vstupy min. 1 x HDMI, 1 x HD-SDI

  - antireflexní úprava

- Kamerová jednotka

  - rozlišení min. 3D Full HD

  - kabelové propojení se světelným zdrojem pro automatickou regulaci jasu světla

  - min. 3 typy fluorescenčního zobrazení:

    - obraz v odstínech šedi s ICG fluorescencí

    - černobílý ICG obraz

    - overlay zobrazení – kontinuální překryv zobrazení bílého světla a fluorescenčního zobrazení během operace

  - vyvážení bílé barvy pomocí 1 tlačítka na čelním panelu/displeji jednotky

  - video výstupy min. 1 x HDMI a 1 x HD-SDI

  - součástí dodávky bude min. 8 ks 3D brýlí, vyžaduje-li to systém

- Kamerová hlava s endoskopem

  - lomená min. 3 ks

  - přímá min. 1 ks

  - rozlišení min. 3D Full HD

  - sterilizační kontejner (celkem 4 ks)

- 2D kamerová hlava

  - se standardním očnicovým adaptérem

- Světelný zdroj

  - LED technologie s výkonem odpovídající ekvivalentu 300 W xenonové výbojky pro VIS (viditelné spektrum)

  - kabelové propojení s kamerovou jednotkou pro automatickou regulaci jasu světla

  - životnost LED zdroje min. 30.000 hodin

  - součástí zdroje světla musí být i zdroj pro oblast v NIR (Near Infra Red)

- Elektrochirurgický přístroj

  - monopolární i bipolární režim

  - zadavatel bude akceptovat i variantu, kdy dodavatel dodá zvlášť 1 ks přístroje pro monopolární provoz a zvlášť 1 ks pro bipolární provoz

  - maximální monopolární výkon min. 150 W

  - maximální bipolární výkon min. 80 W

  - advanced bipolární nástroj - uzavírání velkých cév do průměru 7 mm

  - autotest po zapnutí přístroje

  - kontrola umístění neutrální elektrody s varovnou signalizací u monopolárního režimu

  - akustická a optická signalizace chybových stavů

- Záznamové zařízení

  - pro připojení a zpracování (souběžně nebo samostatně) videosignálů z min. 2 vstupů ve Full HD rozlišení včetně záznamu zvuku a možnost záznamu snímků a videozáznamů

  - video vstupy min. 1 x HDMI a 1 x HD-SDI

  - video výstupy min. 1 x  HD-SDI, 1 x DVI a 1 x HDMI

  - možnost vkládání značek do videozáznamu s uživatelsky definovanými názvy

  - odesílání vybraných záznamů do PACS dle standardu DICOM

- Vozík na laparoskopickou sestavu, 1 ks

  - stabilní vozík s min. 4 ks antistatickými kolečky z nichž min. 2 ks budou vybavena brzdou

  - držák na monitor

  - centrální vypínač

  - součástí je oddělovací transformátor

  - držák na kamerovou hlavu

- Insuflátor

  - automatická kontrola tlaku a průtoku

  - maximální průtok min. 40 l/min

  - maximální tlak min. 30 mmHg

  - součástí dodávky bude i tlaková hadice pro připojení do centrálního rozvodu CO2 opatřená koncovkou; koncovka musí být kompatibilní s terminálními jednotkami pro potrubní rozvody medicinálních plynů dle normy ČSN 85 2762

  - akustická a optická signalizace chybových stavů

- Sterilizační kontejner (celkem 4 ks)

  - kontejner pro robotické nástroje - dlouhý

  - víko kontejneru

  - kovový zásobník vč. fixačních držáků na robotické instrumentárium

ad 3) Potenciální dodavatel uvede, zdali je schopen splnit uvedené technické parametry:

- bez výhrad

- s následujícími připomínkami:

- Konzole operatéra

- nezávislé řídící centrum ovládané hlavním operatérem, které umožňuje přenos pohybu ruky operatéra na robotická ramena a pacientské části operačního systému

- ovládání veškerých nástrojů, včetně kamer z konzole

- eliminace přenosu třesu operatéra na robotická ramena a nástroje

- hlavní (nástrojové) ovladače s možností přenosu silové zpětné vazby

- digitální dotykový panel pro přístup k audiu, videu, uživatelskému profilu a systémovým nastavením

- propojení s tréninkovým simulátorem

ad 4) Potenciální dodavatel uvede, zdali je schopen splnit uvedené technické parametry:

- bez výhrad

- s následujícími připomínkami:

- Tréninkový simulátor

- simulátor pro chirurgy v rámci výuky robotické operativy

- samostatný modul, kompatibilní s robotickým operačním systémem

- integrovaný výukový simulační SW

ad 5) Potenciální dodavatel uvede, zdali je schopen splnit uvedené technické parametry:

- bez výhrad

- s následujícími připomínkami:

- Bezpečnost systému

- automatická oznámení o poruchách systému

- automatická oznámení o poruchách způsobených neúmyslnými pohyby nástrojů

- kontrola pozice nástrojů

- uzamknutí ovládání nástrojů, jakmile se hlava operatéra vzdálí od zobrazovací konzole

- výměna nástroje s navedením na pozici - nástroj se vrátí zpět do příslušné polohy v operačním poli

ad 6) Potenciální dodavatel uvede, zdali je schopen splnit uvedené technické parametry:

- bez výhrad

- s následujícími připomínkami:

- Příslušenství

- veškeré potřebné nástroje a spotřební materiál pro kompletní uvedení robotického systému do provozu a pro umožnění plnohodnotné instruktáže (HW, SW, kabeláž, síťové komponenty, propojení čidel, senzorů, instalace ovládacích prvků, zabezpečení, seřízení, kontrola atd.)

ad 7) Potenciální dodavatel uvede, zdali je schopen splnit požadavky na příslušenství:

- bez výhrad

- s následujícími připomínkami:

- Servisní podmínky

- full servis (min. 6 let po uplynutí záruční doby)

- preventivní provozní servis pro zabezpečení plynulého provozu

- všechny servisní zásahy (opravy, BTK, veškeré kontroly předepsané výrobcem včetně updatů):

  - včetně všech náhradních dílů a speciálních komponent

  - včetně nákladů na dopravu a práci

- technická podpora 24/5 (v pracovní dny - pondělí až pátek - nepřetržitě 24 h denně)

- odstranění závady vzdáleným přístupem od nahlášení max. do 24 h v pracovní dny

- nástup na opravu do 24 h od nahlášení závady, dokončení opravy do 72 h od nahlášení závady (v pracovních dnech v rámci podpory 24/5)

ad 8) Potenciální dodavatel uvede, zdali je schopen splnit servisní podmínky:

- bez výhrad

- s následujícími připomínkami:

- Předpokládaná potřeba životů nástrojů na 8 let

(počet použití nástrojů pro opakované použití)

| Monopolární nůžky | Monopolární háček | Bipolární kleště Maryland/okénkové | Fenestrovaný grasper /Prograsp | Jehelec velký | Vessel sealer | Stapler | Náboje do stapleru (sady) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2800 | 700 | 2800 | 2800 | 4400 | 2200 | 700 | 2600 |

ad 9) Potenciální dodavatel uvede, zdali požadavky na spotřební materiál jsou:

- bez výhrad

- s následujícími připomínkami:

- Na základě výše uvedených podkladů potenciální dodavatel vyplní cenovou tabulku:

|  | Cena bez DPH [Kč] |
| --- | --- |
| Kupní cena přístroje |  |
| Kupní cena za spotřební materiál za 8 let |  |
| Cena za měsíc poskytování pozáručního servisu |  |

Zadavatel současně uvádí, že zvažuje možnost hodnotícího kritéria kvality, kdy bude bonifikovat vzájemnou komunikaci a synchronizaci pohybů mezi operačním stolem a robotickým systémem vylučující jakoukoliv případnou kolizi, tj. koordinaci pohybů operačního stolu a operačních nástrojů uchycených do ramen operačního systému.

Ad 10) Potenciální dodavatel uvede, zdali nabízený přístroj výše uvedenou koordinaci pohybů operačního stolu a operačních nástrojů uchycených do ramen operačního systému:

- umožňuje

- neumožňuje