Technická specifikace - Robotický operační systém

Předmětem veřejné zakázky je víceramenný robotický operační systém určený k asistenci přesného ovládání chirurgických endoskopických nástrojů při urologických, chirurgických 
a gynekologických zákrocích.

Jeho pořízením se rozšíří vybavení Fakultní nemocnice Brno o systém odpovídající aktuálním medicínským metodám pro zajištění minimálně invazivních výkonů při zachování onkologické radikality.

Součástí dodávky bude:

- pojízdný operační systém – 1 ks

- konzole operatéra – 1 ks

- věž zobrazovacího zařízení vč. záznamového zařízení – 1 ks

- tréninkový simulátor – 1 ks

- startovací sada tréninkových nástrojů – 1 ks

- startovací sada příslušenství – 1 ks

Obecné požadavky na systém

- modulární robotický operační systém určený k provádění miniinvazivních roboticky asistovaných endoskopických zákroků skládající se z komponent - konzole operátora, pojízdný operační systém, věž zobrazovacího zařízení a simulátoru operačních výkonů

- umožňuje přenos pohybů rukou (případně i nohou) operatéra z konzole na robotická ramena umístěná v operačním poli

- schválené indikace:

  - nízká resekce rekta

  - resekce plic

  - radikální prostatektomie

  - pyeloplastika

  - částečná či radikální nefrektomie

  - radikální hysterektomie

- systém umožňuje provozování a transport jednotlivých komponent operačního robota bez nutnosti stavebních úprav operačních sálů:

  - všechny komponenty systému musí být mobilní a umožňovat přemístění dveřmi šíře 
130 cm

  - pohybu ramen nepřekáží strop (podhled) ve výšce 300 cm a stropní tubus operačních světel umístěný uprostřed sálu ve výšce 245 cm

  - systém je napájen ze standardních elektrických zásuvek 230 V / 50 Hz s maximálním proudovým zatížením 16 A

  - max. hmotnost robotického operační systému (tj. pojízdný operační systém - 1 ks, konzole operatéra - 1ks, věž zobrazovacího zařízení vč. záznamového zařízení – 1 ks, tréninkový simulátor – 1 ks) je 1700 kg

- záložní napájení pro případ výpadku dodávky el. energie a to minimálně na dobu nezbytnou pro bezpečné odstranění ramen z operačního pole

Pojízdný operační systém

- min. 4 ramena pro uchopení a manipulaci s nástroji a kamerou

- přenos zpětné vazby při kolizích ramen a dosažení mezních rozsahů pohybu

- optimalizace pohybového rozsahu ramen, zpětná vazba

- eliminace třesu ruky operatéra na ramena a nástroje

Zobrazovací věž

- zobrazovací věž s obrazovkou, světelným zdrojem a kamerou, monitorem, záznamovým zařízením a elektrokoagulací

- Zobrazovací monitor

  - LCD s úhlopříčkou min. 24“

  - rozlišení min. 2D Full HD

  - pozorovací úhel 178⁰

- Kamerová jednotka

  - rozlišení min. 3D HD

  - kabelové propojení se světelným zdrojem pro automatickou regulaci jasu světla

  - min. 2 typy fluorescenčního zobrazení:

    - obraz v odstínech šedi s ICG fluorescencí

    - ICG obraz bez šedotónového podkreslení

  - vyvážení bílé barvy

  - součástí dodávky bude min. 8 ks 3D brýlí, vyžaduje-li to systém

- Kamerová hlava s endoskopem

  - lomená min. 3 ks

  - přímá min. 1 ks

  - rozlišení min. 3D HD

  - sterilizační kontejner (celkem 4 ks)

- 2D kamerová hlava (dodání požadujeme pouze v případě, že z ramene systému nelze odpojit a manuálně použít 3D robotickou kamerovou hlavu)

  - se standardním očnicovým adaptérem

- Světelný zdroj

  - LED technologie

  - kabelové propojení s kamerovou jednotkou pro automatickou regulaci jasu světla

- Elektrochirurgický přístroj

  - monopolární i bipolární režim

  - zadavatel bude akceptovat i variantu, kdy dodavatel dodá zvlášť 1 ks přístroje pro monopolární provoz a zvlášť 1 ks pro bipolární provoz

  - maximální monopolární výkon min. 150 W

  - maximální bipolární výkon min. 80 W

  - advanced bipolární nástroj - uzavírání velkých cév do průměru 5 mm

  - autotest po zapnutí přístroje

  - kontrola umístění neutrální elektrody s varovnou signalizací u monopolárního režimu

  - akustická a optická signalizace chybových stavů

- Záznamové zařízení

  - pro připojení a zpracování (souběžně nebo samostatně) videosignálů z min. 2 vstupů ve Full HD rozlišení včetně záznamu zvuku a možnost záznamu snímků a videozáznamů

  - pracovní stanice pro práci se záznamy a 3 licence pro přístup k serveru pro uživatele z různých chirurgických oborů

  - video vstupy min. 1 x HDMI a 1 x HD-SDI

  - video výstupy min. 1 x  HD-SDI, 1 x DVI a 1 x HDMI

  - možnost vkládání značek do videozáznamu s uživatelsky definovanými názvy

  - odesílání vybraných záznamů do PACS dle standardu DICOM

- Vozík na laparoskopickou sestavu, 1 ks

  - stabilní vozík s min. 4 ks antistatickými kolečky z nichž min. 2 ks budou vybavena brzdou

  - držák na monitor

  - centrální vypínač

  - součástí je oddělovací transformátor

- Insuflátor

  - automatická kontrola tlaku a průtoku

  - maximální průtok min. 40 l/min

  - maximální tlak min. 30 mmHg

  - součástí dodávky bude i tlaková hadice pro připojení do centrálního rozvodu CO2 s koncovkou Draeger

  - akustická a optická signalizace chybových stavů

- Sterilizační kontejner (celkem 4 ks)

  - kontejner pro robotické nástroje - dlouhý

  - víko kontejneru

  - kovový zásobník vč. fixačních držáků na robotické instrumentárium

Konzole operatéra

- nezávislé řídící centrum ovládané hlavním operatérem, které umožňuje přenos pohybu ruky operatéra na robotická ramena a pacientské části operačního systému

- ovládání nástrojů a kamer z konzole s výjimkou stapleru – akceptujeme nabídku robotického stapleru i externího stapleru pro manuální použití

- eliminace přenosu třesu operatéra na robotická ramena a nástroje

- hlavní (nástrojové) ovladače s možností přenosu silové nebo vizuální grafické zpětné vazby

- propojení s tréninkovým simulátorem

Tréninkový simulátor

- simulátor pro chirurgy v rámci výuky robotické operativy

- samostatný modul, kompatibilní s robotickým operačním systémem

- integrovaný výukový simulační SW

Bezpečnost systému

- automatická oznámení o poruchách systému

- automatická oznámení o poruchách způsobených neúmyslnými pohyby nástrojů

- uzamknutí ovládání nástrojů při přerušení činnosti operatéra (hlava operatéra se vzdálí od zobrazovací konzole nebo uvolní uchopené ovladače konzole)

- výměna nástroje s navedením na pozici - nástroj se vrátí zpět do příslušné polohy v operačním poli

Příslušenství

- veškeré potřebné nástroje a spotřební materiál pro kompletní uvedení robotického systému do provozu a pro umožnění plnohodnotné instruktáže (HW, SW, kabeláž, síťové komponenty, propojení čidel, senzorů, instalace ovládacích prvků, zabezpečení, seřízení, kontrola atd.)