- SHRNUTÍ Průběhu předběžné tržní konzultace

vedené dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávávání veřejných zakázek (dále jen zákon) dále jen „PTK“

Veřejná zakázka: 	Robotický operační systém

| Identifikační údaje zadavatele | Obchodní firma: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: MUDr. Ivo Rovný, MBA IČO: 65269705 |
| --- | --- |
| Předmět veřejné zakázky | - dodávka robotického operačního systému (dále také „Zboží“) pro Centrální operační sály (urologický sál), Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno - poskytování pozáručních servisních služeb na komponenty robotického operačního systému (dále také „Pozáruční servis“) na základě servisní smlouvy uzavřené na dobu 6 let (při životnosti přístroje 8 let) - spotřební materiál (dále také „Spotřební materiál“) na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na dobu 8 let |
| Zvolený způsob zadávacího řízení: | otevřené nadlimitní řízení |
| Uveřejnění PTK | https://ezak.fnbrno.cz/contract_display_5691.html |

Vymezení účelu PTK

Účelem PTK mělo být seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem realizace veřejné zakázky a současně i získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení podmínek veřejné zakázky. Tímto způsobem chtěl zadavatel předcházet možným rizikům, která by se při realizaci veřejné zakázky mohla vyskytnout.

Vymezení okruhu účastníků

Zadavatel oslovil na základě informací z předběžného průzkumu trhu dva subjekty:

- SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o., IČ: 14014271, Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha

- PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., IČ: 25099019, Juárezova 17, 160 00 Praha 6

Zároveň, aby zadavatel umožnil účastnit se PTK i dalším subjektům, uveřejnil oznámení o zahájení PTK spolu s okruhem požadovaných otázek i na svém profilu.

Průběh PTK

Účastníci, kteří měli zájem o účast na PTK, podklady doplnili a zaslali zpátky zadavateli. Jednalo se o následující subjekty:

- SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o., IČ: 14014271, Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha

- PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., IČ: 25099019, Juárezova 17, 160 00 Praha 6

Výsledky PTK

Na základě PTK zadavatel zpracoval Zadávací dokumentaci. Zadavatel potřeboval ověřit zejména technické a provozní otázky související s budoucím plněním Veřejné zakázky. Zadavatel současně potřeboval zjistit, jaké jsou dostupné technické možnosti na trhu, aby následně mohl posoudit, které dostupné možnosti mohou splňovat podmínky jeho provozu a umístnění přístroje.

Přehled úprav po PTK:

- Úprava předpokládaných hodnot:

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s § 16 a násl. zákona ve výši 222 149 888,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota Zboží: 59 565 500 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota za Pozáruční servis na 6 let: 28 384 488 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota za Spotřební materiál na 8 let: 134 199 900 Kč bez DPH

- Zadávací dokumentace

- Zadavatel upřesnil poskytování pozáručních servisních služeb pouze na komponenty robotického operačního systému.

- Zadavatel upravil technickou specifikaci spotřebního materiálu, čl. V.II SPOTŘEBNÍ MATERIÁL, kdy namísto požadavku:

  - „Vessel sealer“ bude požadovat „Pečetící zařízení – Vessel sealer nebo ultrasonický disektor“

  - „Stapler“ bude požadovat „Stapler (robotický nebo externí)“

- Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Technická specifikace

- Kompletní přehled revizí, které vyplynuly z předběžné tržní konzultace viz příloha č. 1 tohoto dokumentu (přehled revizí po PTK):

  - Vyškrknuté červeně – Zadavatel vypustil z technické specifikace

  - Zvýrazněné modře – Zadavatel doplnil do technické specifikace

- Příloha č. 4 Zadávací dokumentace – Kupní smlouva, Příloha č. 6 Zadávací dokumentace – Smlouva na poskytování pozáručního servisu

- Zadavatel upravil požadavek v kupní a servisní smlouvě, kdy namísto požadavku

- „odstranění závady prostřednictvím vzdáleného přístupu v pracovní dny do 24 h od nahlášení“ bude požadovat: „Jestliže to povaha závady umožňuje, tak se souhlasem Kupujícího může Prodávající do 1 pracovního dne provést diagnostiku závady prostřednictvím vzdáleného přístupu.“

Příloha č. 1 – Technická specifikace – přehled revizí po PTK

Technická specifikace - Robotický operační systém pro FN Brno

Předmětem veřejné zakázky je víceramenný robotický operační systém určený k asistenci přesného ovládání chirurgických endoskopických nástrojů při urologických, chirurgických a gynekologických zákrocích.

Jeho pořízením se rozšíří vybavení Fakultní nemocnice Brno o systém odpovídající aktuálním medicínským metodám pro zajištění minimálně invazivních výkonů při zachování onkologické radikality.

Součástí dodávky bude:

- pojízdný operační systém – 1 ks

- konzole operatéra – 1 ks

- věž zobrazovacího zařízení vč. záznamového zařízení – 1 ks

- tréninkový simulátor – 1 ks

- startovací sada tréninkových nástrojů – 1 ks

- startovací sada příslušenství – 1 ks

Obecné požadavky na systém

- modulární robotický operační systém určený k provádění miniinvazivních roboticky asistovaných endoskopických zákroků skládající se z komponent - konzole operátora, pojízdný operační systém, věž zobrazovacího zařízení a simulátoru operačních výkonů

- umožňuje přenos pohybů rukou (případně i nohou) operatéra z konzole na robotická ramena umístěná v operačním poli

- schválené indikace:

  - nízká resekce rekta

  - resekce plic

  - radikální prostatektomie

  - pyeloplastika

  - částečná či radikální nefrektomie

  - radikální hysterektomie

- systém umožňuje provozování a transport jednotlivých komponent operačního robota bez nutnosti stavebních úprav operačních sálů:

  - všechny komponenty systému musí být mobilní a umožňovat přemístění dveřmi šíře 
130 cm

  - pohybu ramen nepřekáží strop (podhled) ve výšce 300 cm a stropní tubus operačních světel umístěný uprostřed sálu ve výšce 245 cm

  - systém je napájen ze standardních elektrických zásuvek 230 V / 50 Hz s maximálním proudovým zatížením 16 A

  - hmotnost robotického systému v součtu s hmotností pacienta, personálu a ostatním předpokládaným vybavením operačního sálu nesmí překročit nejvyšší možné užitné zatížení uvedené ve statickém posouzení. Uveďte hmotnost jednotlivých komponent systému.

- záložní napájení pro případ výpadku dodávky el. energie a to minimálně na dobu nezbytnou pro bezpečné odstranění ramen z operačního pole

Pojízdný operační systém

- min. 4 ramena pro uchopení a manipulaci s nástroji a kamerou

- laserový zaměřovací systém pro určení správné polohy nad pacientem

- přenos zpětné vazby při kolizích ramen a dosažení mezních rozsahů pohybu

- optimalizace pohybového rozsahu ramen, zpětná silová vazba

- eliminace třesu ruky operatéra na ramena a nástroje

Zobrazovací věž

- zobrazovací věž s obrazovkou, světelným zdrojem a kamerou, monitorem, záznamovým zařízením a elektrokoagulací

- zobrazovací monitor

  - LCD s úhlopříčkou min. 24“

  - rozlišení min. 2D Full HD

  - pozorovací úhel 178⁰

  - svítivost min. 500 cd/m2

  - video vstupy min. 1 x HDMI, 1 x HD-SDI

  - antireflexní úprava

- Kamerová jednotka

  - rozlišení min. 3D Full HD

  - kabelové propojení se světelným zdrojem pro automatickou regulaci jasu světla

  - min. 3 2 typy fluorescenčního zobrazení:

    - obraz v odstínech šedi s ICG fluorescencí

    - černobílý ICG obraz bez šedotónového podkreslení

    - overlay zobrazení – kontinuální překryv zobrazení bílého světla a fluorescenčního zobrazení během operace

  - vyvážení bílé barvy pomocí 1 tlačítka na čelním panelu/displeji jednotky

  - video výstupy min. 1 x HDMI a 1 x HD-SDI

  - součástí dodávky bude min. 8 ks 3D brýlí, vyžaduje-li to systém

- Kamerová hlava s endoskopem

  - lomená min. 3 ks

  - přímá min. 1 ks

  - rozlišení min. 3D Full HD

  - sterilizační kontejner (celkem 4 ks)

- 2D kamerová hlava (dodání požadujeme pouze v případě, že z ramene systému nelze odpojit a manuálně použít 3D robotickou kamerovou hlavu)

  - se standardním očnicovým adaptérem

- Světelný zdroj

  - LED technologie s výkonem odpovídající ekvivalentu 300 W xenonové výbojky pro VIS (viditelné spektrum)

  - kabelové propojení s kamerovou jednotkou pro automatickou regulaci jasu světla

  - životnost LED zdroje min. 30.000 hodin

  - součástí zdroje světla musí být i zdroj pro oblast v NIR (Near Infra Red)

- Elektrochirurgický přístroj

  - monopolární i bipolární režim

  - zadavatel bude akceptovat i variantu, kdy dodavatel dodá zvlášť 1 ks přístroje pro monopolární provoz a zvlášť 1 ks pro bipolární provoz

  - maximální monopolární výkon min. 150 W

  - maximální bipolární výkon min. 80 W

  - advanced bipolární nástroj - uzavírání velkých cév do průměru 7 5 mm

  - autotest po zapnutí přístroje

  - kontrola umístění neutrální elektrody s varovnou signalizací u monopolárního režimu

  - akustická a optická signalizace chybových stavů

- Záznamové zařízení

  - pro připojení a zpracování (souběžně nebo samostatně) videosignálů z min. 2 vstupů ve Full HD rozlišení včetně záznamu zvuku a možnost záznamu snímků a videozáznamů

  - pracovní stanice pro práci se záznamy a 3 licence pro přístup k serveru pro uživatele z různých chirurgických oborů

  - video vstupy min. 1 x HDMI a 1 x HD-SDI

  - video výstupy min. 1 x  HD-SDI, 1 x DVI a 1 x HDMI

  - možnost vkládání značek do videozáznamu s uživatelsky definovanými názvy

  - odesílání vybraných záznamů do PACS dle standardu DICOM

- Vozík na laparoskopickou sestavu, 1 ks

  - stabilní vozík s min. 4 ks antistatickými kolečky z nichž min. 2 ks budou vybavena brzdou

  - držák na monitor

  - centrální vypínač

  - součástí je oddělovací transformátor

  - držák na kamerovou hlavu

- Insuflátor

  - automatická kontrola tlaku a průtoku

  - maximální průtok min. 40 l/min

  - maximální tlak min. 30 mmHg

  - součástí dodávky bude i tlaková hadice pro připojení do centrálního rozvodu CO2 s koncovkou Draeger

  - akustická a optická signalizace chybových stavů

- Sterilizační kontejner (celkem 4 ks)

  - kontejner pro robotické nástroje - dlouhý

  - víko kontejneru

  - kovový zásobník vč. fixačních držáků na robotické instrumentárium

Konzole operatéra

- nezávislé řídící centrum ovládané hlavním operatérem, které umožňuje přenos pohybu ruky operatéra na robotická ramena a pacientské části operačního systému

- ovládání veškerých nástrojů, včetně a kamer z konzole s výjimkou stapleru – akceptujeme nabídku robotického stapleru i externího stapleru pro manuální použití

- eliminace přenosu třesu operatéra na robotická ramena a nástroje

- hlavní (nástrojové) ovladače s možností přenosu silové nebo vizuální grafické zpětné vazby

- digitální dotykový panel pro přístup k audiu, videu, uživatelskému profilu a systémovým nastavením

- propojení s tréninkovým simulátorem

Tréninkový simulátor

- simulátor pro chirurgy v rámci výuky robotické operativy

- samostatný modul, kompatibilní s robotickým operačním systémem

- integrovaný výukový simulační SW

Bezpečnost systému

- automatická oznámení o poruchách systému

- automatická oznámení o poruchách způsobených neúmyslnými pohyby nástrojů

- kontrola pozice nástrojů

- uzamknutí ovládání nástrojů při přerušení činnosti operatéra (hlava operatéra se vzdálí od zobrazovací konzole nebo uvolní uchopené ovladače konzole)

- výměna nástroje s navedením na pozici - nástroj se vrátí zpět do příslušné polohy v operačním poli

Příslušenství

- veškeré potřebné nástroje a spotřební materiál pro kompletní uvedení robotického systému do provozu a pro umožnění plnohodnotné instruktáže (HW, SW, kabeláž, síťové komponenty, propojení čidel, senzorů, instalace ovládacích prvků, zabezpečení, seřízení, kontrola atd.)