## List1
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 054/2024
Název: | Vertikalizační systém 1 ks
Klinika: | RHO - NBP
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Kód KZT1:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Vertikalizační přístroj/stůl s integrovaným motorickým pohybem dolních končetin
Podpěry chodidel se systémem cyklického pohybu dolních končetin
Nastavení zátěže dolních končetin v rozsahu min. 0 kg, max. 50 kg
Nastavitelné nášlapné plochy pro různé postavení chodidel
Nastavení rozsahu pohybu dolních končetin odděleně pro pravou a levou končetinu
Nastavení podpory pohybu dolních končetin pro aktivní trénink v rozsahu 0 - 100%
Nastavení podle délky dolní končetiny v rozsahu min. 75 cm, max. 100 cm
Vertikalizace stolu min. 0°, max. 90°
Nastavitelná frekvence pohybu v rozsahu min. 8 - 80 kroků za minutu
Rozsah pohybu v kyčelním kloubu min. 0°, max.45°
Nastavení výšky stolu v rozsahu min. 56 - 80 cm
Kolečka s centrální brzdou
Databáze pacientů s možností ukládání údajů o průběhu tréninku
Ovládání pomocí dotykové obrazovky
Antidekubitní polstrování
Bezpečnostní prvek - sklopení pacienta do horizontální polohy v případě výpadku proudu
Pacientské popruhy a různé velikosti manžet pro fixaci pacienta
Pro pacienty o hmotnosti do 135 kg
Polohovatelné podpěry paží
Napájení z el. sítě 230 V / 50 - 60 Hz
Certifikace zdravotnického prostředku dle nařízení EU 2017/745 (MDR)
Příslušenství v rámci dodávky
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky
1Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category