## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 019/2024
Název: | Elektricky polohovatelné lůžko + příslušenství
Počet kusů: | 20
Klinika: | Lůžkové oddělení RHO / NBP
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52 (účastník je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení)
4-dílná ložná plocha
Díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné
Vnější rozměry max. 102 x 220 cm
Bezpečné pracovní zatížení min. 300 kg
Ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru min. v rozsahu 27 – 75 cm
Ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování
Polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů – min. zádová, stehenní část, Trendelenburg a anti Trendelenburg min. 12°
Integrované prodloužení lůžka o min. 20 cm
Mechanické spouštění zádového dílu (CPR)
Plastové, dělené spustitelné postranice, po celé délce ložné plochy, součástí lůžka
Výška postranic min. 40 cm nad ložnou plochou
Odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení
Centrální sesterský ovládací panel s možností blokace jednotlivých funkcí a s přednastavenými důležitými polohami (min. CPR, kardiacké křeslo, stop tlačítko, mobiliz. poloha)
Integrované ovladače do postranic, na obou stranách lůžka
Ruční pacientský ovladač, s podsvětlenou klávesnicí a integrovanou svítilnou
Centrální brzda
Kolečka dvojitá o průměru min. 125 mm, jedno kolečko aretační pro jízdu v přímém směru
Integrovaný akumulátor umožňující polohování lůžka i bez připojení k el. síti
Nárazová kolečka v rozích lůžka
Pouzdra v rozích lůžka na infuzní stojan a hrazdu
Univerzální lišty na příslušenství
Napájení z el. sítě 230 V/50 Hz
Příslušenství (ke každému lůžku):
Hrazda s madlem
Infuzní stojan
Držák močového sáčku
Pasivní antidekubitní matrace:
Matrace určená pro použití ve zdravotnictví
Vhodná pro pacienty do IV. stupně rizika vzniku dekubitů
Matrace vyrobená z min. 2 typů pěn o různých vlastnostech
Horní vrstva z viskoelastické pěny
Spodní vrstva ze studené pěny
Voděodolný, paropropustný, snímatelný potah se svařovanými švy a krytým zipem
Nosnost min. 160 kg
Výška matrace min. 14 cm
Potah matrace vybaven transportními úchyty
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7