Technická specifikace

Plazmový nízkoteplotní sterilizátor pro termolabilní materiály, chirurgické nástroje a nástroje pro robotickou chirurgii

Prokládací dvojdveřové provedení

Vnější rozměry max. 1850x790x1100  (v x š x h)

Využitelný objem sterilizační komory min. 90 l

Min. rozměr sterilizační komory 400 x 500 x 700 mm (v x š x h)

Min. využitelná šířka komory (police pro vkládání materiálu) 440 mm

Dotykový displej v češtině na čisté i sterilní straně s informacemi o průběhu cyklu a oznámením důvodu vyhovujícího/nevyhovujícího cyklu

Vertikálně zasouvací dveře komory

Nožní pedál pro ovládání dveří

Shoda s ČSN EN ISO 14937

Sterilizace na hladině bezpečné sterility 10-6 SAL dle Vyhlášky MZ ČR 306/2012Sb.

Krátký sterilizační cyklus na balené nástroje bez dutin, max. délka cyklu 26 min.

Cyklus na sterilizaci jednokanálových pevných a flexibilních endoskopů, max. délka cyklu 45 min.

Délka standardního sterilizačního cyklu max. 50 min.

Sterilizační cyklus pro nástroje robotické chirurgie

Sterilizační teplota max. 56°C

Sterilizační medium peroxid vodíku

Přerušení procesu chybou pro vlhkost ve vsázce před napuštěním sterilizačního media

Generování plazmatu přímo ve sterilizační komoře

Konverze zbytkového peroxidu vodíku na výstupu z komory na vodu a kyslík

Snadná výměna sterilizačního média - uzavřený systém, bez rizika poleptání obsluhy (např. jednorázové kazety) pro více cyklů

Paměť pro uložení min. 200 sterilizačních cyklů

USB vstup pro stahování a odesílání údajů (např. o sterilizačním cyklu)

Skladování sterilizačního média při pokojové teplotě

Nerezové oplechování; příp. oplechování ve „zdravotnické“ RAL barvě, avšak s výjimkou sterilizační komory a dveří, které musí být v nerezovém oplechování

Možnost napojení sterilizátoru do systému dokumentace procesů DP 3.5 CZ – kompatibilita 
se stávajícím vybavením pracoviště

V případě nekompatibility se systémem dokumentace procesů DP 3.5 CZ - zadavatel připouští dodání a instalaci jiného SW (pokud nemá tuto funkci přímo sterilizátor), který bude provozován na virtuálním serveru FN Brno (řešení server - klient) a bude napojen na systém DoctIS, 
na základě dodání API rozhraní k dodávanému SW sterilizátoru - požadavek na zachování jednoduchosti obsluhy.

Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu a první použití

Účastník je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení