## TS
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 57/2024
Název: | Ultrazvukový přístroj pro KNPT
Klinika: | KNPT - NBP
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
plně digitální přenosný ultrazvukový systém notebookového typu
integrovaný barevný monitor min. 15“ LCD
možnost provozu jak na baterii, tak i z elektrické sítě
vestavěná baterie umožňující reálný provoz min. 40 minut
rychlý start systému max. do 85 sec.
součástí výškově stavitelný transportní vozík pro přístroj a připojené sondy
ovládání přístroje přes ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky, součástí ovládací kolečko – trackball nebo trackpad
přednastavené vyšetřovací aplikace s možností nastavení vlastních presetů
kvalitní úhlové / compound zobrazení
přítomnost technologie pro odrušení ultrazvukového šumu (speklí)
interní pacientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze automatická optimalizace obrazu v modech: 2D a Doppler
hmotnost systému včetně baterie (bez příslušenství) max. 11 kg
plně automatické měření základních biometrických parametrů, min.: BPD, HC, AC, FL
nastavitelné funkce min. dvou kláves pro měření
madlo pro bezpečný transport systému
současné připojení min. dvou ultrazvukových sond
výstupní formát: DICOM 3.0, připojení do PACS FN Brno
funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků větší než 40°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly)
manuální nastavení TGC křivky pomocí minimálně osmi hardwarových sliderů nebo zónových potenciometrů
zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 6 úrovních
compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních
SW v českém jazyce nebo anglickém jazyce
Zobrazovací módy:
B – mód
M – mód
PW – spektrální Doppler
PDI – výkonový Doppler
barevný Doppler
CW Doppler
Sondy:
lineární cévní sonda, min. rozsah 4 -13 MHz
konvexní multifrekvenční sonda, min. rozsah 2 - 5 MHz
Příslušenství v rámci dodávky
mobilní transportní výškově stavitelný vozík pro přístroj a připojené sondy, plně kompatibilní s nabízeným systémem
Vysvětlivka:
Účastník vyplní žlutě označené buňky

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení:
Číslo:
Název:
Klinika:
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Kód KZT1:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky
1Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category