## List1
Anesteziologické přístroje pro KARIM, PMDV / FN Brno
Dodavatel: | Hoyer Praha s.r.o. Malešická 51 130 00 Praha 3 IČO: 60491582 | Dräger Medical s.r.o. Pod Sychrovem I-81 101 00 Praha 10 IČO: 26700760 | medisap s.r.o. Na rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 IČO: 48029360
Počet kusů: | 2 | 2 | 2
Nabídnutý typ: | Avance CS2 + monitor B650 | Perseus A500 + monitor Delta | Aisys CS2 + monitor B450
Celková cena: | 1 670 000,- Kč bez DPH 350 700,- Kč 21% DPH 2 020 700,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti | 1 756 000,- Kč bez DPH 368 760,- Kč 21% DPH 2 124 760,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti | 1 992 000,- Kč bez DPH 418 320,- Kč 21% DPH 2 410 320,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno (havárie) - odhad ceny ( 1 999 000,- Kč bez DPH) 2 500 000,-Kč vč. DPH
Technické parametry: | nesplněny | splněny | splněny
Záruční lhůta: | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců
Servis: | Praha, nástup technika do 24 hod., servisní práce 1 190,- Kč bez DPH/hod.,dopravné 12,50 Kč/km bez DPH, čas strávený na cestě se neúčtuje, PBTK 1x ročně, po záruce 6 000,- Kč bez DPH, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy. | Střelice u Brna, nástup technika do 24 hod., servisní práce 900,- Kč bez DPH/hod.,cestovné 12,- Kč/km bez DPH, čas strávený na cestě 500,- Kč/hod, PBTK 1x za 12 měsíců, po záruce 12 200,- Kč bez DPH, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy. | Brno, nástup technika do 24 hod., servisní práce 1 190,- Kč bez DPH/hod., dopravné 12,50 Kč/km bez DPH, cestovné neúčtují, PBTK 1x ročně, po záruce 6 000,- Kč bez DPH, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy.
Platební podmínky: | Na základě faktury s rozložením na 12 rovnoměrných splátek s tím, že první splátka bude uhrazena se splatností 60 dnů, další splátky budou uhrazeny 30 dnů od data úhrady předchozí splátky.
Termín dodání: | 3 - 4 týdnů od podpisu KS | 6 týdnů od podpisu KS | 6 týdnů od podpisu KS
Vyjádření uživatele KARIM: | Nabídka f.Hoyer zadávací podmínky nesplňuje. Nabídka Hoyer: Anesteziologický přístroj Avance CS2,monitor vit fcí B450 cena 2 020 700,- Kč. Nesplňuje nabídku ventilačních režimů PS,PSV,PRVC. Dle str.14 nejsou součástí nabídky požadované monitorační moduly respirace a analýzy ST úseku. Součástí nabídky není požadované příslušenství k opakované monitoraci EKG, NIBT, SpO2,tělesné teploty. Součástí nabídky není systém odtahu přebytečných plynů, včetně příslušenství. | Vzhledem k níže uvedenému hodnocení nabídek na koupi anesteziologického přístroje (2ks) pro KARIM doporučuji k realizaci nabídku f.Drager,která splňuje zadávací podmínky. přístroj Perzeus A500, monitor vit fcí Delta, Cena nabídky 2 124 760,- Kč. Nabídka Drager: Perzeus A500, monitor vit.funkcí Delta. Cena nabídky 2 124 760,- Kč, Software PSV, APRV v ceně nabídky. SW k řízení anestezie na základě metabolické spotřeby pacienta (Low Flow wizard) v ceně nabídky. Příslušenství k EKG,SpO2,NIBP,TT v ceně nabídky. | U nabídky Medisap není splnění zadávacích podmínek u některých položek zcela zřejmé, cena nabídky je však vyšší - 2 410 310,- Kč. Nabídka Medisap s.r.o. : Přístroj Aisys CS2, monitor B 450, cena nabídky 2 410 320,- Kč. Dle str.7 nejsou součástí nabídky požadované monitorační moduly respirace a analýzy ST úseku. Součástí nabídky není požadované příslušenství k opakované monitoraci EKG, NIBT, SpO2,tělesné teploty. Není zřejmé, zda-li je součástí nabídky není systém odtahu přebytečných plynů, včetně příslušenství.
Vyjádření OZT: | Nabídka společnosti Hoyer Praha s.r.o. nesplňuje zadávací podmínky. Cenová nabídka a kupní smlouva si protiřečí v tom, jaký monitor vitálních funkcí bude dodán. V cenové nabídce společnost uvádí monitor B450, ve smlouvě uvádí monitor B650, ke kterému nebyla poskytnuta technická specifikace. Splnění požadavků na monitor vitálních funkcí B450 deklaruje technická specifikace na několika různých modulech, které však nejsou součástí cenové nabídky. V následujících bodech není dohledatelné splnění požadavků zadávacích podmínek: integrované osvětlení plochy, analýza trendů, monitoring plicní mechaniky, záznam spotřeby anestetik a plynů, záznam nastavení a zobrazení stavu naplnění odpařovačů, návrat analyzovaného vzorku zpět do okruhu, dodání požadovaného příslušenství pro provoz, PRVC nebo ekvivalentní ventilační režim, kompenzace úniků, systém eliminace kondenzátu a již zmiňované nedostatečné informace ohledně monitoru vitálních funkcí. Nabídka společnosti Drager Medical s.r.o. neuvádí, zda je uživatelský software plně v ČJ a zda je možné systém rozšířit o BIS, NMT a popřípadě 4xIBP připojením modulu. V ostatních bodech nabídka splňuje požadavky zadávacích podmínek. Nabídka společnosti Medisap s.r.o. neuvádí, zda bude k přístroji dodán požadovaný pacientský set. Přiložené CD neobsahuje žádné soubory a nemáme tedy k dispozici návod k obsluze. V ostatních bodech nabídka splňuje požadavky zadávacích podmínek. Doporučuji dotázat se společností Drager Medical s.r.o. a Medisap s.r.o. na chybějící údaje.
Vyjádření firmy Dräger: |  | Dne 1.6.2015 byl podán dotaz na firmu k vyjádření OZT: V předložené cenové nabídce nebylo uveno zda je uživatelský software plně v ČJ a zda je možné systém rošířit o BIS, NMT a popřípadě 4xIBP připojenímmodu. Odpověď na dotaz ze dne 2.6.2015: Uživatelský software jak u anesteziologického přístroje Perseus, tak monitoru vitálních funkcí Delta, je plně v českém jazyce. Monitor vitálních funkcí Delta je možno rozšířit jak o modul BIS, tak NMT, a následně i o modul k měření dalších 4x IBP.
Vyjádření firmy Medisap: |  |  | Dne 1.6.2015 byl podán dotaz na firmu k vyjádření OZT: V předložené cenové nabídce nebylo uvedeno zda bude k přístroji dodán požadovaný pacientský set. Přiložené CD neobsahovali žádné soubory tedy nemáme k dispozici ani návod k obsluze. Odpověď na dotaz ze dne 2.6.2015: Zasíláme opravené doplněné Splnění požadavku zadání ve Word, naskenovanou cenou nabídku, návod k obsluze.
Vyjádření OZT k doplňujícím dotazům: |  | Nyní již z kompletních požadovaných informací vyplývá, že nabídky společností Dräger a Medisap splňují podmínky technické specifikace.
Vyjádření vedoucí ObO: v z. Sabina Chmelíčková |  | Doporučuji k realizaci. Nejnižší nabídková cena při splnění zadání.
Vyjádření ředitele: |  | Souhlasím a potvrzuji výběr dodavatele. v z. NOM
Datum rozhodnutí: |  | 2015-06-08