Příloha č. 10 zadávací dokumentace

k VZ FN Brno – nové pracoviště PET/CT – nákup přístroje

| Hodnocené parametry | Počet získaných bodů | Poznámky: Dodavatel uvede reálné číselné hodnoty, způsob technického řešení. |
| --- | --- | --- |
| Přístroj využívá prostředků umělé inteligence (AI) k vylepšení kvality diagnostické informace pomocí automatické optimalizace a nastavení průběhu akvizice dat a k optimalizaci respiračního gatingu bez nutnosti externího zařízení. Důvod: Snížení chybovosti personálu prostřednictvím usnadnění rozhodování o průběhu vyšetření, vylepšení kvality obrazu aplikací postupů AI. | ANO 5 bodů NE 0 bodů |  |
| Přístroj v nabízené konfiguraci umožňuje plynulé skenování PET s variabilní rychlostí posunu stolu, plynulé skenování lze využít i pro získávání dynamických dat. Důvod: Aplikace funkce povede ke zkrácení časové délky vyšetření a snížení radiační zátěže pacienta (díky možnosti libovolné délky PET a tedy i CT skenu - v kontrastu s nutností volit délku CT skokově dle násobků celých vyšetřovacích pozic u standardního systému). Technologie umožňuje pohodlněji získávat data o kinetice radiofarmak. | ANO 10 bodů NE 0 bodů |  |
| Přístroj provádí automatickou modulaci napětí na rentgence dle habitu pacienta. Důvod: Zadavatel dle svých zkušeností považuje tuto funkcionalitu za přínosnou. | ANO Váha 4 body NE 0 bodů |  |
| Průměr otvoru gantry: Důvod: Vyšetřování obézních pacientů + vyšetřování pacientů pro účely plánování radioterapie včetně použití všech ozařovacích pomůcek. | >70 až <72 cm = 1 bod ≥72 až <74 cm = 3 body ≥74 až <76 cm = 5 body ≥76 až <78 cm = 7 bodů ≥78 cm = 9 bodů |  |
| Tloušťka scintilačního krystalu: Důvod: Zadavatel při výběru systému klade důraz na prostorovou rozlišovací schopnost systému. V souladu s teorií zobrazování pomocí PET vede menší tloušťka krystalu k menšímu rozptylu scintilačních fotonů a tedy lepšímu prostorového rozlišení. | ≤23 až >22 mm = 1 bod ≤22 až >21 mm = 2 body ≤21 až >20 mm = 3 body ≤20 mm = 4 body |  |
| Koincidenční časové okno: Důvod: Krátké koincidenční okno je základním technickým řešením pro omezení vlivu náhodných koincidencí na kvalitu obrazu. | ≤5,0 až >4,7 ns = 2 body ≤4,7 až >4,4 ns = 4 body ≤4,4 ns = 6 bodů |  |
| Δt - časové rozlišení TOF (dle NEMA NU 2-2018) ≤ 300 ps: Důvod: Kratší časové rozlišení TOF je předpokladem pro obrazy méně náchylné na chyby v korekcích normalizace, rozptýlených koincidencí a zeslabení. Zlepšuje také správnost a reprodukovatelnost měření kvantitativních parametrů. | ANO 5 bodů NE 0 bodů |  |
| Efektivní citlivost systému založená pouze na TOF - výpočet - Ss*(D/Δx), kde Δx = c.Δt/2, D = 20cm, c = 300000 km/s: Důvod: Při rekonstrukcích bude vždy používáno TOF. Vyšší efektivní citlivost vede k možnosti používat méně progresivní systém výpočtu aplikovaných aktivit pro hmotnější pacienty. Vzhledem k závislosti efektivní citlivosti na velikosti měřeného objektu, je výpočet standardizován pro homogenní objekt o průměru 20 cm. | > 60 až ≤ 70 cps/kBq = 1 bod > 70 až ≤ 80 cps/kBq = 2 body > 80 až ≤ 90 cps/kBq = 4 body > 90 cps/kBq = 8 bodů |  |
| Prostorová rozlišovací schopnost (dle NEMA NU 2-2018 - rekonstrukce FBP) @ 1 cm axiální. | ≤ 4,5 až > 4,0 mm = 3 body ≤ 4,0 až > 3,5 mm = 6 bodů ≤ 3,5 mm = 9 bodů |  |
| Prostorová rozlišovací schopnost (dle NEMA NU 2-2018 - rekonstrukce FBP) @ 10 cm axiální. | ≤ 6,0 až > 5,25 mm = 3 body ≤ 5,25 až > 4,5 mm = 6 bodů ≤ 4,5 mm = 9 bodů |  |
| Prostorová rozlišovací schopnost (dle NEMA NU 2-2018 - rekonstrukce FBP) @ 1 cm transaxiální (vypočtená jako průměr radiálního a tangenciálního rozlišení). | ≤ 4,2 až > 3,9 mm = 3 body ≤ 3,9 až > 3,5 mm = 6 bodů ≤ 3,5 mm = 9 bodů |  |
| Prostorová rozlišovací schopnost (dle NEMA NU 2-2018- rekonstrukce FBP) @ 10 cm transaxiální (vypočtená jako průměr radiálního a tangenciálního rozlišení). | ≤ 4,9 až > 4,5 mm = 3 body ≤ 4,5 až > 4,0 mm = 6 bodů ≤ 4,0 mm = 9 bodů |  |
| Důvod: Zadavatel při výběru systému klade důraz na prostorovou rozlišovací schopnost systému. Lepší prostorová rozlišovací schopnost bez použití moderních rekonstrukčních metod představuje lepší výchozí pozici před rekonstrukcí obrazu. Rekonstrukční metoda nemusí "dohánět" horší základní prostorovou rozlišovací schopnost. Menší degradace prostorové rozlišovací schopnosti směrem ke krajům zorného pole (lepší hodnota FWHM @10 cm) představuje lepší výchozí pozici pro korekci pomocí PSF rekonstrukce. |  |  |
| Maximální dosažitelný čas kontinuálního skenování CT ve spirálním módu: Důvod: V případě provádění plánovacích PET/CT a zároveň požadavku na 4D CT je dle zkušeností pracoviště maximální časová délka skenu důležitým parametrem. Kratší časová délka omezuje rozsah vyšetření. | > 100 až ≤ 110 s = 1 bod > 110 až ≤ 120 s = 2 body > 120 až ≤ 130 s = 3 body >130 až ≤ 140 s = 4 body > 140 až ≤ 150 s = 5 bodů > 150 s = 6 bodů |  |
| Maximální výkon CT generátoru vysokého napětí: Důvod: Vyšší výkon generátoru je limitujícím faktorem ovlivňujícím kvalitu obrazu u obézních pacientů. | > 72 až ≤ 78 kW = 1 bod > 78 až ≤ 84 kW = 2 body > 84 až ≤ 90 kW = 4 body > 90 kW = 8 bodů |  |
| Maximální průměr zorného pole CT pro účely korekce na zeslabení a podpory radioterapie > 700 mm: Důvod: Systém musí maximálně využívat plnou velikost otvoru v gantry deklarovanou výrobcem, i za cenu doplnění potřebné softwarové licence. | ANO 5 bodů NE 0 bodů |  |
| Automatické provádění denních kontrol PET systému v denní dobu nastavenou uživatelem: Důvod: Zadavatel požaduje provádění PET zkoušky systému v době bez přítomnosti obsluhy, těsně před příchodem personálu na pracoviště. Tím bude zabezpečen rychlý start provozu nebo možnost opakování zkoušky bez narušení následného provozu. | ANO 2 body NE 0 bodů |  |
| Automatizované vyhodnocení denních kontrol PET systému: Důvod: Zadavatel na základě svých zkušeností požaduje automatické vyhodnocení PET zkoušky systému, aby v případě nepřítomnosti personálu vyčleněného k provádění provozních zkoušek nebyl narušen následný provoz. | ANO 2 body NE 0 bodů |  |
| Automatizované vyhodnocení denních kontrol CT systému: Důvod: Zadavatel požaduje automatizované vyhodnocení CT zkoušky systému tak, aby byla dodržena vysoká reprodukovatelnost výsledků zkoušek bez ohledu na to, kdo zkoušku provádí. | ANO 2 body NE 0 bodů |  |
| Možnost chlazení PET/CT systému pomocí vodního chlazení s odvodem maximálního přebytečného množství tepla vznikajícího provozem přístroje do externího výměníku - tedy nikoli prostou disipací veškerého přebytečného tepelného výkonu do prostoru vyšetřovny: Důvod: Zadavatel považuje chlazení systému vodou za prioritní možnost. Pracoviště bude odkázané na nucenou ventilaci. Odvádění velkého množství tepla z prostoru vyšetřovny pomocí vzduchotechniky v budově by kladlo zvýšené nároky na její výkon. Z hlediska snížení hlučnosti systému a zvýšení komfortu při domluvě s pacientem je vodní chlazení přínosem. | ANO 8 bodů NE 0 bodů |  |