Technická specifikace

- Stacionární RTG přístroj skiagrafický s přímou digitalizací

K jednotlivým položkám uveďte, zda nabízený přístroj/systém/řešení splňuje uvedené parametry a případně parametr uveďte. Dále uveďte ke každé položce odkaz na možnost ověření v nabídce, manuálu nebo jiném přiloženém dokumentu.

Technická specifikace

RTG zářič s automatickým kolimátorem se světelným zaměřovačem s možností manuální korekce, uchycení ke stropnímu závěsu.

Stropní závěs pro RTG zářič s plnou motorizací pohybů ve všech osách.

Vysokofrekvenční generátor VN napětí s vysokým výkonem:

- Vyšetřovací stůl s detektorem s pevným napájením a přenosem dat, plovoucí deskou s motorizovanou elevací, s vysokou nosností

- Vertigraf s detektorem s pevným napájením a přenosem dat, s motorizovaným vertikálním posunem

- Samostatný bezdrátový detektor pro snímkování pacientů na lůžku

- Vysokofrekvenční generátor VN napětí s expoziční automatikou

- Výkon min. 80 kW

- Minimální rozsah výstupního napětí: od 40 kV do 150 kV

- Minimální rozsah expozičního času: od 1 ms do 2 s

- Minimální rozsah proudu: od 10 do 1000 mA

- Orgánové předvolby expozičních programů s pamětí pro cca 500 programů

- Expoziční automatika AEC pro min. 3 komůrky

- DAP metr

Stropní závěs:

- Manuální i motorický pojezd: podélný posun, příčný posun, vertikální pojezd, rotace rentgenky

- Rozsah v podélném směru: min. 400 cm

- Rozsah v příčném směru: min. 300 cm

- Rozsah ve vertikálním směru: min. 170 cm

- Automatické sledování a nastavování vzájemné pozice RTG zářiče a detektoru ve stolu i vertigrafu (AutoTracking)

- Plně automatické nastavené pozic RTG zářiče i detektorů dle zvolené orgánové předvolby (Autopositioning)

- Plné HW i SW vybavení pro automatickou akvizici a složení minimálně 3 snímků dlouhých kostí do jednoho snímku (AutoStitching) na stole i u vertigrafu

Rentgenový zářič:

- Malé ohnisko max. 0,6 mm

- Velké ohnisko max. 1,2 mm

- Tepelná kapacita anody min. 600 kHU

- Tepelná kapacita zářiče min. 2.000 kHU

- Ochlazování anody min. 140 kHU/min

- Rotace anody min. 9.000 ot/min

- Rotace rentgenky: kolem vertikální osy min. ±150°

- Rotace rentgenky: kolem horizontální osy min. ±120°

Kolimátor:

- Digitální barevný dotykový displej s možností nastavení pracovního místa nebo volného snímku, orgánových programů, expozičních parametrů, zobrazení úhlu náklonu rentgenky i detektoru

- Světelné znázornění nastaveného RTG pole s laserovou lokalizací a LED světlem

- Přídavná filtrace 0,1 – 0,3 mm Cu s motorickým i manuálním nastavením

- Rotace min. ± 45°

Detektory:

- 3 ks digitální detektory pro snímkování ve stole, vertigrafu a pro volné snímkování

- Detektor pro vyšetřovací stůl a vertigraf, 2 ks:

  - Technologie detektoru: a-Si, scintilátor CsI

  - Rozměr aktivní plochy: min. 420 x 420 mm

  - Velikost pixelu (pitch): max. 150 µm

  - Dynamický rozsah AD konverze min. 16 bitů

- Detektor pro volné snímkování, 1 ks:

  - Technologie detektoru: a-Si, scintilátor CsI

  - Rozměr aktivní plochy: min. 420 x 345 mm

  - Velikost pixelu (pitch): max. 140 µm

  - Dynamický rozsah AD konverze min. 16 bitů

  - Bezdrátový přenos dat a napájení z integrované baterie při pozici mimo stůl

  - Drátový přenos dat i napájení při pozici ve stole

  - Vysoká kvantová účinnost - DQE min. 75 %

  - Hmotnost detektoru vč. baterie max. 2,5 kg

  - Max. zatížení volného detektoru min. 350 kg

- Požadujeme kompatibilitu nabízených detektorů se stacionárním RTG přístrojem, viz technická specifikace výše

Vyšetřovací stůl:

- Stacionární, motoricky výškově nastavitelný vyšetřovací stůl s plovoucí deskou

- Minimální výška desky stolu: max. 55 cm

- Rozsah elevace: min. 35 cm

- Velikost desky stolu: min. 240 x 80 cm

- Nosnost stolu: min. 300 kg

- Minimálně tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku

- Mřížka pro SID 100 - 120 cm s možností uživatelského vyjmutí

- Ovládání stolu bezdrátovým nožním ovladačem

Vertigraf:

- Výškově stavitelný, vertikální snímkovací stativ s náklonem desky

- Náklon detektoru v minimálním rozsahu: od +90° do -20°

- Motorizovaný vertikální rozsah pohybu: min. 140 cm

- Minimálně tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku

- Nejnižší výška středu detektoru od podlahy max. 30 cm

- Mřížka pro SID 115 - 180 cm s možností uživatelského vyjmutí

Akviziční stanice:

- Stanice s možností zadávání pacientských dat, s následným zpracováním digitálního obrazu

- Hardware minimálně:

  - LCD monitor s úhlopříčkou min. 19“ a rozlišením min. 1,2 Mpix

  - Obrazová kapacita 10 000 snímků

  - Klávesnice a myš

- Software minimálně:

  - Zpracování snímku: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, měření úhlů, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky, základní a měřící nástroje

  - SW pro potlačení kostí a lepší čitelnosti měkkých tkání

  - Plná kompatibilita s DICOM 3.0

  - DICOM služby: Modality Worklist, Storage, MPPS, RDSR

  - Automatické ukládání expozičních údajů vč. dávky do DICOM hlavičky snímku s možností uložení do PACS a zobrazení na snímku

  - Připojení do sítě FN BRNO a na PACS server podle specifikací Centra informatiky (CI)

- Možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice

- Čas mezi expozicí a náhledovým obrazem: max. 4 s

- Čas mezi expozicí a obrazem v plném rozlišení: max. 10 s

- Plné HW i SW vybavení pro automatickou akvizici a složení min. 3 snímků dlouhých kostí do jednoho snímku (AutoStitching) na stole i u vertigrafu

Příslušenství:

- Virtuální mřížka pro volné projekce kompenzující artefakty ze sekundárního záření

- Dobíjecí stanice pro baterii volného detektoru včetně náhradní baterie

- Pojízdný stojan pro stabilizaci pacienta při snímkování dlouhých kostí u vertigrafu

- Obousměrná akustická komunikace mezi vyšetřovnou a ovladovnou – INTERKOM včetně možnosti nastavení českých povelů pro pacienta

- Pojízdný RTG přístroj skiagrafický s přímou digitalizací

K jednotlivým položkám uveďte, zda nabízený přístroj/systém/řešení splňuje uvedené parametry a případně parametr uveďte. Dále uveďte ke každé položce odkaz na možnost ověření v nabídce, manuálu nebo jiném přiloženém dokumentu.

Technická specifikace

Konstrukce:

- Umožňující snímkování pacientů na lůžku, s možností provádění náročných snímků (hrudník, břicho, pánev)

- Bateriový RTG přístroj s motorizovaným pojezdem

- Nabití baterie do max. 6 hod ze stavu úplného vybití do stavu plného nabití

- Baterie umožňující zahájit nabíjení při jakémkoliv stavu vybití baterie bez vlivu na životnost baterie

- Možnost snímkování s přístrojem při napájení z baterií a také při současném připojení do sítě 230 V

- Motorizovaný nebo nemotorizovaný teleskopický sloup s možností rotace a s výsuvným ramenem ve vodorovné rovině

- Otáčení sloupu v rozsahu min. ± 270°

- Šířka přístroje max. 580 mm

- Výška přístroje vč. sloupu (parkovací poloha) max. 1500 mm

- Hmotnost přístroje max. 390 kg

RTG generátor a rentgenka:

- Vysokofrekvenční generátor RTG záření

- Výkon min. 30 kW

- Rentgenka se dvěma ohnisky

- DAP metr pro záznam dávky, zobrazení na snímku s možností uložení do PACS

- Jemné doladění pozice přístroje pomocí tlačítek na kolimátoru

Digitální detektory a akviziční stanice:

- Ovládání přístroje prostřednictvím dotykového displeje min. 17'' integrovaného do přístroje

- Velký plochý bezdrátový detektor

  - Technologie detektoru: a-Si, scintilátor CsI

  - Rozměr aktivní plochy: min. 420 x 345 mm

  - Velikost pixelu (pitch): max. 140 µm

  - Dynamický rozsah AD konverze min. 16 bitů

  - Bezdrátový přenos dat a napájení z integrované baterie při pozici mimo stůl

  - Drátový přenos dat i napájení při pozici ve stole

  - Vysoká kvantová účinnost - DQE min. 75 %

  - Hmotnost detektoru vč. baterie max. 2,5 kg

  - Max. zatížení detektoru min. 350 kg

- Malý plochý bezdrátový detektor o velikosti aktivní plochy maximálně 270 x 350 mm

  - Matrice detektoru min. 2 000 x 2 500 bodů

  - Velikost pixelu detektoru maximálně 140 µm

  - hmotnost detektoru max. 2,2 kg

- Technologie detektorů aSi/CsI

- Možnost uložení obou detektorů v integrovaných kapsách v těle přístroje. Každá kapsa musí umožňovat automatické dobíjení detektorů bez nutnosti vyndávání baterií prostřednictvím napájecí sběrnice detektoru. Napájení začne ihned po zasunutí detektoru do zásuvky

- Velký detektor musí být vybaven zpevňujícím rámem s madlem z lehkého a odolného materiálu pro zvýšení odolnosti a bezpečnější přenášení detektoru

- Každý detektor bude dodán s náhradní baterií

- Požadujeme kompatibilitu nabízených detektorů se stacionárním RTG přístrojem, viz technická specifikace výše

- Nastavení přesné kolmosti RTG paprsku na detektor, zobrazení úhlu náklonu volného bezdrátového detektoru na displeji na RTG lampě

- Funkce manuálního úplného vypnutí napájení detektoru bez nutnosti vyjmout baterii

- Softwarová virtuální mřížka pro eliminaci nepříznivého vlivu rozptýleného záření bez nutnosti použití sekundární clony

- Import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice

- Automatické ukládání expozičních údajů vč. dávky do DICOM hlavičky snímku s možností uložení do PACS a zobrazení na snímku

- Čas mezi expozicí a náhledovým obrazem max. 3 s

- Čas mezi expozicí a obrazem v plném rozlišení max. 15 s

- Postprocessing: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku v libovolném úhlu, měření úhlů, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky

- Pokročilý processing obrazového zpracování (kontrastně vyvážený obraz ve všech oblastech, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru, zvýraznění okrajů a hran)

- Systém musí být schopen zobrazit na snímku: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční údaje (kVp, mA, mAs), dávku, popisek operátora, ID a jméno pacienta, expoziční index, deviační a cílový index pro kontrolu optimální expozice

- Zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export do HIS/RIS prostřednictvím DICOM (strukturovaný dose report)

- Připojení do sítě FN BRNO a na PACS server podle specifikací Centra informatiky (CI)

- Export obrazového záznamu do PACS systému zadavatele pomocí Wi-Fi nebo pomocí datového kabelu. Vyžadujeme k dispozici obě varianty

- Možnost evidence statistiky opakovaných expozic

- DICOM: WLM, MPPS, Store, Print

- Síťové propojení s Modality Worklist

- Možnost budoucího rozšíření přihlašování obsluhy zaměstnaneckou kartou