Název VZ: „Primární náhrada kolenního kloubu stabilizována fyziologickou rotací kolem středu mediálního kondylu“

K jednotlivým položkám uveďte, zda nabízený materiál splňuje uvedené parametry a případně parametr uveďte. Dále uveďte ke každé položce odkaz na možnost ověření v nabídce, manuálu nebo jiném přiloženém dokumentu.

Medicínský účel (diagnostické a terapeutické využití):

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému primární totální náhrady kolenního kloubu (TEP), jehož konstrukce umožňuje stabilizaci pohybu prostřednictvím fyziologické rotace kolem středu mediálního kondylu femuru.

Požadavky na vlastnosti systému – funkční a klinické parametry:

A) Kinematika a patelofemorální mechanika:

- Fyziologická rotace kolem středu mediálního kondylu femuru.

- Stabilita bez výskytu paradoxního pohybu mezi femur a tibie.

- Minimalizace patelofemorálních obtíží:

  - bolesti čéšky (anterior knee pain),

  - maltracking čéšky,

  - subluxace či luxace čéšky.

- Konstrukce bez nutnosti mechanického vedení nebo dodatečných stabilizačních prvků (např. postcentrální výstupky).

- Stabilita při flexi nad 120°, napnutí mediálního kolaterálního vazu až do hluboké flexe (~160°), uvolnění laterálního vazu při 90° flexe.

- Implantát musí umožnit přirozený pohyb laterálního kondylu femuru po ploché tibii při chůzi.

- Možnost provedení PS bez nutnosti frézování „boxu“ do femorální komponenty = šetření kostní tkáně.

(PS - posterior stabilized = varianta náhrady kolene, kdy je během operace odstraněn zadní zkřížený vaz)

B) Modulární systém:

- Modulární konstrukce umožňující peroperační rozhodnutí o použití stabilizačních prvků.

- Articulační vložky umožňující volbu stability bez nutnosti použití PS femorální komponenty.

- Kompletní návaznost revizního systému na primoimplantační systém včetně závěsné varianty.

- Možnost implantátů pro unikondylickou náhradu.

- Možnost tvorby individuálních cílicích bloků dle CT/MRI.

- Možnost antialergické varianty.

C) Materiálové složení:

- Cementovaná varianta: Co-Cr-Mo dle ISO 5832-4

- Antialergická varianta: Co-Cr-Mo + SensiTiN coating

- Necementovaná varianta: Co-Cr-Mo + Ti + HA dle platných norem (ASTM F1580-1 a ASTM F1185-03)

Komponenty systému:

FEMORÁLNÍ KOMPONENTA:

- Min. 13 velikostí (levá + pravá = 26 variant)

- Anatomické provedení (pravá/levá)

- Cementované i necementované provedení

- U cementovaného provedení: min. 0,5 mm prostor pro cementový mantl

TIBIÁLNÍ KOMPONENTA:

- Min. 15 velikostí (pravá/levá = 30 variant)

- Asymetrická konstrukce

- Cementované provedení: min. 0,5 mm prostor pro cementový mantl

- Možnost fixace krátkým dříkem ve dvou délkách (30 mm a 65 mm)

FLEX STABILIZOVANÉ PLATO:

- Min. 6 velikostí

- Anatomické provedení (pravá/levá)

- 7 výšek: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20 mm

- Možnost CR varianty (Cruciate Retaining) – zachování zadního zkříženého vazu

Specifikace kompatibility:

- Kompletní kompatibilita systému s peroperačními nástroji a možností navigace.

- Možnost provedení bezpečného vyšetření včetně MRI.

Kompatibilita s peroperačními nástroji – tj. kompatibilita se standardním mechanickým instrumentáriem, který:

- umožňuje klasické mechanické zarovnání komponent (femorální i tibiální),

- umožnuje použití vodících šablon (cutting guides) a cílících prvků,

- vč. přesného nastavení velikostí, rotace, resekce a stability implantátu

Kompatibilita s počítačovou / navigační technologií:

- kamerovou navigací (optical tracking),

- elektromagnetickou navigací,

- či jiným certifikovaným navigačním systémem dostupným na trhu