Navigační systém pro Pracoviště Dětská nemocnice

Peroperační neuronavigace je systém, který umožňuje s pomocí sérií snímků získaných akvizicí na zobrazovací modalitě jako je výpočetní tomografie nebo magnetická rezonance naplánovat přístupové cesty k procesům na strukturách CNS nebo páteře. Systém se sestává z plánovací stanice, navigační stanice s optickým zaměřovacím systémem a elektromagnetickým zaměřovacím systémem a ultrazvukovým zaměřovacím systémem a lokalizačním setem tj. reference umístěné na hlavě pacienta, připevněné k tříbodové lebeční svorce nebo připevněné na trnu obratle na páteři a instrumenty, jenž jsou vybavené registračním mechanismem pro proces samotné navigace.

Navigační systém – plánování

- Peroperační neurochirurgický navigační systém

- Serverové řešení plánovací stanice

- Umístnění hardware do racku (43,2 mm x 900 mm x 435 mm výška/délka/šířka) v klimatizované serverové místnosti

- Připojení k serverové plánovací stanici pomocí libovolného prohlížeče podporujícího HTML 5 a OS Microsoft Windows

- Práce na plánovací stanici minimálně ze 2 míst v síti současně, sdílení plánu

- Automatická synchronizace plánu s navigací, tj. přenos plánu do navigace

- Software umožňující import údajů o pacientech pomocí DICOM formátu

- Podpora různých modalit včetně CT, MR, PET/SPECT, RTG

- Přístup k PACS přes DICOM „Query/Retrieve“ a „Push“

- Příjem dat přes DICOM "Push" a podpora DICOM Worklistů

- Export snímků obrazovky (.png nebo DICOM) a videonahrávek (.mp4 nebo DICOM) přes DICOM "C-Store"

- Software umožňující plánování kraniálních výkonů

- Plánování trajektorie, např. pro biopsie

- Automatická segmentace mozkových objektů dle syntetického tkáňového modelu

- Struktury zahrnují zejména mozkový kmen, mozek, optický nerv, temporální lalok, komory a další

- Fúzování obrazu z různých modalit (CT, MR, PET/SPECT), včetně DSA dat z angiografie

- Poloautomatické tvoření objektu (Tumory)

- Automatický výpočet barevných map frakční anizotropie (FA) a anizotropního difúzního koeficientu (ADC)

- Automatická fúze obrazů z mnoha modalit současně včetně CT, MR, PET/SPECT

- 3D konturovací nástroj pro ohraničení patologií a anatomických struktur na lékařských snímcích různých modalit

- 3D objemové vykreslování datových sad CT, MR, PET/SPECT s přednastavením pro vizualizaci kůže, kosti, cévy

- Automatické vytváření souborů PDF pro každý objekt se snímky obrazovky a podrobnostmi o geometrických měřeních

- Plánování více trajektorií pro neurochirurgické přístupy

- Rozvržení více pohledů pro optimální interaktivní plánování cíle, vstupu a trajektorie

- Korekce zkreslení a práce s korekčními daty i s daty konvenčními pro možnost porovnání 3d vizualizace pro možnost analýzy

- Bezrámová koregistrace dat 2D angiografie a 3D dat vaskulárních snímků

- Interaktivní 3D konturovací nástroj pro obrysy kraniálních cévních struktur

- MR mapování s nástroji pro analýzu dat závislých na hladině kyslíku v krvi a pro vizualizaci aktivačních nebo korelačních map mezi oblastmi mozku

- Automatická MR segmentace struktur v oblasti bazálních ganglií

- Automatická lokalizace implantovaných elektrod při pooperačních CT skenech.

- Stereotaktická lokalizace MR/CT snímků

- Možnost importu a exportu 3D objektů ve formátu souboru STL pro rychlé prototypování 3D modelů nebo výrobu přizpůsobených implantátů a integrování standardních nebo přizpůsobených implantátů pro plánování léčby

- Interaktivní vizualizace povrchových žil mozku a cév obklopujících nádor

- Interaktivní vizualizace povrchových cév mozku ve vztahu ke vstupním bodům trajektorie

Navigační systém pro optickou navigaci

- Navigační systém pro optickou navigaci s mobilním vozíkem včetně dotykového displeje min. 32“ rozlišení 4K a samostatným vozíkem pro infračervenou kameru

- Pro připojení do datové síťové je zařízení vybaveno LAN i WIFI rozhraním. Pro připojení do infrastruktury bude použito pouze jedno rozhraní

- Digitální a analogové video rozhraní in/out

- Napojení na elektromagnetickou navigaci

- Kompletní software pro kraniální navigovanou operativu

- Otevřená platforma umožňující kalibraci jakéhokoliv nástroje

- Umožnění překrytí sloučených CT a ultrazvukových dat s relevantními anatomickými detaily různých modalit v jednom pohledu

- Sledování a vizualizace navigovaných nástrojů v reálném čase (např. kraniální ukazovátko, mikroskop, ultrazvuk atd.) ve 2D a 3D navigačním zobrazení

- Měření vzdálenosti v rovině mezi špičkou navigovaného nástroje a anatomickým orientačním bodem

- Volba přístupových rovin (vzhledem k nástroji, pozici pacienta) rekonstrukce a axiální, koronální a sagitální pohledy

- Vybavení navigačním ukazovátkem, dvěma referenčními kraniálními poli, referenčním ramenem pro připojení referenčního kraniálního pole na pacienta

- Software pro registraci lebečních dat pacientů pro neurochirurgii řízenou obrazem.

- Bezkontaktní získávání povrchových registračních bodů na kůži pacientů pomocí laserového registračního ukazovátka

- Selektivní získávání registračních bodů pomocí registračního ukazatele měkkých povrchů kdekoli na kůži pacienta

- Software s balíčky adaptérů na nástroje pro zapojení nástrojů pro obrazem řízenou neuro a ORL chirurgii.

- Držák hlavy T-Adapter pro současné připojení sytému pro přesné cílení a referenčního kraniálního pole

- Systém pro přesné cílení podle naplánované trajektorie pro intrakraniální biopsie včetně vrtání

- Soubor nástrojových adaptérů 4 velikosti (M, ML, L, XL)

- Svorky nástrojových adaptérů 4 velikosti (S, M, L, XL)

- Jednorázové reflexní kuličkové markery (lokalizace navigační kamerou) – 180 ks

- Jednorázové lepící terčíky (lokalizace CT a MR) – 100 ks

- Ukazovátko pro navigované umístění shuntů nebo komorových katétrů v neurochirurgii – 10ks

- Souprava pro vrtání kraniální biopsie s nástroji – 10 ks

- Jednorázová bioptická jehla – 5 ks

Kraniální navigace - rozšíření pro podporu neurovaskulární chirurgie

- Vizualizace dat 2D DSA jako projekce barevné intenzity k rozlišení časných a pozdních fází toku kontrastu

- Integrace mikroskopu ZEISS OPMI Pentero 900 (ve vlastnictví Dětské nemocnice) do jednoho navigačního systému

- Software pro integraci operačního mikroskopu

- Navigování Fokusačního bodu mikroskopu

- Zobrazeni augmentované reality navigační obrazovky do okuláru

- Není nutné odklánět mikroskop a přikládat ukazovátko pro zjištění aktuální polohy. Stačí se pouze dívat do okuláru, kde je zobrazen Fokusační bod mikroskopu jako křížek v navigačních datech.

- Integrace intraoperačního ultrazvuku (popsáno dále) – ultrazvuková navigace v reálném čase

- Software pro integraci intraoperačního ultrazvuku

- Dodání HW a SW pro použití intraoperačního ultrazvuku v navigaci

Elektromagnetická navigace pro děti

- Elektromagnetický navigační systém

- Hybridně propojený s optickou navigační jednotkou

- Součástí je transportní obal pro bezpečné skladování

- Polohovací rameno k elektromagnetickému generátoru pro upnutí na operačním stole

- Pacientská reference – drátový elektromagnetický senzor

- Elektromagnetické sterilní ukazovátko pro registraci a navigaci pacienta

- Elektromagnetické sterilní krátké ukazovátko pro registraci a navigaci pacienta

- Elektromagnetické nesterilní ukazovátko pro registraci pacienta

- Elektromagnetický adaptér pro připojení jiných nástrojů

- Jednorázové elektromagnetické ukazovátko pro navigované umístnění intrakraniálních katetrů vnitřního průměru 1,3 a 1,9 mm a délkou až 250 mm

Vybavení pro elektromagnetickou navigaci kraniální oblasti

- Uživatelské rozhraní pro intraoperační ovládání na dotykové obrazovce

- Sledování a vizualizace ukazatele v reálném čase a až 3 přístrojů současně v různých zobrazeních

- Referenční elektromagnetický senzor

- Registrační elektromagnetický ukazatel sterilní

- Registrační elektromagnetický ukazatel krátký sterilní

- Registrační elektromagnetický ukazatel nesterilní

- Ukazovátko pro elektromagneticky navigované umístění zkratů nebo komorových katétrů v neurochirurgii – 1ks

Sterilizační síta a sterilizační kontejnery pro veškeré autoklávovatelné příslušenství

Kabely pro ochranné pospojování celého navigačního systému

- Intraoperační ultrazvuk

- specializovaný přístroj nejvyšší třídy pro peroperační neurochirurgické aplikace

- Přístroj na mobilním podvozku s nastavením výšky klávesnice a otočného 19“ TFT monitoru na rameni v rozsahu min. 25 cm

- Frekvenční rozsah 1 – 20 MHz

- Omyvatelná klávesnice, ovládací prvky ovladatelné i v chirurgických rukavicích či pod sterilním krytem

- 4 bržděná kolečka

- 4 plnohodnotné vstupy pro snímače

- Vodotěsné snímače s plně utěsnitelným konektorem pro dezinfekci ponorem

- Dálkový ovladač umožňuje nastavení parametrů operatérem ze sterilní zóny

- Integrovaná baterie umožňuje provoz pro 2 hodiny bez napájení

- Rychlý start přístroje (30 sec)

- Pohybová kompenzace

- Automatická optimalizace 2D obrazu, včetně fokusu

- Zvětšování a zmenšování obrazu i ve zmrazeném režimu, funkce zoom

- Rozsáhlá databáze přednastavených způsobů vyšetření pro neurochirurgii

- Základní měření a kalkulace pro měření 4 délek, měření úhlů a kalkulace obvodu, objemu a plochy, specializovaná měření pro neurochirurgické aplikace

- Měření v živém i zmrazeném obraze

- Základní snímací módy:

B (B-mode, 2D), THI (Tissue Harmonic Imaging) - tkáňové harmonické zobrazení, evertovaný puls, C (CFM- Color Flow Mapping: Velocity, Variance and Velocity + Variance), zobrazení energie krevního toku: P (PW – Power (Angio) Doppler and Directional Power Doppler) D (D-mode, PW, Pulsed Wave Doppler),

Automatická optimalizace dopplerovského spektra, automatické vyhodnocení v aktivním režimu i v záznamu. Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách.

- Kombinace módů:

B + M, B + C, B + D(PW) (Duplex), B + P, B + C + D(PW) (Triplex), B + P + D(PW) (Triplex), 2D a 2D + CFM, Kontrastní harmonické zobrazení + B mode (option), U PW steering na lineárních sondách, Simultánní duplexní i triplexní zobrazení v reálném čase.

- Simultánní módy (rozdělený obraz):

B + B, B + THI, B + (B + C), B + (B + P).

- 3D freehand prostorová analýza s vysokou přesností a rozlišením ze všech snímačů, tkáňový a cévní rendering, analýza po kvadrantech,

- Vestavěný HDD min. 500 GB, archivace dat včetně záznamových smyček.

- USB periferie pro export BMP/AVI

- Výstup pro VGA, S-video, DVI out, HDMI, kompozitní výstup.

- DICOM 3.0.

- Propojení: digitální konektivita k neuronavigačnímu systému

- Ultrazvukové sondy - omyvatelné, s vodotěsně utěsnitelným konektorem. Dezinfikovatelné v tekutém sterilizačním médiu, Integrované tlačítko s programovatelnou funkcí.

- Kraniotomická konvexní sonda, frekvence v rozsahu 5-13 MHz, kontaktní plocha maximálně 29 x 10 mm.

- Návrtová mikrokonvexní sonda, frekvence v rozsahu  5-11 MHz, kontaktní plocha maximálně 10 x 8,6 mm.

- Vysokofrekvenční lineární sonda s ohebnou pracovní částí. Frekvence v rozsahu 5 – 18 MHz.

- Intrakavitární sonda (na poresekční dutiny), frekvence v rozsahu 6-20 MHz, pracovní hloubka v rozsahu 4-16 mm.

Navigační systém pro Pracoviště Bohunice

Peroperační neuronavigace je systém, který umožňuje s pomocí sérií snímků získaných akvizicí na zobrazovací modalitě jako je výpočetní tomografie nebo magnetická rezonance naplánovat přístupové cesty k procesům na strukturách CNS nebo páteře. Systém se sestává z plánovací stanice, navigační stanice s optickým zaměřovacím systémem a ultrazvukovým zaměřovacím systémem a lokalizačním setem tj. reference umístěné na hlavě pacienta, připevněné k tříbodové lebeční svorce nebo připevněné na trnu obratle na páteři a instrumenty, jenž jsou vybavené registračním mechanismem pro proces samotné navigace.

Navigační systém – plánování

- Peroperační neurochirurgický navigační systém

- Serverové řešení plánovací stanice – kompatibilita se serverovým řešením dle požadavku na navigační systém pro Dětskou nemocnici

- Připojení k serverové plánovací stanici pomocí libovolného prohlížeče podporujícího HTML 5 a OS Microsoft Windows – využití serverové plánovací stanice navigačního systému pro dětskou nemocnici Serverové řešení plánovací stanice

- Práce na plánovací stanici minimálně ze 2 míst v síti současně, sdílení plánu

- Automatická synchronizace plánu s navigací, tj. přenos plánu do navigace

- Software umožňující import údajů o pacientech pomocí DICOM formátu

- Podpora různých modalit včetně CT, MR, PET/SPECT, RTG

- Přístup k PACS přes DICOM „Query/Retrieve“ a „Push“

- Příjem dat přes DICOM "Push" a podpora DICOM Worklistů

- Export snímků obrazovky (.png nebo DICOM) a videonahrávek (.mp4 nebo DICOM) přes DICOM "C-Store"

- Software umožňující plánování kraniálních výkonů

- Plánování trajektorie, např. pro biopsie

- Automatická segmentace mozkových objektů dle syntetického tkáňového modelu

- Struktury zahrnují zejména mozkový kmen, mozek, optický nerv, temporální lalok, komory a další

- Fúzování obrazu z různých modalit (CT, MR, PET/SPECT), včetně DSA dat z angiografie

- Poloautomatické tvoření objektu (Tumory)

- Automatický výpočet barevných map frakční anizotropie (FA) a anizotropního difúzního koeficientu (ADC)

- Automatická fúze obrazů z mnoha modalit současně včetně CT, MR, PET/SPECT

- 3D konturovací nástroj pro ohraničení patologií a anatomických struktur na lékařských snímcích různých modalit

- 3D objemové vykreslování datových sad CT, MR, PET/SPECT s přednastavením pro vizualizaci kůže, kosti, cévy

- Automatické vytváření souborů PDF pro každý objekt se snímky obrazovky a podrobnostmi o geometrických měřeních

- Plánování více trajektorií pro neurochirurgické přístupy

- Rozvržení více pohledů pro optimální interaktivní plánování cíle, vstupu a trajektorie

- Korekce zkreslení a práce s korekčními daty i s daty konvenčními pro možnost porovnání 3d vizualizace pro možnost analýzy

- Bezrámová koregistrace dat 2D angiografie a 3D dat vaskulárních snímků

- Interaktivní 3D konturovací nástroj pro obrysy kraniálních cévních struktur

- MR mapování s nástroji pro analýzu dat závislých na hladině kyslíku v krvi a pro vizualizaci aktivačních nebo korelačních map mezi oblastmi mozku

- Automatická MR segmentace struktur v oblasti bazálních ganglií

- Automatická lokalizace implantovaných elektrod při pooperačních CT skenech.

- Stereotaktická lokalizace MR/CT snímků

- Možnost importu a exportu 3D objektů ve formátu souboru STL pro rychlé prototypování 3D modelů nebo výrobu přizpůsobených implantátů a integrování standardních nebo přizpůsobených implantátů pro plánování léčby

- Interaktivní vizualizace povrchových žil mozku a cév obklopujících nádor

- Interaktivní vizualizace povrchových cév mozku ve vztahu ke vstupním bodům trajektorie

Navigační systém pro optickou navigaci

- Navigační systém pro optickou navigaci s mobilním vozíkem včetně dotykového displeje min. 32“ rozlišení 4K a samostatným vozíkem pro infračervenou kameru

- Pro připojení do datové síťové je zařízení vybaveno LAN i WIFI rozhraním. Pro připojení do infrastruktury bude použito pouze jedno rozhraní

- Digitální a analogové video rozhraní in/out

- Kompletní software pro kraniální navigovanou operativu

- Otevřená platforma umožňující kalibraci jakéhokoliv nástroje

- Umožnění překrytí sloučených CT a ultrazvukových dat s relevantními anatomickými detaily různých modalit v jednom pohledu

- Sledování a vizualizace navigovaných nástrojů v reálném čase (např. kraniální ukazovátko, mikroskop, ultrazvuk atd.) ve 2D a 3D navigačním zobrazení

- Měření vzdálenosti v rovině mezi špičkou navigovaného nástroje a anatomickým orientačním bodem

- Volba přístupových rovin (vzhledem k nástroji, pozici pacienta) rekonstrukce a axiální, koronální a sagitální pohledy

- Vybavení navigačním ukazovátkem, dvěma referenčními kraniálními poli, referenčním ramenem pro připojení referenčního kraniálního pole na pacienta

- Software pro registraci lebečních dat pacientů pro neurochirurgii řízenou obrazem.

- Bezkontaktní získávání povrchových registračních bodů na kůži pacientů pomocí laserového registračního ukazovátka

- Selektivní získávání registračních bodů pomocí registračního ukazatele měkkých povrchů kdekoli na kůži pacienta

- Software s balíčky adaptérů na nástroje pro zapojení nástrojů pro obrazem řízenou neuro a ORL chirurgii.

- Držák hlavy T-Adapter pro současné připojení sytému pro přesné cílení a referenčního kraniálního pole

- Systém pro přesné cílení podle naplánované trajektorie pro intrakraniální biopsie včetně vrtání

- Soubor nástrojových adaptérů 4 velikosti (M, ML, L, XL)

- Svorky nástrojových adaptérů 4 velikosti (S, M, L, XL)

- Jednorázové reflexní kuličkové markery (lokalizace navigační kamerou) – 180 ks

- Jednorázové lepící terčíky (lokalizace CT a MR) – 100 ks

- Ukazovátko pro navigované umístění shuntů nebo komorových katétrů v neurochirurgii – 10ks

- Souprava pro vrtání kraniální biopsie s nástroji – 10 ks

- Jednorázová bioptická jehla – 5 ks

Kraniální navigace - rozšíření pro podporu neurovaskulární chirurgie

- Vizualizace dat 2D DSA jako projekce barevné intenzity k rozlišení časných a pozdních fází toku kontrastu

- Integrace mikroskopu KINEVO 900 (ve vlastnictví nemocnice Bohunice) do jednoho navigačního systému

- Software pro integraci operačního mikroskopu

- Navigování Fokusačního bodu mikroskopu

- Zobrazeni augmentované reality navigační obrazovky do okuláru

- Není nutné odklánět mikroskop a přikládat ukazovátko pro zjištění aktuální polohy. Stačí se pouze dívat do okuláru, kde je zobrazen Fokusační bod mikroskopu jako křížek v navigačních datech.

- Integrace intraoperačního ultrazvuku (popsáno dále) – ultrazvuková navigace v reálném čase

- Software pro integraci intraoperačního ultrazvuku

- Dodání HW a SW pro použití intraoperačního ultrazvuku v navigaci

Sterilizační síta a sterilizační kontejnery pro veškeré autoklávovatelné příslušenství

Kabely pro ochranné pospojování celého navigačního systému

- Intraoperační ultrazvuk

- specializovaný přístroj nejvyšší třídy pro peroperační neurochirurgické aplikace

- Přístroj na mobilním podvozku s nastavením výšky klávesnice a otočného 19“ TFT monitoru na rameni v rozsahu min. 25 cm

- Frekvenční rozsah 1 – 20 MHz

- Omyvatelná klávesnice, ovládací prvky ovladatelné i v chirurgických rukavicích či pod sterilním krytem

- 4 bržděná kolečka

- 4 plnohodnotné vstupy pro snímače

- Vodotěsné snímače s plně utěsnitelným konektorem pro dezinfekci ponorem

- Dálkový ovladač umožňuje nastavení parametrů operatérem ze sterilní zóny

- Integrovaná baterie umožňuje provoz pro 2 hodiny bez napájení

- Rychlý start přístroje (30 sec)

- Pohybová kompenzace

- Automatická optimalizace 2D obrazu, včetně fokusu

- Zvětšování a zmenšování obrazu i ve zmrazeném režimu, funkce zoom

- Rozsáhlá databáze přednastavených způsobů vyšetření pro neurochirurgii

- Základní měření a kalkulace pro měření 4 délek, měření úhlů a kalkulace obvodu, objemu a plochy, specializovaná měření pro neurochirurgické aplikace

- Měření v živém i zmrazeném obraze

- Základní snímací módy:

B (B-mode, 2D), THI (Tissue Harmonic Imaging) - tkáňové harmonické zobrazení, evertovaný puls, C (CFM- Color Flow Mapping: Velocity, Variance and Velocity + Variance), zobrazení energie krevního toku: P (PW – Power (Angio) Doppler and Directional Power Doppler) D (D-mode, PW, Pulsed Wave Doppler),

Automatická optimalizace dopplerovského spektra, automatické vyhodnocení v aktivním režimu i v záznamu. Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách.

- Kombinace módů:

B + M, B + C, B + D(PW) (Duplex), B + P, B + C + D(PW) (Triplex), B + P + D(PW) (Triplex), 2D a 2D + CFM, Kontrastní harmonické zobrazení + B mode (option), U PW steering na lineárních sondách, Simultánní duplexní i triplexní zobrazení v reálném čase.

- Simultánní módy (rozdělený obraz):

B + B, B + THI, B + (B + C), B + (B + P).

- 3D freehand prostorová analýza s vysokou přesností a rozlišením ze všech snímačů, tkáňový a cévní rendering, analýza po kvadrantech,

- Vestavěný HDD min. 500 GB, archivace dat včetně záznamových smyček.

- USB periferie pro export BMP/AVI

- Výstup pro VGA, S-video, DVI out, HDMI, kompozitní výstup.

- DICOM 3.0.

- Propojení: digitální konektivita k neuronavigačnímu systému

- Ultrazvukové sondy - omyvatelné, s vodotěsně utěsnitelným konektorem. Dezinfikovatelné v tekutém sterilizačním médiu, Integrované tlačítko s programovatelnou funkcí.

- Kraniotomická konvexní sonda, frekvence v rozsahu 5-13 MHz, kontaktní plocha maximálně 29 x 10 mm.

- Návrtová mikrokonvexní sonda. Frekvence v rozsahu 5 - 11 MHz, plocha kontaktu maximálně 10 x 8,6 mm.

- Vysokofrekvenční lineární sonda s ohebnou pracovní částí. Frekvence v rozsahu 5 – 18 MHz.