**Část 4 - Instrumentárium pro COS III**

**Technická specifikace:**

* jednorázový zavaděč se stupnicí – 2 balení
* veškeré příslušenství autoklávovatelné dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min)
* světlovodný kabel – 1 ks
	+ délka: min. 3.000 mm
	+ plně kompatibilní s dodávanou optikou bez použití redukce
* optika – 1 ks
	+ průměr: 2,7 mm
	+ úhel pohledu: 0⁰
	+ pracovní délka: 180 mm
	+ síto/košík ke sterilizaci
* optika – 1 ks
	+ průměr: 2,7 mm
	+ úhel pohledu: 30⁰
	+ pracovní délka: 180 mm
	+ síto/košík ke sterilizaci
* trokar – 1 ks
	+ průměr: 6 mm
	+ 4 kanály (pracovní, optický, irigační a odsávací)
* mikronůžky typu HR/HR – 1 ks
	+ průměr: 2 mm
	+ pracovní délka: 265 mm
* mikronůžky typu TU/TU – 1 ks
	+ průměr: 2 mm
	+ pracovní délka: 265 mm
* bioptické mikrokleště – 1 ks
	+ průměr: 2 mm
	+ pracovní délka: 265 mm
* úchopové a preparační mikrokleště – 1 ks
	+ průměr: 2 mm
	+ pracovní délka: 265 mm
* flexibilní úchopové kleště – 1 ks
	+ průměr: 1 mm
	+ pracovní délka: 250 mm
* flexibilní biopltické kleště – 1 ks
	+ průměr: 1 mm
	+ pracovní délka: 250 mm
* chirurgická mikropinzeta – 1 ks
	+ průměr: 2 mm
	+ pracovní délka: 265 mm
* flexibilní nůžky – 1 ks
	+ průměr: 1 mm
	+ pracovní délka: 250 mm
* bipolární elektroda vidlicovitého zakončení na distálním konci – 1 ks
* bipolární kabel – 1 ks
	+ délka: min. 4.000 mm
* monopolární elektroda – 1 ks
	+ zahnutá o 90⁰
* monopolární elektroda tupá – 1 ks
* monopolární elektroda ostrá – 1 ks
* monopolární kabel – 1 ks
	+ délka: min. 3.500 mm
* perforované síto na držák optik – 1 ks
* perforované síto na držák nástrojů – 1 ks
* sterilizační kontejner složený z vany o rozměrech min. 592 x 285 x 205 mm (d x v x š) a víka s filtrem
* mechanický držák endoskopu – 1 ks
	+ součástí bude 1 ks svorky kulového kloubu na EU lištu a 1 ks držáku pro endoskopy o průměru 3.0 – 7.5 mm
* držák endoskopu s možností pohybů v osách x, y, z – 1 ks
	+ součástí dodávky bude 1 ks redukce 6.0 mm