Část 1 - Endoskopická ultrazvuková jednotka s echoendoskopy

- řídící jednotka ultrazvukového systému určena k používání s ultrazvukovými endoskopy pro vyšetřování gastrointestinálního traktu, žlučových nebo pankreatických vývodů a okolních orgánů

- lineární echoendoskop

- radiální echoendoskop

Technická specifikace ultrazvukové jednotky:

- rozměry max. 45 (š) x 20 (v) x 55 (h) cm, možnost zakomponování do endoskopické věže

- ovládání prostřednictvím klávesnice s dotykovým LED panelem

- možnost zadání dat pacienta (min. jméno, ID) manuálně i pomocí worklistu

- možnost ukládání dat min. ve formátech DICOM, JPG, AVI

- možnost odesílání snímků do PACS

- možnost exportu dat na externí paměťové zařízení (USB)

- možnost budoucího rozšíření o softwarové funkce Shear Wave, elastografii

- možnost nastavení uživatelských presetů

- možnost ovládání vybraných funkcí tlačítky na endoskopu

- technologie mechanického i elektronického skenování

Mechanické skenování:

- skenování radiální, spirálové

- zobrazovací režim B, 3D zobrazení

- frekvence min. 12 MHz, 20 MHz

- rozsah zobrazení min. 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm

- měření – min. vzdálenost, plocha

Elektronické skenování:

- skenování radiální, zakřiveným lineárním paprskem

- zobrazovací režim min. B, FLOW (doppler), PW (průtok krve), možnost rozšíření o CHE (kontrastní harmonické zobrazení), ELST (elastografie)

- frekvence min. 5 MHz, 6 MHz, 7,5 MHz, 10 MHz, 12 MHz

- rozsah zobrazení min. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cm

- měření – min. vzdálenost, plocha, PW

- ostření automatické, ruční

- zpracování signálu: nastavitelné zesílení (min. 20 kroků), nastavitelný kontrast (min. 8 kroků), nastavitelná citlivost v jednotlivých vzdálenostech (min. 7 kroků pro každou), nastavitelná redukce signálů o nízké hladině – snížení šumu (min. 20 kroků)

Technická specifikace lineárního echoendoskopu:

- zorné pole minimálně 100°

- směr pohledu šikmý – minimálně 55°

- hloubka pole minimálně 3 – 100 mm

- vnější průměr distálního konce maximálně 15 mm

- průměr zaváděcího tubusu maximálně 13 mm

- pracovní délka minimálně 1250 mm

- vnitřní průměr pracovního kanálu minimálně 3,7 mm

- rozsah angulace: 	nahoru/dolu min. 130° / 90°

doprava/doleva min. 90° / 90°

- funkce úzkopásmového zobrazení

- ultrazvukové funkce:

- B, M, D mód

- metoda snímání elektronická lineární

- Color Doppler, Power Doppler

- frekvence minimálně 5 až 12 MHz

- rozsah pole snímání minimálně 180°

- směr snímání paralelně se směrem zavádění

- balónková kontaktní metoda

- součástí dodávky dále musí být:

- krytky elektrických kontaktů pro dezinfekci endoskopu

- sada ventilů pro zahájení provozu

- transportní kufr pro endoskop

Technická specifikace radiálního echoendoskopu:

- zorné pole minimálně 100°

- směr pohledu přímý šikmý – minimálně 50°

- hloubka pole minimálně 3 – 100 mm

- vnější průměr distálního konce maximálně 13,5 mm

- průměr zaváděcího tubusu maximálně 11 mm

- pracovní délka minimálně 1250 mm

- vnitřní průměr pracovního kanálu minimálně 2,2 mm

- rozsah angulace: 	nahoru/dolu min. 130° / 90°

doprava/doleva min. 90° / 90°

- funkce úzkopásmového zobrazení

- ultrazvukové funkce:

- B, M, D mód

- metoda snímání elektronická radiální

- Color Doppler, Power Doppler

- frekvence minimálně 5 až 10 MHz

- rozsah pole snímání 360°

- směr snímání kolmo na směr zavádění

- balónková kontaktní metoda

- součástí dodávky dále musí být:

- krytky elektrických kontaktů pro dezinfekci endoskopu

- sada ventilů pro zahájení provozu

- transportní kufr pro endoskop

Výše specifikované echoendoskopy musí být kompatibilní s výše specifikovanou ultrazvukovou jednotkou a naopak.

Dále požadovaná ultrazvuková jednotka musí být kompatibilní s:

- videoprocesorem OLYMPUS CV-190 a zdrojem světla OLYMPUS CLV-190 – kabel k propojení s videoprocesorem a zdrojem světla musí být součástí dodávky

- endoskopickým monitorem OLYMPUS OEV262H - kabel k propojení s monitorem musí být součástí dodávky

- lineárním echoendoskopem OLYMPUS GF-UCT180 – kabel k připojení endoskopu musí být součástí dodávky

Dále požadované echodendoskopy musí být kompatibilní s:

- ultrazvukovým přístrojem Hitachi Aloka ARIETTA 850 – kabel k připojení endoskopu musí být součástí dodávky (pokud není totožný, jako k UZV jednotce výše)

- videoprocesorem OLYMPUS CV-190 a zdrojem světla OLYMPUS CLV-190 – kabel k připojení endoskopu musí být součástí dodávky

- endoskopickým monitorem OLYMPUS OEV262H (kabel k propojení s monitorem musí být součástí dodávky)

V případě nekompatibility s výše uvedeným, zadavatel připouští dodání požadovaných echoendoskopů a ultrazvukové jednotky společně s kompatibilním videoprocesorem, zdrojem světla a endoskopickým monitorem.