Část 3 - Endoskopická věž pro COS III

Technická specifikace:

Monitor 2 ks

- medicínský atest doložený prohlášením o shodě dle aktuálně platných zákonů a nařízení

- LED FULL HD technologie s medicínským atestem s určením pro endoskopickou techniku

- poměr stran 16:9

- kontrast min. 1000:1

- nativní rozlišení 1920 x 1080 px

- úhlopříčka min. 31“

- vstupy min. 1 x DVI, 1 x SD/HD/3G-SDI. Zadavatel bude akceptovat i variantu, kdy video-vstupy budou 2 x HDMI, 1 x DP, 2 x SDI (3G, HD, SD), avšak za předpokladu, že monitory budou plně kompatibilní s video-výstupy nabízené kamerové jednotky a současně budou splněny všechny další podmínky vyplývající z technické specifikace.

- výstupy min. 1 x DVI, 1 x SD/HD/3G-SDI. Zadavatel bude akceptovat i variantu, kdy 
video-výstupy budou 1 x HDMI, 2 x SDI (3G, HD, SD), avšak za předpokladu splnění všech dalších podmínek vyplývajících z technické specifikace.

- pozorovací úhel všemi směry min. 178°

- uchycený na ramenu na přístrojovém vozíku

- funkce přepínání poměru zobrazení a vstupního signálu, možnost PiP. PoP

Kamerová jednotka 1 ks

- medicínský atest doložený prohlášením o shodě dle aktuálně platných zákonů a nařízení

- 2D technologie s medicínským atestem

- nativní rozlišení 1920 x 1080 px

- širokoúhlý formát 16:9

- výstupy min. 1 x DVI, 1 x SD/HD/3G-SDI

- možnost vyvážení bílé na čelním panelu

- nastavení pokročilých obrazových nastavení u všech uživatelských módů – zvýraznění tkáňových struktur, PoP – rozdělení displeje na dva obrazy – originální a upravený obraz se zobrazují současně. Zadavatel bude akceptovat i variantu kamerové jednotky s funkcí přepínání mezi originálním a upraveným obrazem zobrazeným na celou obrazovku.

- automatická regulace intenzity světla a jasu pro optimální zobrazení

- automatická regulace intenzity světla pro optimální zobrazení

Kamerová hlava 1 ks

- medicínský atest doložený prohlášením o shodě dle aktuálně platných zákonů a nařízení

- CMOS nebo CCD FULL HD kamerová hlava s medicínským atestem

- rozlišení 1920 x 1080 px

- min. 2 programovatelná tlačítka

- min. digitální zoom

- očnicový optický adaptér pro uchycení optik od různých výrobců

- možnost min. ostření

- možnost vyvážení bílé

Světelný zdroj 1 ks

- medicínský atest doložený prohlášením o shodě dle aktuálně platných zákonů a nařízení

- LED zdroj studeného světla nebo alternativně xenonový zdroj světla s ekvivalentním výkonem 300W s počtem výbojek pokrývajících životnost LED zdroje (min. 10.000 hod) v ceně nabídky

- manuální regulace intenzity světla

- úplná kompatibilita s ostatními výrobci světlovodných kabelů, zadavatel bude akceptovat i použití redukce

- zadavatel bude akceptovat i sdružený zdroj světla s kamerovou jednotkou

- možnost ovládání světla přímo z kamerové hlavy

Záznamové zařízení 1 ks

- medicínský atest doložený prohlášením o shodě dle aktuálně platných zákonů a nařízení

- pro připojení a zpracování video signálů v min. FULL HD rozlišení do MPEG-4 formátu včetně záznamu zvuku a záznamu snímků ve formátu JPG pro odeslání dat do PACS dle standardu DICOM

- ovládání z tlačítek endoskopu/kamerové hlavy, nožním pedálem nebo přes uživatelské rozhraní

- ovládání přes dotykové rozhraní min. 15“ monitoru upevněného k laparoskopické sestavě na pohyblivém rameni jako součást dodávky

- vestavěné uložiště o kapacitě min. 2 TB v provedení min. SSHD

- obrazové výstupy: min. 1 x HDMI, 1 x DisplayPort

- obrazové vstupy: min. 1 x DVI

- zadávání dat pomocí klávesnice nebo rozšířením o integraci medical worklist

- možnost rozšíření o vkládání značek s uživatelsky definovanými názvy a možnostmi zpětného fulltextového vyhledávání

- záznam videa ve formátu FULL HD až 1080p MPEG4 s nastavením max. délky záznamu

- záznam statických snímků ve vysokém rozlišení min. 1920 x 1080 s poměrem stran 16:9

- možnost rozšíření o streamování všech připojených vstupů současně ve vysokém rozlišení

- možnost rozšíření simultánního záznamu 2 a více zdrojů video signálu do jednoho multiplexu

- možnost rozšíření o editaci snímků uložených v zařízení

- možnost rozšíření o integrovanou videokonferenční modalitu pro záznamové zařízení a další klientské instalace na pracovišti zadavatele

- možnost rozšíření o centrální archivační jednotku se zabezpečeným archivem a klientskými přístupy včetně integrace do nemocniční domény

- funkčně neomezený provoz bez nutnosti dalších nákladů (prodlužování licencí, …)

Elektorchirurgický generátor 1 ks

- medicínský atest doložený prohlášením o shodě dle aktuálně platných zákonů a nařízení

- multioborový generátor pro laparotomickou, laparoskopickou a endoskopickou operativu

- kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (min. čistý řez, smíšený řez, sprejová koagulace, resekce ve fyziologickém roztoku)

- výstupní VF výkon – bipolární min. 200 W, monopolární min. 300 W

- možnost programování generátoru, minimálně naprogramování 5 programů

- autotest po zapnutí přístroje a kontinuálně během provozu

- akustická a optická indikace chybových stavů

- akustická a optická signalizace aktivace generátoru

- ovládání připojených nástrojů pomocí ruční aktivace, nožní aktivace, autostartem

- zobrazení chyb s popisem chyby, seznam chybových hlášení uložený v paměti generátoru

- sledování stavu kontaktu neutrální elektrody s tkání a s automatickým rozpoznáním typu neutrální elektrody s automatickým rozpoznáním typu neutrální elektrody

- kompatibilní s příslušenstvím nejméně 2 standardů pro monopolár (např. 3 – pin a 1 – pin) a nejméně 2 standardů pro bipolár (např. 2 – pin a 1 – pin) bez nutnosti použití adaptéru

- generátor musí obsahovat min. 1 bipolární konektor a min. 2 monopolární konektory

- střídavé použití monopoláru a bipoláru bez nutnosti manuální změny nastavení generátoru při přechodu z jednoho režimu na druhý režim

- automatická úprava výstupního výkonu podle tkáně

- automatická detekce bipolárního nástroje s automatickým nastavením min. výkonu

- ovládání pomocí dotykového displeje nebo tlačítky na čelním panelu

- ovládání generátoru v ČJ

- uzavřená skříň generátoru bez průduchů

- napájení 230 V /50 Hz

Požadované typy řezu a koagulace

- monopolární a bipolární řez a koagulace s min. 4 režimy

- řez a koagulace v kapalině pro monopolár i bipolár (TUR)

- nastavení min. AUTOSTART

- u všech typů řezu a koagulace nastavení efektu (min. 3 stupně) a plynulé omezení výkonu po kroku 1 Watt. Zadavatel bude akceptovat i variantu elektrochirurgického přístroje s některými typy řezu nebo koagulace, které fungují s automatickým nebo skokovým nastavením výkonu nebo bez nastavení efektu (tj. nelze nastavit výkon po kroku 1 Watt v celém rozsahu výkonu nebo nastavit efekt v min. 3 stupních), avšak za předpokladu splnění všech dalších podmínek vyplývajících z technické specifikace.

Součástí dodávky elektrochirurgického generátoru bude:

- nožní dvoupedálový spínač pro řez a koagulaci pro monopolární/bipolární provoz - 2 ks

- kabel pro samolepící neutrální elektrody - min. 4 m

- balení jednorázových dělených neutrálních elektrod pro dospělé - min. 50 ks

- neutrální elektroda pro opakované použití včetně kabelu k propojení s generátorem – 1 ks

- monopolární kabel autoklávovatelný dle Vyhlášky 306 / 2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min) – 2 ks

- bipolární kabel autoklávovatelný dle Vyhlášky 306 / 2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min) – 2 ks

Přístrojový vozík 1 ks

- medicínský atest doložený prohlášením o shodě dle aktuálně platných zákonů a nařízení

- izolační transformátor

- výškově nastavitelná ramena pro 2 ks LCD monitorů

- podvozek se 4 kolečky, z nichž min. 2 s brzdou

- držák pro kamerovou hlavu

- držák nožního spínače / nožních spínačů

- manipulační madla

- antistatická povrchová úprava

- centrální zapnutí / vypnutí všech instalovaných zařízení

- napájecí kabely a kabely na ochranné pospojování ke všem dodávaným přístrojům

- napájecí kabel a kabel na ochranné pospojování k přístrojovému vozíku min. 5 m

- součástí dodávky bude koaxiální kabel s BNC zakončením na obou koncích, délka min. 5 m