## List1
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | číslo zakázky z Věstníku veřejných zakázek: Z2025-045089
Název: | FEMTOSEKUNDOVÝ LASER
Klinika: | Dětská oční klinika, pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Kód KZT1:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Femtosekundový laser pro oftalmologii (Femtosekundový laser pro chirurgické zákroky na rohovce)
Vlnová délka 1020 až 1060 nm
Délka pulzu 200 až 500 fs
Energie pulzu menší než 6 µJ
Opakovací frekvence pulzů menší než 11 MHz
Integrované OCT pro vizualizaci rohovkové tkáně
Aplanační nebo kapalinový dokovací systém pro připojení pacientského interface
Ovládání pomocí dotykového displeje
Počítačem řízený vakuový systém pro dokování
Ovládání nožním spínačem
Brzdy pro zajištění laseru v definované poloze
Softwarové vybavení
Vytvoření rohovkové lamely metodou Lasik
Vytvoření tunelů pro intrakorneální ringy při léčbě keratokonu
Možnost rozšíření o software pro lamelární keratoplastiky
Možnost rozšíření o software pro penetrující keratoplastiky
Možnost rozšíření o software pro tvorbu rohovkové lentikuly
Další požadavky
Jednoduchá manipulace s přístrojem - mobilní verze
Možnost přesouvání laseru v prostoru operačního sálu bez nutnosti asistence servisního technika
Použití se stávajícím excimerovým laserem TENEO nebo pod operačním mikroskopem
Kompatibilita s operačním lůžkem stávajícího excimerového laseru TENEO pro optimální využití prostoru a práce operatéra
Instalace laseru do stávajících prostor operačního sálu OČNÍ LASER FN BRNO bez nutnosti stavebních úprav
Napájení ze zásuvky 230V
Rozsah provozních teplot 18 – 24 °C u stávajícího operačního sálu OČNÍ LASER FN BRNO
Hmotnost přístroje maximálně 328 kg
Příslušenství v rámci dodávky
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky
1Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category