- TECHNICKÁ SPECIFIKACE - IGEK

Počet kusů: telemetrů 18 ks + centrála 2 ks

Centrální monitorovací stanice

- Min. 27“ barevný monitor k centrální stanici uchycený na zeď

- Připojení min. 10 telemetrů

- Uživatelské rozhraní kompletně v ČJ

- Ovládání klávesnicí s českými znaky a myší

- Režim současného zobrazení všech telemetrů

- Upozornění vybití baterie jednotlivých telemetrů

- V detailním režimu - zobrazení všech dat vybraného telemetru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby atd.)

- Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek

- Funkce pravítko pro rozměřování křivek

- Rychlost posuvu EKG křivky min. 12.5 mm/s a 25 mm/s.

- Změna citlivosti EKG křivky

- Detekce pacemakeru, vypnutí detekce pacemakeru

- Zobrazení u každého pacienta: pletysmografická křivka SpO2

- Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti

- Zvýraznění alarmů na časové ose záznamu/trendu

- Nejnovější alarm zůstane v pacientském okně do jeho potvrzení

- Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů včetně křivek min. 72 h zpětně u každého pacienta a všech připojených telemetrů

- Pokročilá analýza EKG záznamu (analýza QT/QTc atd.)

- Přenos dat do NIS pomocí HL7

- Možnost rozšíření o mobilní přístup a prohlížení dat pomocí mobilního telefonu nebo tabletu

- Zadavatel bude akceptovat pouze nabídku serverové centrály, kde jednotlivá centrální stanice bude zobrazovat pacienty pouze daného pracoviště

  - Řídící PC dle doporučení výrobce ZP

  - Vzdálený přístup a prohlížení dat pomocí prohlížeče v doménovém PC

Příslušenství:

- Černobílá síťová laserová tiskárna A4 dle doporučení výrobce ZP

- Součástí záložní zdroje UPS zabezpečující provoz na min. 30 min

- Dobíjecí stanice pro akumulátory/baterie

Telemetr

- Monitorace EKG i SpO2

- EKG monitorované pomocí 3/5 svodů

- Barevný displej o velikosti min. 2"

- Provoz min. 48 hod. na akumulátor nebo dobíjecí baterie bez nutnosti jejich výměny

  - Pro okamžité uvedení do provozu bude dodán ke každému telemetru náhradní akumulátor/baterie

- Indikátor stavu baterií

- Kontrola kvalitu signálu

- Tlačítko pro přivolání sestry

- Odolné defibrilaci

- Krytí min. IPX7

- Odolné vůči pádu

- Maximální hmotnost přístroje v provozu 250 g

- Příslušenství ke každému telemetru:

  - EKG 5ti-svodý pacientský kabel

  - SpO2 prstové čidlo pro opakované použití (velikost: dospělý)

  - Pouzdro pro transport telemetru pacientem s možností zavěšení za krk

Pokrytí telemetrickým systémem a spolehlivý přenos signálu na centrální monitory bude zajištěno na celém 15.NP budovy L, s centrálními monitory umístěnými na pracovnách sester. Patro bude pokryto signálem pro volný pohyb pacientů při pohybové terapii.

Požadavky CI

Bezdrátovou infrastrukturu pro spolehlivé pokrytí přenosu signálu dodávaného telemetrického systému musí vybudovat dodavatel technologie a musí být zcela nezávislá na stávající již provozované bezdrátové technologii Zadavatele a nesmí ji, jakkoliv ovlivňovat. Stávající bezdrátová infrastruktura Zadavatele je provozovaná ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz (podpora evropského pásma - kanály 1-13) a 5 GHz (kanály 32-140) s podporovanými přenosovými normami 802.11 g/n (2,4 GHz) a 802.11 a/n/ac (5 GHz). Vzhledem k plánovanému využití standardu WiFi 6E, dodávaná technologie též nesmí, jakkoliv ovlivňovat zařízení v pásmu 5925 - 6425 MHz. Dodávané řešení musí pro bezdrátový přenos využívat jiných kmitočtových pásem a nesmí porušovat regulaci ETSI.

2) TECHNICKÁ SPECIFIKACE VIK

Počet kusů: 9 ks telemetrů pro monitoraci EKG a SpO2 + centrála 1 ks

Centrální monitorovací stanice

- Min. 27“ barevný monitor k centrální stanici uchycený na zeď

- Připojení min. 10 telemetrů

- Uživatelské rozhraní kompletně v ČJ

- Ovládání klávesnicí s českými znaky a myší

- Režim současného zobrazení všech telemetrů

- Upozornění vybití akumulátory/baterie jednotlivých telemetrů

- V detailním režimu - zobrazení všech dat vybraného telemetrů s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby atd.)

- Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek

- Funkce pravítko pro rozměřování křivek

- Rychlost posuvu EKG křivky min. 12.5 mm/s a 25 mm/s.

- Změna citlivosti EKG křivky

- Detekce pacemakeru, vypnutí detekce pacemakeru

- Zobrazení u každého pacienta: pletysmografická křivka SpO2

- Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti

- Zvýraznění alarmů na časové ose záznamu/trendu

- Nejnovější alarm zůstane v pacientském okně do jeho potvrzení

- Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů včetně křivek min. 72 h zpětně u každého pacienta a všech připojených telemetrů

- Pokročilá analýza EKG záznamu (analýza QT/QTc atd.)

- Přenos dat do NIS pomocí HL7

- Možnost rozšíření o mobilní přístup a prohlížení dat pomocí mobilního telefonu nebo tabletu

- Zadavatel bude akceptovat pouze nabídku serverové centrály, kde jednotlivá centrální stanice bude zobrazovat pacienty

  - Řídící PC dle doporučení výrobce ZP

  - Vzdálený přístup a prohlížení dat pomocí prohlížeče v doménovém PC

Příslušenství:

- Černobílá síťová laserová tiskárna A4 dle doporučení výrobce ZP

- Součástí záložní zdroje UPS zabezpečující provoz na min. 30 min

- Dobíjecí stanice pro akumulátory/baterie

Telemetr

- Monitorace EKG a SpO2

- EKG monitorované pomocí 3/5/6 svodů

- SpO2 technologie měření dle doporučení výrobce

- Barevný displej o velikosti min. 2"

- Provoz min. 48 hod. na akumulátor nebo dobíjecí baterie bez nutnosti jejich výměny

  - Pro okamžité uvedení do provozu bude dodán ke každému telemetru náhradní akumulátor/baterie

- Indikátor stavu baterií

- Kontrola kvalitu signálu

- Tlačítko pro přivolání sestry

- Odolné defibrilaci

- Krytí min. IPX7

- Odolné vůči pádu

- Maximální hmotnost přístroje v provozu 250 g

- Příslušenství ke každému telemetru:

  - EKG 5ti-svodý pacientský kabel

  - SpO2 prstové čidlo pro opakované použití (velikost: dospělý)

  - Pouzdro pro transport telemetru pacientem s možností zavěšení za krk

Plocha pokrytí

Pokrytí telemetrickým systémem a spolehlivý přenos signálu bude zajištěn na celém 3.NP budov E, D2 a F s centrálním monitorem umístěným na pracovně sester v budově F, místnost. B.F.3.57. Patro bude pokryto signálem pro volný pohyb pacientů při pohybové terapii.

Požadavky CI

Bezdrátovou infrastrukturu pro spolehlivé pokrytí přenosu signálu dodávaného telemetrického systému musí vybudovat dodavatel technologie a musí být zcela nezávislá na stávající již provozované bezdrátové technologii Zadavatele a nesmí ji, jakkoliv ovlivňovat. Stávající bezdrátová infrastruktura Zadavatele je provozovaná ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz (podpora evropského pásma - kanály 1-13) a 5 GHz (kanály 32-140) s podporovanými přenosovými normami 802.11 g/n (2,4 GHz) a 802.11 a/n/ac (5 GHz). Vzhledem k plánovanému využití standardu WiFi 6E, dodávaná technologie též nesmí, jakkoliv ovlivňovat zařízení v pásmu 5925 - 6425 MHz. Dodávané řešení musí pro bezdrátový přenos využívat jiných kmitočtových pásem a nesmí porušovat regulaci ETSI.