Technická specifikace – část 1 - IKK

Technická specifikace:

- Zadavatel zakázkou řeší obnovu monitorovacího systému Arymologické JIP v počtu 18x bed side monitorů a 1 ks centrálního monitoru slučujícímu současné zobrazení monitorů a telemetrů GE APEX PRO. V případě dodávky nekompatibilního vybavení požadujeme dodání dalších 12 ks telemetrů včetně vybudování monitorovací sítě, do které budou telemetry spolu s monitory zapojeny, vše splňující níže uvedenou specifikaci.

- Monitory vitálních funkcí:

- Kompaktní monitor vitálních funkcí s dotykovým displejem o uhlopříčce min. 15“

- Ovládání v českém jazyce

- Umožňuje současné zobrazení až 12 křivek nebo číselných hodnot vitálních funkcí

- Paměť na tabulkové a grafické trendy min. 72 h

- Rozlišení alarmových stavů v min. 3 úrovních graficky i akusticky (technických i vitálních)

- Umožňuje současně měřit minimálně:

- EKG, HR, respiraci, NIBP, SpO2, 2x IBP, teplotu

- Snímání klidového 12-kanálového EKG s interpretací a rozměřením, měření 12-ti kanálového EKG musí být spouštěno u lůžka pacienta

- Detekce arytmií ze 4 kanálů současně

- Nahlížení na křivky jiného monitoru nebo telemetru zapojeného v systému

- Výdrž akumulátoru pro min. 2 hod. transportu

- Madlo pro uchopení monitoru při transportu

- Mechanismus pro bezpečné uchycení/zavěšení monitoru k polici/držáku pro prevenci pádu zařízení, které zároveň umožní snadné sejmutí přístroje pro transport

- Maximální hmotnost přístroje 8 kg

- Zapojení do systému pomocí ethernet konektorem RJ-45

- Centrální monitor:

- Zobrazení dat a křivek min. 16 monitorů současně

- Obousměrná komunikace s nabízenými monitory vitálních funkcí

- Komunikace s obsluhou v ČJ

- Záznam křivek a trendů v délce min. 72 h

- Umožňuje zobrazení detailních dat od jednoho konkrétního pacienta

- Displej s full HD rozlišením a uhlopříčkou min. 56“ včetně stojanu

- Klávesnice (s českými znaky) a myš

- UPS s kapacitou min. na 30 minut provozu

- Tiskárna doporučená výrobcem zařízení

- Příslušenství v rámci dodávky:

- Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje