Technická specifikace – část 2 - KARIM

- Zadavatel zakázkou řeší obnovu monitorovacího systému Kliniky anesteziologie,  resuscitace a intenzivní medicíny v počtu: 1 ks centrálního monitoru a 13 ks monitorů vitálních funkcí

- Požadujeme kompatibilitu s monitorovacím systémem na KARIM a Urgentním příjmu (Nihon Kohden)

  - V případě dodávky nekompatibilního vybavení požadujeme nad rámec výše uvedeného dodání dalších 3 ks centrálních monitorů a 11 ks monitorů vitálních funkcí včetně uvedených modulů, kabeláže a spotřebního materiálu pro možnost okamžitého využití, tj. celkem 4 ks centrálních monitorů a 24 ks monitorů vitálních funkcí, vše splňující níže uvedenou specifikaci.

- Uživatelský SW centrálního monitoru, monitoru vitálních funkcí i modulu v českém jazyce

- Komunikace monitorů vitálních funkcí s centrálním monitorem prostřednictvím stávající LAN v rámci oddělení

- Požadavky na centrální monitor:

- Zobrazení dat a křivek min. 6 lůžkových monitorů a provádí záznam těchto dat v délce min. 120 h (trendy, EKG analýza, EEG,…)

- Umožňuje zobrazení detailních dat od jednoho konkrétního pacienta

- Dotykový displej s full HD rozlišením a uhlopříčkou min. 24“ včetně stojanu

- Laserová tiskárna (dle doporučení výrobce)

- Klávesnice (s českými znaky) a myš

- UPS s kapacitou min. na 30 minut provozu

- Požadavky na monitor vitálních funkcí:

- Modulární monitor vitálních funkcí s dotykovým displejem o uhlopříčce min. 15“

- Umožňuje současné zobrazení až 14 křivek nebo číselných hodnot vitálních funkcí

- Lékové kalkulace

- Tabulkové a grafické trendy min. 72 h

- 3 úrovně alarmů, 3 typy alarmů rozlišené graficky i akusticky

- Příjem dat z multiparametrového transportního modulu

- Monitorace současně PICCO a EEG

- Umožňuje měřit tlak v zaklínění (PCWP) prostřednictvím Swan-Ganz katétru

- Alespoň 3 ks monitorů budou schopny měřit současně min. 5x IBP

- Příslušenství:

- 1 ks modul pro snímání až 8-kanálového EEG včetně kabelu k připojení do monitoru vitálních funkcí (lze připojit ke všem dodávaným monitorům)

- 1 ks BIS modul (lze připojit ke všem dodávaným monitorům)

- 4 ks PICCO modul

- 4 ks modul etCO2 modul

- 13 ks zobrazovací LCD monitor s uhlopříčkou min. 19“ včetně propojovacího kabelu a mechanismu k uchycení na stávající zdrojové mosty

- 13 ks multiparametrový transportní modul:

- Připojitelný ke kterémukoliv monitoru vitálních funkcí na oddělení

- Samostatně funkční jako transportní monitor vitálních funkcí

- Dotykový displej o uhlopříčce min. 5,5“

- Umožňuje zobrazení až 12-svodového EKG

- Umožňuje zobrazení až 9 křivek nebo číselných hodnot vitálních funkcí

- Analýza arytmií

- Akumulátor s kapacitou na 5 h provozu a indikací stavu nabití

- Analogový výstup pro synchronizaci EKG/tlak

- Ukládání trendů min. 72 hodin včetně ukládání až 72 h úplného záznamu min. 5 křivek

- Madlo pro uchopení modulu při transportu a mechanismus pro bezpečné uchycení/zavěšení modulu na lůžko při transportu

- Umožňuje současně měřit minimálně:

  - EKG, HR, respiraci, ST analýzu, NIBP, SpO2, 2x IBP, BIS, CO2 a teplotu

- Spotřební materiál:

- 4 ks set pro měření etCO2 (mainstream) včetně spotřebního materiálu pro první použití

- 2 ks kabel Swan-Ganz

- Ostatní spotřební materiál nezbytný pro první použití požadovaných funkcí