1. Medicínský účel:

Přístroj je určen pro fotokoagulační zákroky v oblasti očního lékařství, zejména pro výkony jako cyklofotokoagulace, endofotokoagulace, laserová iridoplastika, laserová iridotomie (LIO), dakryocystorinostomie (DCR) a další intervenční a mikrochirurgické aplikace.

Cílem je zajistit bezpečnou a účinnou aplikaci tepelné energie v přesně definovaných anatomických strukturách, a to jak v ambulantním, tak i operačním provozu, včetně přenosného nasazení mimo hlavní sál.

2. Technicko-medicínské požadavky a parametry:

2.1 Vlastnosti laserového systému:

- Přístroj musí být přenosný, určený pro mobilní použití na více pracovištích.

- Musí být provozovatelný na integrovaný akumulátor, bez nutnosti trvalého připojení k síti.

- Musí být ovládán přes barevný dotykový displej o minimální úhlopříčce 5ʺ.

- Laser musí být spouštěn pomocí nožního pedálu.

- Musí být vybaven výstražným signalizačním prvkem, který informuje o aktivaci laseru světlem umístěným mimo místnost, synchronizovaně s chodem přístroje.

- Laser musí pracovat na vlnové délce 810 nm.

- Výstupní výkon musí být v rozsahu minimálně 0,5 W a maximálně 8 W.

- Délka pulzu musí být nastavitelná od minimálně 0,1 ms až po možnost kontinuálního režimu.

- Přístroj musí umožňovat provoz ve dvou režimech: pulzní a kontinuální.

- Zaměřovací paprsek musí být zelený (vlnová délka 532 nm), s výkonem nižším než 1 mW.

- Chlazení přístroje musí být řešeno vzduchem, bez potřeby kapalného chlazení.

- Přístroj musí být nový nebo maximálně 1 rok v provozu, používaný jedním uživatelem (resp. jedním zdravotnickým zařízením).

2.2 Příslušenství – sondy:

Musí být plně kompatibilní s dodávaným přístrojem.

a) Cyto sonda:

- Musí být určena pro aplikaci fotokoagulace na ciliárním tělese (cyklofotokoagulace).

- Musí být dodávána sterilní a určena k jednorázovému použití.

- Musí mít optické a mechanické vlastnosti odpovídající aplikaci 810 nm laseru.

- Musí být ergonomicky tvarovaná pro pohodlné držení při zákroku.

b) Mikro cyto sonda:

- Musí být určena pro jemnější a cílenější aplikace ve velmi úzkém operačním poli.

- Musí mít maximální průměr distální části ≤ 1 mm.

- Musí umožnit flexibilní použití při přístupu přes mikroincize.

- Musí být sterilní a určena k jednorázovému použití.

3. Provozní a logistické požadavky:

- Sondy musí být dodávány průběžně na základě objednávek nebo budou uloženy v konsignačním skladu.

- Součástí dodávky musí být ochranné brýle (minimálně 2 ks)

  - Musí být určeny pro ochranu před laserovým zářením o vlnové délce 810 nm.

  - Musí mít optickou hustotu (optical density, OD) minimálně 5 při 810 nm.

  - Musí být certifikovány podle normy EN 207 nebo ekvivalentní evropské normy.

  - Musí být vybaveny měkkým rámem nebo přizpůsobitelným držákem pro pohodlné nošení, případně umožňovat nasazení přes dioptrické brýle.

- Zařízení nesmí vyžadovat speciální stavební úpravy pracoviště.