Název VZ: CRF radiofrekvenční ablační systém se spotřebním materiálem

Technická specifikace ke Spotřebnímu materiálu (Radiofrekvenční elektrody a kanyly pro léčebné výkony)

K jednotlivým položkám uveďte, zda nabízený materiál splňuje uvedené parametry a případně parametr uveďte. Dále uveďte ke každé položce odkaz na možnost ověření v nabídce, manuálu nebo jiném přiloženém dokumentu.

1. Účel a použití

Radiofrekvenční (RF) elektrody a kanyly musí být určeny pro použití v rámci terapeutických radiofrekvenčních ablací, např. u chronické bolesti, onkologických indikací (játra, kosti, štítná žláza), nebo pro cílenou destrukci tkáně pomocí tepelně indukované RF energie.

2. Technické požadavky

2.1 RF kanyly (nechlazené)

- Kanyly musí být určeny pro zavedení a vedení RF elektrody do cílové oblasti.

- Musí být dostupné v délkách: minimálně 10 cm, 15 cm, 20 cm a 25 cm.

- Musí být dostupné s aktivní špičkou v délce: minimálně 1 cm až 5 cm (s krokem po 0,5 nebo 1 cm).

- Průměr kanyly nesmí překročit hodnoty stanovené výrobcem RF generátoru pro kompatibilitu (obvykle 15G).

- Kanyly musí být koaxiálně kompatibilní s odpovídající RF elektrodou.

- Musí být vybaveny elektricky vodivou aktivní špičkou, sterilní, jednorázové.

2.2 RF elektrody (chlazené, aktivní)

- Elektrody musí být určeny k aplikaci radiofrekvenční energie, včetně chlazení vnitřním okruhem pomocí fyziologického roztoku.

- Elektroda musí být dostupná ve více konstrukčních variantách distální části, přičemž každá z nich se liší svým zakončením a účelem klinického použití.

- Musí být dostupné minimálně následující typy zakončení distální části elektrody:

  - tupá špička (Blunt Tip) – pro bezpečnou manipulaci v blízkosti citlivých struktur,

  - jemná špička (Fine Tip) – pro přesné cílení menších anatomických struktur,

  - úzká špička (Slim Tip) – pro použití v omezených anatomických prostorech,

  - standardní špička (Standard Tip) – pro běžné klinické indikace.

- Každý z uvedených typů špičky musí být kompatibilní s odpovídajícím aplikátorem a poptávaným RF generátorem a musí být dostupný ve více délkách těla i aktivní části elektrody.

- Musí být dostupné minimálně:

  - v délkách těla: 7 cm, 12 cm, 17 cm, 22 cm, 27 cm,

  - s průměry elektrod: 15 G, 17 G, 18 G,

  - s aktivní špičkou v délkách: 0,7 cm – 5 cm.

- Musí být kompatibilní s příslušnými aplikátory (např. pro oblast krku, štítné žlázy, velkých kloubů).

- Každá elektroda musí být sterilně balená, jednorázová, z biokompatibilního materiálu.

3. Kompatibilita

- Kanyly a elektrody musí být plně kompatibilní s poptávaným RF generátorem.

4. Zkratky

- RF – Radiofrequency – radiofrekvenční

- G – Gauge – jednotka průměru jehly/kanyly