## List1
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo VZ: | číslo VZ dle Věstníku veřejných zakázek: Z2025-050778
Název: | CRF radiofrekvenční ablační systém se spotřebním materiálem
Klinika: | KRNM
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Kód KZT1:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
| Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Radiofrekvenční generátor s kontrolou impedance a teploty - dodávka radiofrekvenčního proudu o frekvenci 480 kHz do RF elektrody určené pro ablaci tkáně. Systém vybaven funkcí kontroly impedance tkáně a monitorování teploty na špičce aplikátoru za účelem přesného řízení ablačního procesu a zvýšení bezpečnost i účinnost zákroku.
Generátor musí umožnit nastavení maximálního výkonu na jednu elektrodu na hodnotu nejméně 370 W.
Generátor musí být vybaven optimalizovaným algoritmem umožňujícím dosažení rozsáhlé ablace v krátkém čase – minimálně 6,5 × 5 cm za 12 minut pomocí jednoho aplikátoru.
Generátor musí umožňovat připojení tří aplikátorů současně za účelem dosažení ablace o rozsahu minimálně 7 × 7 cm během 15 minut.
Možnost předvolby pro každý typ výkonu
Řízení impedance u ablace jater, ledvin, plic a kostí (metastázy, myelom atd.) za účelem minimalizovat zuhelnatění tkáně
Systém akustické signalizace a automatického řízení během ablace uzlů štítné žlázy který umožňuje lékaři plně se soustředit na samotný výkon bez nutnosti manuální kontroly impedance: - Během radiofrekvenční ablace uzlů štítné žlázy je aktivována akustická signalizace. Intenzita zvukového signálu se dynamicky mění v závislosti na aktuální impedanci tkáně. - Integrovaný software generátoru průběžně vyhodnocuje hodnoty impedance a při dosažení předem definované vysoké impedance automaticky přeruší ablační proces.
Řízení teploty během ablace nechlazeného osteoidního osteomu: Možnost řízení teploty nechlazeného osteoidního osteomu lineárním zvyšováním teploty až do dosažení předem stanoveného maximálního vrcholu, který je následně udržován až do konce procedury za účelem zkrácení doby výkonu a zvýšení efektivity léčby a snížení přerušení dodávky energie, a to i při přítomnosti vysokých impedancí
Vizuální záznamy grafů v paměti generátoru
Generátor musí umožňovat elektronický záznam dat s možností jejich prohlížení a stahování z interního archivu, který uchovává údaje o výkonech minimálně pro 500 případů
Peristaltická pumpa pro chlazení elektrod v rámci dodávky
Dotyková obrazovka k ovládání generátoru o velikosti min. 12"
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky
1Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category