Videoduodenoskop 1 ks

- zorné pole min. 100°

- směr pohledu – zpětný boční pohled 15°

- hloubka pole min. 5 – 60 mm

- vnější průměr distálního konce max. 13,5 mm

- průměr zaváděcího tubusu max. 11,5 mm

- pracovní délka min. 1240 mm

- vnitřní průměr pracovního kanálu min. 4,2 mm

- rozsah angulace:

  - nahoru/dolu min. 120° / 90°

  - doprava/doleva min. 110° / 90°

- funkce úzkopásmového zobrazení

- součástí dodávky dále musí být:

  - sada ventilů pro zahájení provozu

  - transportní kufr pro endoskop

Lineární endosonograf 1 ks

- zorné pole min. 100°

- směr pohledu šikmý – min. 55°

- hloubka pole min. 3 – 100 mm

- vnější průměr distálního konce max. 15 mm

- průměr zaváděcího tubusu max. 13 mm

- pracovní délka min. 1250 mm

- vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3,7 mm

- rozsah angulace:

  - nahoru/dolu min. 130° / 90°

  - doprava/doleva min. 90° / 90°

- funkce úzkopásmového zobrazení

- ultrazvukové funkce:

  - B, M, D mód

  - metoda snímání elektronická lineární

  - Color Doppler, Power Doppler

  - frekvence min. 5 až 12 MHz

  - rozsah pole snímání min. 180°

  - směr snímání paralelně se směrem zavádění

  - balónková kontaktní metoda

- součástí dodávky dále musí být:

  - krytky elektrických kontaktů pro dezinfekci endoskopu

  - sada ventilů pro zahájení provozu

  - transportní kufr pro endoskop

Každý výše uvedený endoskop musí:

- být kompatibilní s myčkou-dezinfektorem endoskopů splňující normu ISO 15883-1, ISO 15883-2

- být kompatibilní s videoprocesorem OLYMPUS CV-190 a zdrojem světla OLYMPUS CLV-190

Lineární endosonograf musí:

- být kompatibilní s ultrazvukovým přístrojem Hitachi Aloka ARIETTA 850

V případě nekompatibility s výše uvedeným, zadavatel požaduje dodání videoprocesoru, zdroje světla a ultrazvukové jednotky nad rámec výše specifikovaných přístrojů.

Podmínka kompatibility s myčkami–dezinfektory endoskopů je závazná a nepřipouští výjimky.