Telemetrie - IGEK

Počet kusů: telemetrů 18 ks + centrála 2 ks

Centrální monitorovací stanice

- Jeden min. 27“ barevný dotykový monitor nebo alespoň dva 22“ dotykové monitory k centrální stanici s uchycením na zeď

- Připojení min. 10 telemetrů,

  - U varianty se dvěma monitory požadujeme zobrazení telemetrů rozložené na oba monitory, např. 5 pacientů na jednom a 5 pacientů na druhém z monitorů

- Uživatelské rozhraní kompletně v ČJ

- Ovládání klávesnicí s českými znaky a myší

- Režim současného zobrazení všech telemetrů

- Upozornění vybití baterie jednotlivých telemetrů

- V detailním režimu - zobrazení všech dat vybraného telemetru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby atd.)

- Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk alarmových událostí včetně křivek

- Funkce pravítko pro rozměřování křivek

- Rychlost posuvu EKG křivky min. 25 mm/s a 50 mm/s.

- Detekce pacemakeru, vypnutí detekce pacemakeru

- Zobrazení u každého pacienta: SpO2

- Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti

- Zvýraznění alarmů na časové ose záznamu/trendu

- Nejnovější alarm zůstane v pacientském okně do jeho potvrzení

- Zobrazení, prohlížení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů včetně křivek min. 72 h zpětně u každého pacienta a všech připojených telemetrů

- Analýza EKG záznamu

- Přenos dat do NIS pomocí HL7

- Možnost rozšíření o mobilní přístup a prohlížení dat pomocí mobilního telefonu nebo tabletu

Příslušenství pro každou centrální monitorovací stanici:

- Černobílá síťová laserová tiskárna A4 dle standardu CI FN Brno

- Součástí záložní zdroje UPS zabezpečující provoz na min. 30 min

- Dobíjecí stanice pro akumulátory s min. 9 pozicemi

Telemetr

- Monitorace EKG i SpO2

- EKG monitorované pomocí 3/5 svodů

- Min. 2 ks dobíjecích akumulátorů ke každému telemetru

- Indikátor stavu baterií

- Kontrola kvalitu signálu

- Tlačítko pro informování personálu o subjektivně zhoršeném stavu pacienta, při jehož zmáčknutí dojde k upozornění personálu na centrálním monitoru

- Odolné defibrilaci

- Krytí min. IPX7

- Maximální hmotnost přístroje v provozu 250 g

- Příslušenství ke každému telemetru:

  - EKG 5ti-svodý pacientský kabel

  - SpO2 prstové čidlo pro opakované použití (velikost: dospělý)

  - Pouzdro pro transport telemetru pacientem s možností zavěšení za krk

Pokrytí telemetrickým systémem a spolehlivý přenos signálu na centrální monitory bude zajištěno na celém 15.NP budovy L, s centrálními monitory umístěnými na pracovnách sester. Patro bude pokryto signálem pro volný pohyb pacientů při pohybové terapii.

Zadávací dokumentace – Telemetrie – IGEK-JIH, IGEK-SEVER

Požadavky CI

Bezdrátovou infrastrukturu pro spolehlivé pokrytí přenosu signálu dodávaného telemetrického systému musí vybudovat dodavatel technologie a musí být zcela nezávislá na stávající již provozované bezdrátové technologii Zadavatele a nesmí ji, jakkoliv ovlivňovat. Stávající bezdrátová infrastruktura Zadavatele je provozovaná ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz (podpora evropského pásma - kanály 1-13) a 5 GHz (kanály 32-140) s podporovanými přenosovými normami 802.11 g/n (2,4 GHz) a 802.11 a/n/ac (5 GHz). Vzhledem k plánovanému využití standardu WiFi 6E, dodávaná technologie též nesmí, jakkoliv ovlivňovat zařízení v pásmu 5925 - 6425 MHz. Dodávané řešení musí pro bezdrátový přenos využívat jiných kmitočtových pásem a nesmí porušovat regulaci ETSI.