## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {dbbfeb9c-b886-4e07-bfa5-aa48345094f4}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | LT36 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | REKONSTRUKCE KORONÁRNÍ JEDNOTKY IKK - Fakultní nemocnice Brno | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 15. 9. 2025 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | LT36
| Stavba: | [6 empty] | REKONSTRUKCE KORONÁRNÍ JEDNOTKY IKK - Fakultní nemocnice Brno
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 15. 9. 2025
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {dbbfeb9c-b886-4e07-bfa5-aa48345094f4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.01.5-R2 |  |  |  | Technologie volná | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b895994d-b333-4e06-98db-633415300867} | {dbbfeb9c-b886-4e07-bfa5-aa48345094f4} | 2

## D.1.01.5-R2 - Technologie...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b895994d-b333-4e06-98db-633415300867}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
REKONSTRUKCE KORONÁRNÍ JEDNOTKY IKK - Fakultní nemocnice Brno
Objekt:
D.1.01.5-R2 - Technologie volná
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE KORONÁRNÍ JEDNOTKY IKK - Fakultní nemocnice Brno
Objekt:
D.1.01.5-R2 - Technologie volná
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 9. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Technologie volně stojící | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE KORONÁRNÍ JEDNOTKY IKK - Fakultní nemocnice Brno
Objekt:
D.1.01.5-R2 - Technologie volná
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 9. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Technologie volně stojící |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | K-0196 | skříň na podložní mísy a močové lahve, nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: 500/600/1800 mm celonerezové provedení, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm při čištění nedocházelo k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, dveře skříně plné - nerez, uzamykatelná, 4x vnitřní police s možností rektifikace, tl. nerezového plechu 1,0 mm, vyrobeno z austenitické nerez. oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304 | [15 empty] | P | 1
0 | K | K-0198 | skříň na dezinfekční prostředky, kovová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: 800/450/1900mm kovová skříň pro skladování dezinfekčních prostředků, 4x vnitřní police, záchytná vana, celokovové provedení, konstrukce skříně svařovaná, tl. plechu min. 0,8 mm, cylindrický zámek, 2x klíč, povrhová úprava práškovou barvou | [15 empty] | P | 1
0 | K | N-0195 | skříň na úklidové potřeby uzamykatelná, kovová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: 700/400/2000 mm kovová skříň pro uskladnění úklidových potřeb, 4x vnitřní police, prostor pro mopy, celokovové provedení, konstrukce skříně svařovaná, tl. plechu min. 0,8 mm, cylindrický zámek, 2x klíč, povrhová úprava práškovou barvou | [15 empty] | P | 1
0 | K | N-2021 | regál, 5 polic, kovový | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: 900/500/2000 mm uiverzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost police min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600kg; odstín bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací materiál, regály s možností kotvit ke stěně proti překocení, v případě delší řady i mezi sebou | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-0401 | EKG 12-ti kanálové | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: 12-kanálové klidové EKG, možnost nahrávání EKG z 12-svodů současně nebo v segmentech 2x6 a 3x4, manuální odčítání EKG, interpretace ze všech 12-ti svodů, která zahrnuje komplexní EKG měření, možnost uložení až 120 provedených EKG záznamů, přímý tisk rytmů, zřetelný tiskový výstup, dotykový displej se snadnou manipulací, dobže čitelný LCD se zobrazením všech 12-ti kanálů, včetně vozíku přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-0615 | ECHO přístroj mobilní včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-0616 | ECHO přístroj mobilní včetně 4D jícnovou sondou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-0901 | centrála monitorovací (vitální funkce pacientů) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: sledování a ovládání lůžkových monitorů na JIP, obousměrná komunikace s připojenými lůžkovými monitory, zobrazení, vyhodnocení, ukládání a tisk alarmových událostí, zobrazení, vyhodnocení, ukládání a tisk grafických a numerických trendů za 24 hod, archivace, zobrazení a tisk minimálně 4 kompletních křivek od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za posledních 24 hod., režim pro detailní zobrazení vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (nastavení alarmů, atd.), uživatelské rozhraní ČJ, ovládání klávesnicí a myší, zobrazovací plochý LCD displej přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-0903 | monitor vitálních funkcí (JIP) | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: modulární monitor vitálních funkcí přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-0910 | defibrilátor vč.monitoru | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: bifazický vývoj max. 200J, analýza rytmu s doporučením šoku - barevný LCD display, tiskárna, zaznamenání historie zásahů do paměti a jejich zpětné vyvolání vč. možnosti stažení celé historie do PC, USB port,-zobrazení EKG rytmu při KPR pomocí odfiltrování artefaktů při masáži, indikátor správné masáže při KPR, možnost komunikace po síti WiFi, automatický test připravenosti přístroje, schopnost automatického nahlášení poruchy na email OZT, integrovaný zdroj 220V/50Hz, příslušenství: standardní desková pádla vč.dětských zabudovaných+baterie lithium iontová přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-0921 | odsávačka vakuová | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: regulátor podtlaku, upevnění na eurolištu s propojovací hadicí délka 1,5 m ukončena vstupním rychlospojkovým nástavcem, dvoulitrová láhev + dvoulitrový jednorázový vak, držák láhve na eurolištu, jednorázová hadice se stop ventilem, propojovací hadice silikonová 0,5 m přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-0963 | přístroj pro NIRS | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: kontinuální monitorování rSO₂, současné měření více lokalit (minimálně 2 kanály, rozšiřitelné), možnost záznamu trendů a exportu dat, možnost rozšíření až na minimálně 8 kanálů v jednom systému, ergonomický tvar, hypoalergenní lepící materiály, délka kabelu minimálně 1,5 m, rSO2: rozsah 0–100 %, přesnost: ±3–5 % absolutně, potlačení pohybových artefaktů (motion artefact rejection), kompenzace pro změny perfuze a kontaktní impedanci, nastavitelné vizuální a akustické alarmy pro hranice rSO2, indikace ztráty kontaktu sondy / chyby měření, alarm log se záznamem času a hodnot, čitelný displej (min. 7") s grafy trendů (1, 6, 24 hodin atd.), jednoduché menu v češtině, dotykové ovládání + hardwarová tlačítka pro nejčastější funkce přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-1010 | pumpa infúzní | ks | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: přesnost dávkování ± 5%, rozsah dávkování 0,1-1200 ml/hod., výpočet rychlosti dávky g, mg, µg, ng, mU, U, kU, MU, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase. Bolus - manuální i s přednastavením objemu. Podsvětlení ovládacích tlačítek s regulací intenzity osvětlení pro práci v noci. Interní paměť přístroje na seznam až 250 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů. Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu, systém KVO s minimálně dvěma rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování, ve standardu bez kapkového senzoru, set pro enterální výživu či krevní transfuzi, vestavěný akumulátor s kapacitou min. 4 hodiny provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě, možnost provozu bez přerušení infuze při transportu, možnost transportu 2-3 přístrojů vzájemně spojených dohromady, hmotnost do 2,0 kg vč. akumulátoru, software v češtině, možnost upgrade softwaru přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-1015 | dávkovač lineární | ks | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů min. 5, 10, 20, 50/60 ml různých výrobců. Přesnost dávkování ± 2%, rozsah dávkování 0,1-999,9 ml/hod. Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, ng, mU, U, kU, MU, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase. Režim převzetí a pokračování infuze po přístroji, kde došlo k vyprázdnění stříkačky. Bolusy - manuální i s přednastavením objemu. Podsvětlení ovládacích tlačítek s regulací intenzity osvětlení pro práci v noci. Interní paměť přístroje na seznam až 250 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů. Zobrazení názvu oddělení na displeji přístroje. Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu, systém KVO s minimálně dvěma rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 8 hodin provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí cítě, možnost provozu bez přerušení podávání při transportu, možnost transportu 2-3 přístrojů vzájemně spojených dohromady, hmotnost max. do 2,0 kg vč. akumulátoru, software v češtině, možnost upgrade softwaru přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-1016 | dokovací stanice na infuzní techniku | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: stanice pro uchycení minimálně dvanácti přístrojů (lineárních dávkovačů či infuzních pump), pro jejichž napájení je použit pouze jeden přívodní kabel, stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoli přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici. Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti. Vzdálený monitoring pro přenos informací o stavu a činnosti přístrojů umístěných ve stanici a zobrazení těchto informací v kterémkoli PC v rámci nemocniční sítě LAN přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-1101 | ventilátor plicní | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: ventilace dětských a dospělých pacientů (dechový objem 50 ml – 2l), jednoduché intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky s otočným ovladačem a tlačítky přímých vstupů se zobrazením na displeji přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-1102 | laryngoskop - sada | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: lžíce McIntosh s vláknovou optikou vel.č.1,2,3,4,5. 1 ks rukojeť průměr 28 mm, kufřík na sadu lžic s rukojetí. Vláknová optika uvnitř lžíce | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-1105 | vak resuscitační | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: možnost ventilace jednou osobou, adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou, s možností napojení na přívod kyslíku, autoklávovatelný, součást resuscitačního vybavení: pacientský ventil, otočný konektor, silikonová transparentní maska ve 3 velikostech | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-1302 | fonendoskop | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: profesionální fonendoskop s dvojitou hrudní koncovkou z kvalitní nerez oceli zajištění kvalitního poslechu nízkých i vysokých frekvencí | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-1305 | tonometr bezrtuťový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: multifunkční tonometr pro přesné měření krevního tlaku a pulzu, tlakový sloupec bez rtuti, numerický digitální LCD displej, tolerance max. +/- 3 mmHg (0-40 kPa), puls min. 30-200/min, manžeta pro měření dospělých pacientů, manžeta pro měření obézních pacientů, akumulátor, síťový adaptér | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-1314 | analyzátor POCT | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: diagnostické přístroj pro kvantitativní a kvalitativní analýzu biomarkerů ve vzorcích tělních tekutin, barevný dotykový TFT LCD, integrovaná tiskárna, automatické rozpoznání testovací destičky pomocí 2D čárového kódu, zobrazení ID pacienta na obrazovce pro dvojí kontrolu, snadná údržba přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-1510 | přístroj pro kompresi hrudníku | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: automatizovaný přístroj pro kontinuální kompresi hrudníku, kontinuální komprese s možností nastavení frekvence a hloubky komprese, možnost přerušení kompresí jedním tlačítkem, režim synchronizace s ventilací, frekvence: 80–120 kompresí/min (nastavitelně po krocích 5/min), hloubka stlačení: variabilní, minimálně 20–60 mm (v závislosti na velikosti pacienta), hladký a plynulý pohyb bez trhání; ochrana proti přetížení pohonu, bezpečnostní upínací pásy součástí dodávky; materiály nepůsobící poranění kůže, jasné označení pozic pro aplikaci (srdeční centrum), šablona pro správné umístění přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-1850 | přístroj hemofiltrační | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-5430 | stojan na závěsné koše, včetně 4 košů | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: jednostranná, pojízdná bezspárová rámová konstrukce z nerezové oceli s háčky pro zavěšení modulárních košů (možnost výběru velikostí dle požadavků uživatele), povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o pr. 75 mm, z toho alespoň dvě s brzdou, antistatické provedení, 4x nerez koš | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-6019 | lůžko pro intenzivní péči, elektricky polohovatelné, mobilní | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-6020 | lůžko pro intenzivní péči, elektricky polohovatelné, mobilní, včetně laterálního náklonu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-6024 | lůžko s omyvatelným povrchem, elektricky polohovatelné, mobilní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-6201 | stolek noční s jídelní deskou pojízdný, oboustranný | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: univerzální, dvoustranně přístupný stolek k lůžku, design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky, provedení stolku – nahoře zásuvka, uprostřed nika, dole uzamykatelná skříňka s dvířky, kolečka o průměru minimálně 65mm, minimálně dvě kolečka brzditelná, plynule výškově nastavitelná (s posilovacími pružinami) naklápěcí jídelní deska integrovaná do korpusu stolku, odolná horní plocha a jídelní deska s postranními ochrannými lištami zamezujícími pádu položených předmětů (plast, HPL), manipulační madla na korpusu stolku přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-6390 | křeslo transportní pro imobilní pacienty | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: snadná obsluha, odnímatelné plné postranice, odnímatelné nastavitelné stupačky, parkovací brzdy, držák berlí, madlo pro obsluhu, zdravotně nezávadný, omyvatelný povrch, nosnost alespoň 150 kg přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-6434 | sedačka otočná s opěrou zad, pojízdná, nerez-koženka | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-6501 | vozík nemocniční, dvoupodlažní | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, provedení - nerez, lisovaná plata se zaoblenými rohy, 4 kolečka průměru min 75 mm z toho min 2 bržděná, antistatické provedení, madla pro snadnou obsluhu, stabilní, rezistentní proti běžný mdezinfekčním prostředkům | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-6506 | vozík přístrojový pojízdný, 1 zásuvka, nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: zajištění maximální stability, 2-podlažní provedení, horní deska lisovaná se zaoblenými rohy, dolní deska rovná, zásuvka, hygienicky udržovatelný, rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům, pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o pr.min. 75 mm, z toho alespoň dvěma s brzdou | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-6507 | vozík převazový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: vozík z mechanicky i chemicky odolného materiálu, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, odolný proti nárazu a poškrábání, hygienicky udržovatelný, rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům, stabilní, hladká deska dolní s prolisem, alespoň 1x zásuvka (se zamezením samootevření zásuvek při pohybu vozíku), horní část s jednořadou galerkou s výklopnými plastovými boxy, pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o pr. 75 mm, z toho alespoň dvěma s brzdou, antistatické provedení, po straně vozíku koš s víkem, manipulační madlo | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-6520 | stolek instrumentační výškově stavitelný, hydraulický | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: stolek na odkládání nástrojů s hydraul. přestavěním výšky 640x440x950/1350 mm, materiál z nerezové oceli 18/10, bezespárově svařená těžká rámová konstrukce s nohou se 3 rameny, uzavřený hydraulický systém, polohování pomocí ovládacího pedálu plynule nahoru i dolů s vodivou ochranou, vrchní deska neodnimatelná s vyvýšeným okrajem a kulatými rohy, otočná o 360 ° s fixací polohy, antistatická kolečka o pr. 75 mm z umělé hmoty, odolná proti otěru, nešpinící, odolná proti korozi | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-6528 | vozík resuscitační s poličkou pro defibrilátor | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: stabilní konstrukce vozíku, lehká polymerová konstrukce pro snadnou údržbu a manipulaci, robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředků a UV záření, zapuštěná vrchní zásuvka s vrchním průhledem pro léky a instrumenty, snadné a rychlé uzamknutí celého vozíku, antistatická kolečka, nezanechavající šmouhy, odolná proti korozi, 2 bržděná, integrovaná ochranná kolečka na každé straně vozíku, infuzní stojan, polička na defibrilátor, odpadkový koš, zásobníky, 3xzásuvka, vniřek zásuvek absolutně hladký - bez šroubů a děr, pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky, čela zásuvek s celoobvodovým těsněním, možnost dodatečného připevnění nástavby na stříkačky a kanyly, možnost vyjmutí zásuvek pro snadné čištění bez pomocí nářadí a náčiní | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-6530 | vozík servírovací | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: nerezové provedení, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, antirezonanční výztuha, nosnost plata min. 30kg, 4 otočná kolečka o průměru cca 125 mm, plastové nárazníky, madla pro snadnou manipulaci | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-6540 | vozík přípravny pro sterilizační kontejnery – 1 STJ, nerezový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
0 | K | T-6602 | stojan infúzní pojízdný, nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: stabilní pojízdná konstrukce nohy, 5ti ramený kříž, sháčky na infůze a košíčkem na lahve, materiál nerezová ocel, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, výškově stavitelný, snadná manipulace, antistatické provedení | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-6606 | aseptické umyvadlo vč. poj. stojanu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: stabilní pojízdná konstrukce nohy, 5ti ramený kříž, s držadlem a vyjímatelným umyvadlem, materiál nerezová ocel, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, antistatické provedení, odolná proti otěru, proti korozi, 3x nerezové aseptické umyvadlo | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-6712 | lůžko sprchovací, mobilní, elektricky výškově stavitelné | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: 4x otočná bržděná kolečka pr. min. 100 mm, elektrické ovládání zdvihu a spouštění sprchovacího modulu lůžka, plastová polstrovaná vana s vyklápěcími boky, měkká matrace se zapuštěnými odpadními kanálky, bezpečná aretace boků, dezinfikovatelný povrch, odpadní hadice, podhlavník a zátka, nosnost min. 130 kg | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-7501 | vozík na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: mobilní, stabilní konstrukce, chromovaný rám, nožní ovládání víka, plastové víko, 1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l, kolečka průměru 75 mm | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-7590 | vozík na úklidové potřeby | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: mobilní, stabilní konstrukce, chromovaný rám, nožní ovládání víka, plastové víko, 1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l, kolečka průměru 75 mm | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-8001 | chladnička na léky, objem cca 125l, podstavná | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty, umístěna pod pracovní plochou linky, 1-dvéřová s plnými dveřmi, bílé provedení, objem cca 125 l, možnost změny otevírání dveří (levé/pravé), teplotní rozsah min.: +2 st.C - +12 st.C, automatické odtávání, zobrazení aktuální teploty na LED displeji, externí rukojeť, digitální elektronická regulace, nízká spotřeba energie, vestavěný optický a akustický alarm nezávislý na el.síti, zámek, vnitřní osvětlení, nastavitelné police, možnost připojení teplotního čidla | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-8020 | chladnička s mrazničkou objem cca 240 l | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: cca 600/600/1800 mm renomovaný výrobce; chladnička s plnými dveřmi jednodvéřová umístěna v horní části + mrazák s plnými dveřmi se třemi šuplíky; automatické odmrazování; skleněné police; možnost změny otvírání dveří; výškově nastavitelné nohy | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-8071 | trouba mikrovlnná | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: elektronické ovládání, objem trouby min 20 l, otočný talíř, mikrovlnný výkon min. 800 W | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-8073 | varná konvice | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: objem cca 1,7 l, středový konektor pro přístup ze všech stran, nerezová topná miska, integrovaný oboustranný vodoznak, světelná signalizace provozu v tlačítku, plastový filtr ve výlevce, naviják přívodního kabelu, automatické vypnutí | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-8074 | čajovar | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna investorem dle požadavků kliniky | [15 empty] | P | 1
0 | K | T-8501 | myčka nádobí, podstavná, šířky 450 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: podstavná myčka, předpokl. rozměry cca450x540x820mm; kapacita myčky 9 sad nádobí, 2 úložné koše, koš na příbory, LED display s ukazatelem programů, AQUA STOP proti přetečení, 2 ostřikovací ramena, 6 programů, 1/2 program, ECO program, tablety 3v1, 4 nastavitelné teploty mytí, odložený start, nastavení horního koše, nastavení držáků talířů ve spodním koši | [15 empty] | P | 1