Část 5 – Ultrazvukový přístroj pro IHOK

Technická specifikace

Základní požadavky:

- mobilní ultrazvukový přístroj typu notebook

- hmotnost samotného přístroje včetně baterie max. 5 kg

- integrované madlo pro bezpečný transport přístroje

- spuštění systému do plné funkce max. 90 s, ze Sleep nebo Standby módu max. 2 s

- ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s podsvícenými mechanickými ovládacími prvky a tlačítky

- kompletní, podsvícená, omyvatelná, mechanická alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů integrovaná v ovládacím panelu

- ovládání přístroje přes standardní trackball (kuličku)

- práce systému na baterie min. 30 min.

- integrovaný širokoúhlý min. 15,6" LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem

- manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů

- minimální vstupy/výstupy: 4x USB, 1x LAN, 1x HDMI

- dostupný lankový bezpečnostní zámek pro uzamčení systému

- min. 3 uživatelská tlačítka pro funkce nastavitelná uživatelem

- možnost ukládat zvukové poznámky přímo do složky pacienta pomocí běžně dostupné náhlavní soupravy (náhlavní souprava jako možnost budoucího pořízení)

Základní funkce přístroje:

- uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)

- kontinuální automatická optimalizace obrazu pro: B-mód a Doppler

- archivace pacientských dat na interní SSD HDD, min. 256 GB

- možnost budoucího rozšíření kapacity interního SSD HD až na 1 TB

- upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti)

- funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v min. 19 krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na snímanou oblast

- podpora Wi-Fi – možnost bezdrátového připojení k síti LAN

- kompletní licence pro DICOM 3.0

- export obrazového záznamu do PACS systému zadavatele

- připojení do sítě FN BRNO a do PACS systému podle specifikací Centra informatiky (CI)

- software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech

- aktivní TCD mód

- nastavitelná maximální hloubka zobrazení v rozsahu min. 1 – 33 cm

- frekvenční rozsah systému min.: 1,7 – 18 MHz

- dynamický rozsah systému min. 269 dB

Kalkulace:

- standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů

- možno provést min. 9 měření v jednom diagnostickém obraze

- automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR

- Zobrazovací módy:

- B-mód s možností automatické kontinuální optimalizace 2D obrazu

- M-mód, barevný M-mód

- barevný směrový rychlostní Doppler

- citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku

- možnost současného porovnání aktivního B-módu a duálního zobrazení s barevným (výkonovým) Dopplerem vedle sebe

- spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace

- harmonické zobrazení na všech sondách

- zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních

- compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních

- funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné vlastnosti funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků do min. 50°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly

Sondy:

- multifrekvenční lineární sonda, min. 4 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 128 krystaly ve snímači

- konvexní multifrekvenční sonda min. 2 – 5 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda s min. 128 krystaly ve snímači

- sektorová multifrekvenční sonda 1,7 – 4,0 MHz, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda výlučně typu single crystal s polarizovanými krystaly

Příslušenství v rámci dodávky:

- výškově stavitelný mobilní transportní vozík pro přístroj a připojené sondy a příslušenství

- hardwarový přepínač pro min. 3 současně připojené sondy, integrovaný v nabízeném vozíku

- EKG modul kompatibilní pro nabízený systém, max. 3 svodové EKG, křivka EKG možná pro všechny sondy, možnost nastavení min. zesílení, pozice křivky a rychlost posuvu

- Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje

Zadavatel umožňuje odchylku frekvenčního rozsahu o +/-10%