Příloha č. 1 - Přístroj pro ireverzibilní elektroporaci

Přístroj pro miniinvazivní léčbu maligních nádorů pomocí netermální ablace – metodou ireverzibilní elektroporace tkání

- Počet: 1 ks

- Možnost napojení 1-6 elektrod současně

- Možnost ovládání jednoho páru elektrod současně

- Kontrola správného napojení jehlových elektrod

- Počet pulsů během 1 výkonu min. 10 – 100

- Amplituda jednotlivých pulsů min. v rozsahu 550 – 2750 V

- Délka jednotlivých pulsů min. v rozmezí 25 – 92 µs

- Energie 1 pulsu max. 17J

- Zásobník energie min. 90 µF

- Proud max. 55 A

- Tlačítko pro nouzové vypnutí

- Indikátor připravenosti systému

- Přístroj musí být transportní - umístěn na pojízdném podvozku s madlem, vybaven brzdou

- Umožňuje synchronizaci s EKG kvůli minimalizaci rizika arytmií

- Napájení: 230 V / 50 Hz

Příslušenství:

Nožní spínač – 1 ks

Jehlové elektrody – počet 12 ks

– průměr 19 G

– viditelné při kontrole umístění prostřednictvím CT i ultrazvukovým přístrojem

– jednorázové