## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 146 / 2025
Název: | Ruční dermatoskopy
Klinika: | PAČ / PDN
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
ruční dermatoskop - 3ks :
přepínání mezi polarizovaným a nepolarizovaným světlem
zorné pole s průměrem minimálně 30 mm
nastavení ostření se stupnicí na okuláru
zdroj světla LED technologie
přepínání barevné teploty světla min. ve 4 úrovních
přepínání intezity světla min. ve 3 úrovních
napájení z baterie bez paměťového efektu (např. Li-ion)
výdrž baterie min. 3 hodiny provozu na jedno nabití
indikátory nabíjení, polarizace a teploty světla
zvětšení min. 10 krát
redukce na propojení s kamerou libovolného mobilního telefonu
redukce na těžko dostupná místa
standardní kontaktní destička se stupnicí
malá kontaktní destička se stupnicí
distanční pracovní kroužek (pro práci pod dermatoskopem)
pouzdro pro přenášení
stolní nabíječka
Další podmínky |  |  |  | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Uvedený přístroj je nový – ne demo, ne repase.
Uvedený přístroj nese označení „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu).
Nabízené zboží je se zárukou minimálně 24 měsíců.
Bezplatné zaškolení uživatele (non ZP přístroje) nebo bezplatná instruktáž (dle § 41 Zák. 375/2022 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování po dobu záruky zdarma, pokud se jedná o ZP/IVD.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět bezpečnostně technické kontroly a pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména Zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Při dodání přístroje: český manuál a prohlášení o shodě v ČJ. Oboje v tištěné a elektronické podobě (CD / DVD /USB).
Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží do 2 pracovních dnů od jejich oznámení a ve lhůtě do 5 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.
Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 5 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, pokud to charakter přístroje umožňuje.
Součástí dodávky je i provedení instalace přístroje vč. odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) a dále likvidace obalového materiálu.
Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje kratší než 7 let.
Kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek.
Samostatné přílohy NABÍDKY |  |  |  | Přiloženo (ano / ne) | Poznámka dodavatele
Prohlášení o shodě (PoS) v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle Zákona č. 375/2022 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC nebo 2017/745 a 2017/746), s uvedením klasifikační třídy, pokud se jedná o zdravotnický prostředek. V případě, že PoS bude v jiném, něž výše uvedeném jazyce, bude dodán ověřený překlad do češtiny včetně tlumočnické doložky.
Doklad o splnění Zákona č. 375/2022 Sb., § 23 - registrovaný distributor ZP a servis v ČR, pokud se jedná o zdravotnický prostředek nebo zdravotnický prostředek in vitro.
Uživatelský manuál v ČJ ve formátu .pdf s možností vyhledávat slova v textu funkcí Full-text search. Manuál nesmí být starší 5 let.
Uživatelský manuál v AJ ve formátu .pdf (je-li výroba přístroje mimo ČR) s možností vyhledávat slova v textu funkcí Full-text search. Verze manuálu v AJ musí být shodná s verzí manuálu v ČJ.
Čestné prohlášení, že servis přístroje je v EU.
Čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku a náhradní díly na minimálně 8 let od dodání přístroje.
Doložení pověření školitele výrobcem k provádění instruktáže dle § 41 Zák. 375/2022 Sb. v platném znění.
Doložení proškolení osoby provádějící servis, dle § 46, Zákona č. 375/2022 Sb. v platném znění.
ZÁVĚR: | VYHOVUJE |  | NEVYHOVUJE
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Kód KZT1: | T.2.4.4.
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. | ANO |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | ANO | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích | ANO |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | ANO | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | ANO | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce | ANO |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | ANO | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem | ANO |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | ANO | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
Další podmínky
Uvedený přístroj je nový – ne demo, ne repase
Uvedený přístroj nese označení „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
Nabízené zboží je se zárukou minimálně 24 měsíců
Bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti k obsluze přístroje (před uvedením do provozu)
Bezplatná instruktáž (dle § 41 zák. 375/2022 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování po dobu životnosti přístroje zdarma, pokud se jedná o ZP/IVD.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět bezpečnostně technické kontroly a pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména Zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Při dodání přístroje: český manuál a prohlášení o shodě v ČJ. Oboje v tištěné a elektronické podobě (CD / DVD /USB)
Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky i po záruce do 1 pracovního dne od jejich oznámení a ve lhůtě do 3 pracovních dnů (bez ND) a do 5 dní (s ND)od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení, a to v době záruky i po záruce.
Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky i po záruce, pokud to charakter přístroje umožňuje
Součástí dodávky je i provedení instalace přístroje vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle Zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), tlakových zkoušek a revizí, vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS (pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) a dále likvidace obalového materiálu
Prodávající se zavazuje, že zabezpečí servisní podporu výrobku a dodávání náhradních dílů na dobu minimálně 10 let od dodání přístroje. Pokud tento závazek v průběhu 10 let nebude splněný, nárokuje si kupující vrácení části kupní ceny formou zaplacení penále, a to 10 % nákupní ceny za každý zbývající rok.
Bezodkladné předávání protokolů o provedených pracích, v českém jazyce zadavateli, kopie protokolů o provedených bezpečnostně technických kontrolách, servisních zásazích, revizích, kalibracích a validacích budou zasílány uživateli a objednateli emailem ve formátu pdf, elektronicky podepsané, s označením souboru: xxxxxxxx_yyzz_aaa , kde (xxxxx je inventární číslo, _ je dolní podtržítko, yy je rok (18 v případě r. 2018), zz je pořadové číslo protokolu/ výkazu v daném roce, aaa je zkratka činnosti (např. BTK, ER, PP, ZDS, TL1, TL5, VAL, KAL, OPR…)).
Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje kratší než 10 let.
Kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek
Samostatné přílohy NABÍDKY
Prohlášení o shodě v českém jazyce, dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle Zákona č. 375/2022 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC nebo 2017/745 a 2017/746), s uvedením klasifikační třídy, pokud se jedná o zdravotnický prostředek.
Doklad o splnění Zákona č. 375/2022 Sb., § 23 - registrovaný distributor ZP a servis v ČR, pokud se jedná o zdravotnický prostředek nebo zdravotnický prostředek in vitro.
Uživatelský manuál v ČJ ve formátu .pdf s možností vyhledávat slova v textu funkcí Full-text search. Nedodání manuálu v tomto formátu bude důvodem k vyloučení uchazeče z VZ.
Uživatelský manuál v AJ ve formátu .pdf (je-li výroba přístroje mimo ČR) s možností vyhledávat slova v textu funkcí Full-text search. Nedodání manuálu v tomto formátu bude důvodem k vyloučení uchazeče z VZ.
Čestné prohlášení, že servis je v EU.
Čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku a náhradní díly na minimálně 10 let od dodání přístroje.
Doložení pověření školitele výrobcem k provádění instruktáže dle § 41 Zák. 375/2022 Sb. v platném znění
Doložení proškolení osoby provádějící servis, dle § 46, Zákona č. 375/2022 Sb. v platném znění
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky
1Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category