## Specifikace Zboží
Veřejná zakázka | Plicní ventilátory
Klinika | Klinika anesteziologie a resuscitační medicíny (KARIM)
Dodavatel
Výrobce
Výrobní model
KZT (kategorizace zdravotnické techniky)
Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje. Od technického parametru se však nelze odchýlit, pokud je specifikován maximální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr vyšší než je specifikovaná maximální hodnota), minimální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr nižší než je specifikovaná minimální hodnota) nebo jako interval hodnot (tj. nabízené zboží musí mít daný technický parametr ve specifikovaném intervalu hodnot).
Pokud je v technické specifikaci užit pojem "minimálně v rozmezí/minimálně v rozsahu/minimálně v intervalu" je přípustné, aby rozsah byl širší než požadovaný interval, nikoli však užší. Příklad: Požadavek "výška uživatelsky nastavitelná minimálně v rozmezí od 50 do 80 cm. Zadavatel v tomto případě bude akceptovat rozsah 40 až 85 cm, ale nebude akceptovat 55 až 80 cm.
Pokud je v technické specifikaci užit pojem „možnost“, rozumí se tím vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn. že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce (odkaz na dokument v nabídce, str. XX)
Počet: 6 ks
Ventilační parametry
ventilace dětí a dospělých
široká nabídka ventilačních režimů, minimálně: CMV; SIMV; PCV; P-SIMV; APRV; nCPAP; ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou; spontánní ventilace s tlakovou podporou; neinvazivní ventilace; adaptivní ventilační režim tj. automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta
plně automatický zpětnovazební ventilační režim udržující ventilační parametry pacienta, hodnotící aktuální fyziologické parametry pacienta, a dle naměřených hodnot ETCO2 a SpO2 upravující parametry ventilace jak pro řízenou ventilaci, tak pro odvykání z UPV
režim pro terapii kyslíkem „High Flow“ s nastavitelným minimálním rozsahem průtoku 2 – 50 l/min
apnea zálohová ventilace s automatickým návratem do původního režimu při návratu dechové aktivity
nastavení PEEP min. 0 - 40 cm H2O
nastavení inspiračního tlaku min. v intervalu 3 - 80 cm H2O
nastavení FiO2 min. v intervalu 21 - 100 %
nastavení Flow trigger min. v intervalu 0,5 - 15 l/min
nastavení Pressure trigger min. intervalu 0,1 - 12,5 cm H2O
nastavení expiračního triggeru min. v intervalu 5 - 80 %
nastavení dechové frekvence min. v intervalu 1 - 35 dechů/min
dechový objem min. 20 - 2000 ml
inspirační průtok min. 200 l/min
stavitelný náběh tlaku v rozmezí min. 0 - 2 s
nastavitelná hodnota kompenzace odporu kanyly
Monitorování
min. velikost dotykové ovládací obrazovky 17“
monitorování tlaku a průtoku, měření přídatného jícnového a transpulmonálního tlaku
sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách -objem: jednotlivý a minutový objem, únik -tlak: PEEP/CPAP/nCPAP, peak, mean
čas: poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence
průtok: inspirační a expirační špička
grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu
měření ETCO2 - integrovaný modul pro monitoraci CO2 metodou mainestream
měření krevní saturace SpO2 vč. vyobrazení pletysmorgafické křivky
Monitorace plicní mechaniky
poddajnost, rezistence inspirační, exspirační časová konstanta, RSB, AutoPEEP, P 0.1
Driving Pressure (ΔP)
manévr pro měření inflekčních bodů, vykreslení statické P/V křivky inspirační i expirační se změřením statické compliance, nastavení endinspirační pauzy pro recruitment manévr, nastavení startovacího, max. i konečného tlaku
akustické a optické alarmy chybových stavů
Obecné požadavky
připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (min. O2)
integrovaná vzduchová turbína
rezervní zdroj napětí (bateriový provoz min. na 90 min ventilačního provozu), napájení 230V /50Hz
celková hmotnost ventilátoru max. 50 kg
ovládání parametrů pomocí dotykové obrazovky a také mechanickým ovládacím prvkem, např. otočným tlačítkem
ovládání a alarmy v českém jazyce
funkce standby
pojízdný stojan a polohovatelný držák okruhu
vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků
ultrazvuková nebulizace synchronizovaná s inspiriem
aktivní tepelný zvlhčovač s automaticky plněnou komorou, uživatelem nastavitelným gradientem zvlhčení a ovládáním přes dotykovou obrazovku ventilátoru
modul automatické kontroly tlaku v manžetě ETC kanyly s automatickým i ručním nastavením hodnot tlakování
Příslušenství v rámci dodávky
kompletní příslušenství k aktivnímu zvlhčování vč. jednorázového ventilačního okruhu s vyhřívanou insp. i exsp. Větví ke každému ventilátoru
kompletní příslušenství k High Flow terapii vč. sady kanyl a jednorázového vyhřívaného okruhu k aktivnímu zvlhčování ke každému ventilátoru
přenosné CO2 čidlo pro měření volumetrické kapnometrie pro monitoraci minutového CO2 na konci výdechu, s eliminací velikosti mrtvého prostoru a hodnocení tvaru slope CO2 ke každému ventilátoru
přenosné SpO2 čidlo prstové – ke každému ventilátoru
Další podmínky
Zadavatel požaduje Zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.