Příloha č. 1 – Technická specifikace

Název VZ:  „Páteřní biochemická a imunochemická vyšetření ve FN Brno s výpůjčkou zařízení“

K jednotlivým položkám uveďte, zda nabízený materiál splňuje uvedené parametry a případně parametr uveďte. Dále uveďte ke každé položce odkaz na možnost ověření v nabídce, manuálu nebo jiném přiloženém dokumentu.

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení biochemických a imunochemických vyšetření ve FN Brno.

Tato technická specifikace obsahuje

i/ specifikaci systému + jednotlivých analyzátorů, které budou obsahem Smlouvy o výpůjčce a Rámcové kupní smlouvy na spotřební materiál, obě uzavřené na 8 let; na ní navazuje

ii/ sumarizace testů, jak je zadavatel potřebuje na jednotlivé pracoviště (Příloha č. 2 zadávací dokumentace),

iii/ podklad pro nadstavbová kritéria postihující bonifikaci, pokud nabízený systém bude mít daný parametr (viz Příloha č. 3 zadávací dokumentace).

Technicko-medicínské požadavky a parametry předmětu plnění (minimální):

- Účel a obecné požadavky:

- Pro vzájemně spolupracující pracoviště FN Brno – ÚLM (OKB vč. laboratoře na Obilním trhu, OKMI) a ODHB požadujeme Řešení pro laboratorně-diagnostickou analýzu pro klinickou biochemii a imunoanalýzu, která jsou plně kompatibilní z hlediska požadovaného portfolia metod (viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace), které jsou technologicky ekvivalentní a mají stejné cílové (referenční) hodnoty, které jsou v definovaném rozsahu (viz také Příloha č. 2 zadávací dokumentaci), zastupitelné.

- Součástí řešení v hlavní laboratoři OKB je i automatizovaná pre- a postanalytická linka, která je propojena s požadovanými analytickými moduly dopravníkem, tj. online napojení.

- Analytické systémy požadované pro jednotlivé laboratoře se mohou lišit svým výkonem a počtem reagenčních kanálů na palubách analyzátorů. Musí však reflektovat požadavky na počty vyšetření v daném čase a potřebu záloh na daném místě. Podrobné vymezení specifikací dále v textu této technické specifikace.

- Některé laboratoře mají omezenou plochu pro umístění technologie. Lze se seznámit s jejich uspořádáním a vybavením prostřednictvím obhlídky na místě, viz čl. XII. Zadávací dokumentace.

- Implementace musí proběhnout v etapách bez přerušení provozu ve statimových laboratořích na statimových vyšetřeních. Přerušení provozu v nestatimových laboratořích nesmí být delší než 24 h pracovního dne. Prostory pro náhradní provizorní provoz nejsou dostupné.

- Zařízení musí být optimalizováno pro provoz 365 dní v roce.

- Funkční dostupnost systému nesmí klesnout pod 95 % za měsíc.

- Denní údržba nesmí překročit 15 minut a nesmí vyžadovat rozebírání komponent.

- Systém musí umožnit dálkovou diagnostiku.

- Uživatelské rozhraní musí být v českém jazyce a umožňovat vizuální kontrolu a zpětné dohledání výsledků.

- Systémy budou napojeny na laboratorní informační systém LIS s kompletní pravidelnou údržbou vč. výměny dílů, např. těsnění, hadice, filtry. Veškerá komunikace s LIS a middleware musí být auditovatelná a bezpečná (v souladu s GDPR a ISO 27001).

Dotčené útvary (použité zkratky):  ÚLM – Ústav laboratorní medicíny, OKB – Oddělení klinické biochemie, OKMI – Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie, ODHB – Oddělení dětské hematologie a biochemie

- Společné požadavky pro celé Řešení:

- Jsou požadovány vždy pouze nové analytické, pre- i postanalytické moduly/systémy nebo systémy plně funkční a doposud používané jen u Zadavatele. Zastaralé, nepodporované, poruchové systémy nebo jejich části budou nahrazeny, a to tak, aby byly i po obměně zachovány všechny požadavky této VZ vč. požadavků na rychlost implementace.

- Zadavatel požaduje nabídku veškerých reagencií potřebných pro provedení veškerých testů, požadovaných testů v jejich rozsahu, požadavku na objem vkládaného materiálu, režim stanovení vč. nutnosti zálohy, a počtu na konkrétním pracovišti. Veškerými reagenciemi se rozumí vlastní soupravy na provedení testů, pomocné reagencie vč. systémových (např. promývací roztoky, ředící roztoky atp.), kontrolní materiál pro provedení interních kontrol kvality v rozsahu doporučeném výrobcem pro každý test a pro každý analyzátor, a kalibrační materiál pro kalibraci metod v rozsahu doporučeném výrobcem pro každý test a pro každý analyzátor.

- Všechny požadované systémy budou pracovat po pacientech a v režimu „random access“.

- Imunochemické moduly všech typů musí používat k pipetování vzorků jednorázové špičky metody s širokým měřícím a reportovacím rozsahem a tedy rizikem carry-over, jmenovitě Tn hs, myoglobin, PCT, HCG, ferritin a anti-TP (syphilis).

- Kvantifikace PAPP-A a free beta HCG musí být kompatibilní se SW pro hodnocení VVV Astraia (aktuálně dostupná verze).

- Statimový vstup (možnost statimového vkládání min. 5 vzorků pro přednostní zpracování) do každého modulu.

- Vzorky bude možné vkládat kontinuálně bez nutnosti přerušení analýz.

- Identifikace vzorků, čtečkou čárových kódů, identifikace reagencií pomocí čtečky čárových kódů nebo RFID.

- Všechny požadované analytické platformy budou používat jednotný typ stojánků či nosičů pro vkládání a transport vzorků.

- Současné zpracování různých materiálů (sérum, plazma, moč, mozkomíšní mok, tělní tekutiny) na analyzátorech/modulech klinické chemie.

- Maximální doba manuální každodenní údržby pro všechny analyzátory/analytické moduly je 10 min.

- Pro aplikační a technický servis jsou požadováni specialisté komunikující v českém/slovenském jazyce.

- Oboustranná komunikace s LIS v reálném čase (import požadavků na vyšetření, export výsledků vzorků pacientů i kontrol (IKK).

- U všech typů systémů je požadováno zálohování napájení záložními zdroji (UPS) na dobu delší než je doba pro zpracování všech aktuálně vložených vzorků.

- Případná zařízení, která nejsou integrální součástí systému (např. switche, servery či ovládací zařízení) mohou být dodána buďto přímo do prostor místa dodání systému nebo mohou být / umístěna / řešena následovně (účastník zadávacího řízení uvede, kterou cestu zvolí):

- V případě potřeby vytvoření serverového prostředí pro systém v rámci sítě FN Brno je možno využít virtualizační platformy VMware ve verzi 6.7 nebo vyšší.

- V případě potřeby umístění fyzických serverů mimo technickou místnost je možno využít jejich umístění v datových rozvaděčích datového centra FN Brno. Dodavatel bere na vědomí, že fyzický přístup k zařízením umístěným v datovém centru je umožněn pouze za dodržení podmínek přístupu na režimové pracoviště – za doprovodu pracovníků CI FN Brno v obvyklé pracovní době (7.00-15.30 h v pracovní dny). Samostatný přístup do datového centra není možný.

- Specifické zadávací podmínky – požadavky pro ÚLM-OKB – hlavní laboratoř „on-line“

Nabídka musí splňovat:

Přímá funkční návaznost preanalytických modulů na všechny analytické moduly a dopravník, systémová i technická integrace preanalytické, analytické i postanalytické části systému.

Automatická přeprava z jednoho zakládacího místa k jednotlivým analytickým modulům, mezi jednotlivými moduly a z modulů do vykládacího místa systému. Zakládací a vykládací místo může být shodné.

Umístění preanalytického a analytického systému/analytických systémů na ploše maximálně 18,94 m × 4,60 m se zachováním bezpečného pracovního a potřebného servisního prostoru v hlavní laboratoři.

Možnost co nejširšího použití různých velikostí primárních zkumavek (průměr 13–16 mm, výška 75–100 mm), se separačním gelem i bez gelu, značených čárovým kódem.

Hromadné vkládání vzorků (alespoň 100 vzorků v jedné dávce) do vstupního modulu preanalytického systému.

Součástí preanalytického systému jsou minimálně 3 robotizované centrifugy s kapacitou každé alespoň 300 odběrových zkumavek/hod. při 5 minutách centrifugace a 3000g.

Součástí preanalytického systému je místo pro chybové vzorky k manuálnímu řešení.

Preanalytický systém má modul pro odvíčkování a zavíčkování zkumavek.

Možnost tvorby alikvotů z primárních vzorků v počtu minimálně 5, označení alikvotních zkumavek dceřiným čárovým kódem. Více alikvotů viz hodnoticí kritéria.

Součástí preanalytického systému je sorter pro třídění primárních zkumavek i alikvotů pro cílové určení (mimo analytické moduly integrovaného systému).

Elektronický systém archivace naměřených dat.

Maximálně dva ovládací softwary preanalytického a analytického laboratorního systému ovládající všechny zapojené moduly a analyzátory (které však mohou mít svůj vlastní software) s možností sledování pohybu jednotlivých vzorků pro celý preanalytický a analytický laboratorní systém a komunikace s laboratorním informačním systémem zadavatele.

Požadavky pro data pro zpracování vzorku přijímaná z LIS: Číslo vzorku Priorita Žádanka Objednatel/Oddělení Požadavky na testy Ředění Další informace o vzorku, které mohou být relevantní pro jeho zpracování v laboratoři.

Požadavky pro data pro zpracování dat pacienta přijímaná z LIS: Jméno Rodné číslo Datum narození Pohlaví

Požadavky pro data pro zpracování vzorků odesílané do LIS: Výsledky testů – výsledek, priorita testu, ředění, referenční rozmezí, komentář, chybová hlášení, místo, kde byl výsledek generován, čas měření, uživatel, který validoval, šarže reagencie. Výsledky kontrol kvality – výsledek, cílová hodnota, směrodatná odchylka, šarže reagencie, interpretace.

Moduly klinické chemie: Celkový výkon minimálně 4 000 testů/h, kapacita musí být dosažena pouze přístroji (minimálně 2 rovnocenné z důvodu back-up), které jsou součástí on-line integrovaného řešení a které musí být vzájemně plně kompatibilní a zastupitelné; celkem min. 120 pozic pro umístění reagencií (příp. další potřebné pracovní roztoky) na palubách analyzátorů/modulů.

Moduly imunochemie: Celkový výkon minimálně 600 testů/h, kapacita musí být dosažena pouze přístroji (minimálně 2 rovnocenné z důvodu back-up), které jsou součástí on-line integrovaného řešení a které musí být vzájemně plně kompatibilní a zastupitelné; celkem min. 80 pozic pro umístění reagencií (příp. další potřebné pracovní roztoky) na palubách analyzátorů/modulů.

ISE jednotky (pro analýzu Na, K a Cl iontů): Celkový výkon minimálně 1800 testů/h, kapacita musí být dosažena pouze jednotkami/moduly (minimálně 2 rovnocenné z důvodu back-up), které jsou součástí on-line integrovaného řešení a které musí být vzájemně plně kompatibilní a zastupitelné.

Možnost vypnutí (SW) – „bypass“ jednotlivých modulů, nezávislost automatické přepravy vzorků na vyřazení kteréhokoli biochemického nebo imunochemického modulu z činnosti z důvodu provádění kalibrace, pravidelné údržby nebo odstavení z důvodu poruchy – musí být zachována funkčnost ostatních částí.

Možnost nastavení maskování, odmaskování analytických modulů pro různé typy provozu (pracovní doba, pohotovost, víkend).

Možnost dálkové správy on-line (internet) – servisní středisko s preventivní diagnostikou.

Možnost průběžného sledování TAT vzorků na velkoplošné obrazovce.

Statimový vstup v preanalytice (možnost statimového vkládání vzorků pro přednostní zpracování).

Automatické nastavení předředění vzorku, opakování analýzy s ředěním nebo „koncentrováním“ vzorku pro analyzátory/moduly klinické chemie.

Schopnost reflexní analýzy (analýzy jinou metodou v závislosti na výsledku analýzy původní metodou) – definovatelné uživatelem.

Detekce hladiny, sraženiny, pěny, bublin, nárazu u vzorkových pipetorů.

Sérové indexy (měření hemolýzy, chylozity, iktericity) definované pro jednotlivé metody, výsledek vydávaný přímo v hmotnostní koncentraci. Kvantitativní stanovení na analyzátorech/modulech klinické chemie.

Kontinuální vkládání reagencií za provozu systému v jakémkoli čase bez přerušení analýzy.

V případě uzavřeného systému klinické chemie minimálně 10 otevřených kanálů pro uživatelem definované aplikace.

Automatické sledování množství zbývajících testů, stabilit a doby exspirace na palubě.

Nezávislé provádění údržby, tzn., že při údržbě jednoho z analytických systémů zůstávají ostatní systémy v provozu.

Technický servis je požadován v režimu 24/7/365.

Integrované řešení umožňuje provádět vyšetření „on-line“ minimálně v rozsahu vymezeném v tabulce (Příloha č. 2 zadávací dokumentace). Integrace dalších testů on-line nad rámec nepodkročitelného požadavku je předmětem nadstavbových parametrů pro získání zvýhodnění dle Přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

- Specifické zadávací podmínky – požadavky pro ÚLM-OKB – vedlejší laboratoř „off-line“

Nabídka musí splňovat:

Jedna konsolidovaná modulární nebo integrovaná linka ve vedlejší laboratoři OKB zajišťující analýzu spektra parametrů klinické chemie, homogenní a heterogenní imunoanalýzy a ISE o níže uvedených celkových výkonech v off-line režimu. Tato linka bude fungovat i jako případná záloha při výpadku provozu systému(-ů) na on-line řešení v hlavní laboratoři.

Analytické řešení ve vedlejší laboratoři musí být plně kompatibilní s analytickým řešením v hlavní laboratoři, tedy musí být instalovány shodné typy analytických modulů/jednotek pro fotometrickou, imunochemickou a ISE analýzu tak, aby pokryly požadované podmínky pro výkon.

Fotometrická část – klinická chemie: Celkový výkon minimálně 2 000 testů/h, celkem min. 60 pozic pro umístění reagencií (příp. další potřebné pracovní roztoky) na palubě.

Imunochemická část: Celkový výkon minimálně 300 testů/h a celkem min. 40 pozic pro umístění reagencií (příp. další potřebné pracovní roztoky) na palubě.

ISE jednotky (pro analýzu Na, K a Cl iontů): Celkový výkon minimálně 900 testů/h.

Umístění jedné konsolidované analytické platformy na ploše maximálně 6,37 m × 3,81 m se zachováním bezpečného pracovního a potřebného servisního prostoru ve vedlejší laboratoři.

Možnost vypnutí (SW) – „bypass“ jednotlivých modulů, nezávislost automatické přepravy vzorků na vyřazení kteréhokoli biochemického nebo imunochemického modulu z činnosti z důvodu provádění kalibrace, pravidelné údržby nebo odstavení z důvodu poruchy – musí být zachována funkčnost ostatních částí.

Možnost nastavení maskování, odmaskování analytických modulů pro různé typy provozu (pracovní doba, pohotovost, víkend).

Možnost dálkové správy on-line (internet) – servisní středisko s preventivní diagnostikou.

Automatické nastavení předředění vzorku, opakování analýzy s ředěním nebo „koncentrováním“ vzorku u modulů/analyzátorů klinické chemie.

Schopnost reflexní analýzy (analýzy jinou metodou v závislosti na výsledku analýzy původní metodou) – definovatelné uživatelem.

Detekce hladiny, sraženiny, pěny, bublin, nárazu u vzorkových pipetorů.

Sérové indexy (měření hemolýzy, chylozity, iktericity) vydávané přímo v hmotnostní koncentraci pro jednotlivé metody, stanovené na modulech/analyzátorech klinické chemie.

Kontinuální vkládání reagencií za provozu systému v jakémkoli čase bez přerušení analýzy.

V případě uzavřeného systému klinické chemie minimálně 10 otevřených kanálů pro uživatelem definované aplikace.

Automatické sledování množství zbývajících testů, stabilit a doby exspirace na palubě.

Nezávislé provádění údržby, tzn., že při údržbě jednoho z analytických systémů zůstávají ostatní systémy v provozu.

Systém umožňuje provádět vyšetření alespoň v rozsahu vymezeném v tabulce (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) tak, aby byla zajištěna záloha provozu analytické části v hlavní laboratoři.

- Specifické zadávací podmínky – požadavky pro ÚLM-OKMI

Nabídka musí splňovat:

Jeden konsolidovaný nebo integrovaný systém, který obsahuje jeden modul pro klinickou chemii a jeden modul pro imunochemii.

Celý systém včetně zadních a bočních prostor pro servis se musí vejít na plochu omezenou rozměry 3 m x 1,3 m (š x h).

Požadovaná konsolidovaná platforma používá jen jedno uživatelské rozhraní s možností volby českého jazyka.

Součástí konsolidované platformy je jedno společné místo pro vkládání vzorků o minimální kapacitě 50 vzorků.

Systém umožňuje automatický rerun s definovaným ředěním.

Nutnou podmínkou je také detekce hladiny a sraženiny ve vzorku.

Je požadován minimální výkon modulu pro klinickou chemii – 450 fotometrických testů/hod. a počet kanálů na palubě odpovídající počtu požadovaných testů + 10 kanálů.

Je požadován minimální výkon modulu pro imunochemii – 120 imunochemických testů/hod. a počet kanálů na palubě odpovídající počtu požadovaných testů + 15 kanálů.

Technický servis je požadován v režimu pracovní den.

Imunochemický modul je založen na měřicí technologii chemiluminiscence/elektrochemiluminiscence.

V případě uzavřeného systému klinické chemie minimálně 5 otevřených kanálů pro uživatelem definované aplikace.

Maximální doba analýzy jednoho testu je 30 min. z požadovaného portfolia parametrů imunochemie.

Portfolio metod/testů musí zahrnovat všechny testy dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace, specifikované pro danou laboratoř.

- Specifické zadávací podmínky – požadavky pro ODHB

Nabídka musí splňovat:

Předmětem VŘ jsou dva systémy, z nichž první obsahuje jeden modul pro klinickou chemii a jeden modul pro imunochemii, a druhý pouze modul pro klinickou chemii, který disponuje shodnou měřicí technologií, shodnými reagenčními kazetami a dalšími činidly s modulem prvního, konsolidovaného systému.

Obě dvě platformy včetně všech prostor nutných pro servis a obsluhu se musí vejít do prostoru omezeného rozměry 5 x 2,7m (š x h).

Požadovaná konsolidovaná platforma používá jen jedno uživatelské rozhraní s možností volby českého jazyka.

Součástí této konsolidované platformy je jedno společné místo pro vkládání vzorků o minimální kapacitě 50 vzorků.

Systém umožňuje automatický rerun s definovaným ředěním.

V případě uzavřeného systému klinické chemie minimálně 3 otevřené kanály pro uživatelem definované aplikace.

Nutnou podmínkou je také detekce hladiny a sraženiny ve vzorku.

Technický servis je požadován v režimu 24/7/365.

Je požadován minimální výkon modulu pro klinickou chemii – 450 fotometrických testů/hod. a počet kanálů na palubě odpovídající počtu požadovaných testů + 10 kanálů.

Je požadován minimální výkon modulu pro imunochemii – 100 imunochemických testů/hod. a počet kanálů na palubě odpovídající počtu požadovaných testů + 15 kanálů.

Imunochemický modul je založen na měřicí technologii chemiluminiscence/elektrochemiluminiscence.

Maximální doba analýzy jednoho testu je 30 min. z požadovaného portfolia parametrů imunochemie.

Portfolio metod/testů musí zahrnovat všechny testy dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace specifikované pro danou laboratoř.

- Specifické zadávací podmínky – požadavky pro laboratoř – porodnice Obilní trh

Nabídka musí splňovat:

Předmětem VŘ jsou dva samostatné analyzátory nebo jeden konsolidovaný systém, kde jeden z nich představuje analyzátor/modul pro klinickou chemii a ten druhý pak analyzátor/modul pro imunochemii. U statikové laboratoře Obilní trh se předpokládá ukončení jejího provozu v roce 2028, kdy se zde prováděné testy klinické chemie a imunochemie přesunou do laboratoře ÚLM-OKB se zachováním stejného režimu pro provedení testů, bez přesunu analyzátorů.

Je požadován minimální výkon modulu/analyzátoru pro klinickou chemii – 350 fotometrických testů/hod. a počet kanálů na palubě odpovídající počtu požadovaných testů + 10 kanálů.

Je požadován minimální výkon modulu/analyzátoru pro imunochemii – 40 imunochemických testů/hod. a počet kanálů na palubě odpovídající počtu požadovaných testů + 5 kanálů.

Nutnou podmínkou je také detekce hladiny a sraženiny ve vzorku na obou analyzátorech/modulech.

Analyzátor/modul pro klinickou chemii umožňuje automatický rerun s definovaným ředěním.

V případě uzavřeného systému klinické chemie minimálně 3 otevřené kanály pro uživatelem definované aplikace.

Analyzátor/modul pro imunochemii umožňuje automatické ředění vzorku s definovaným dilučním faktorem.

Imunochemický modul/analyzátor je založen na měřicí technologii chemiluminiscence/elektro chemiluminiscence.

Maximální doba analýzy jednoho testu je 30 min. z požadovaného portfolia parametrů imunochemie.

Technický servis je požadován v režimu 24/7/365.

Portfolio metod/testů musí zahrnovat všechny testy dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace specifikované pro danou laboratoř.

- Nadstavbové požadavky a jejich bonifikace v rámci hodnocení nabídkové ceny

Příloha č. 3 zadávací dokumentace obsahuje parametry pro event. uplatnění zvýhodnění (slevu) z nabídkové ceny, které budou sloužit výhradně k hodnocení nabídkové ceny:

- Hlavní laboratoř ÚLM – OKB. Množství alikvotů, které lze vytvořit z jednoho primárního vzorku v preanalytickém systému

- Hlavní laboratoř ÚLM – OKB. Zhodnocení kvality centrifugace v preanalytickém systému

- Hlavní laboratoř ÚLM – OKB. Střednědobý archiv vzorků pro denní doobjednávky

- Možnost sledování denních průměrů výsledků včetně statistického vyhodnocení (vážený průměr, klouzavý medián atd.)

- Hlavní laboratoř ÚLM – OKB. Jednotný ovládací middleware pro celé on-line integrované řešení, tedy jak preanalytického systému, tak připojených analyzátorů/analytických linek

- Hlavní laboratoř ÚLM – OKB. Online stanovení metod, které nejsou bezpodmínečně vyžadovány online tj, „připouští se offline“,

- Provedení softwarové automatické kalibrace bez použití reagencií při změně šarže reagencie pro konkrétní počet metod s automatickou kalibrací.