Bronchoskopická věž

Videoprocesor včetně světelného zdroje	1 ks

Monitor						1 ks

Vozík							1 ks

Zkoušečka těsnosti endoskopů			2 ks

Ultrazvuková jednotka				1 ks

Radiální ultrazvuková sonda			1 ks

Pohonná jednotka pro ultrazvukovou sondu	1 ks

Pleuroskop semi-rigidní				1 ks

Ultrazvukový bronchoskop				1 ks

Bronchoskop 					3 ks

Technická specifikace

Videoprocesor včetně světelného zdroje

- zařízení integrující videoprocesor a zdroj studeného světla do jednoho přístroje

- umožňuje tzv. úzkopásmové zobrazování – k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm a 540 nm, která korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem (lepší zobrazení vlásečnic a drobných cév)

- umožňuje zobrazování pomocí filtrovaného světla – k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek, z nichž poslední dvě pronikají hluboko do sliznice, což umožňuje vizualizaci hlubokých krevních cév

- elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací části endoskopu ve dvou módech: normal (hloubka pole v rozsahu minimálně 3 - 100 mm), near (hloubka pole v rozsahu minimálně 1,5 – 5,5 mm)

- zobrazovací systém – barevný CCD čip s rozlišením SDTV i HDTV

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- obrazový výstup – 16:9 nebo 4:3

- nastavení velikosti obrazu

- archivace obrázků ve formátu TIFF nebo JPEG na USB flash disk

- nastavení zvýraznění obrazu – strukturální a okrajové, min. 3 hladiny

- automatické nastavení bílé

- umožňuje potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované

- zmrazení obrazu

- ruční zadání dat pacienta – ID, jméno, příjmení

- možnost napojení endoskopu přes jednodotekový konektor

- integrovaný LED světelný zdroj s min. 5 LED diodami

- integrovaná vzduchová pumpa

- Výstupní konektory: 2x SDI, Composite Out

LCD monitor

- zobrazovací monitor pro endoskopické vyšetření

- úhlopříčka min. 31,5“, rozlišení min. 3840 x 2160 pixelů

- zobrazovací úhel alespoň 170°, antireflexní úprava

- min. kontrast 1000:1

- poměr stran – 16:9 nebo 16:10

- vstupní konektory: SDI, Display Port, HDMI, DVI-D

- výstupní konektory: SDI

- kompatibilní s uchycením držáku dodávaného LCD monitoru na vozíku (popsáno níže)

- certifikace Medical Device

Vozík

- přístrojový endoskopický vozík

- kloubový nastavitelný držák LCD monitoru

- zásuvka pro klávesnici

- držák endoskopu

- manipulační madla

- povrchová úprava – antistatický lak

- integrovaná příprava elektroinstalace

- oddělovací transformátor

- bržděná kolečka

- min. 3 police

Zkoušečka těsnosti endoskopů

- přístroj pro údržbu a testování těsnosti flexibilních endoskopů

- Napájení z el. sítě 230 V / 50 – 60 Hz

Ultrazvuková jednotka

- rozměry max. 45 (š) x 20 (v) x 55 (h) cm, možnost zakomponování do endoskopické věže

- ovládání prostřednictvím klávesnice s dotykovým LED panelem

- možnost ukládání dat min. ve formátech DICOM, JPG, AVI

- možnost exportu dat na externí paměťové zařízení (USB)

- možnost zadání dat pacienta (min. jméno, ID) manuálně

- možnost nastavení uživatelských presetů

- možnost ovládání vybraných funkcí tlačítky na endoskopu

- technologie mechanického i elektronického skenování

- Mechanické skenování:

  - skenování radiální, spirálové

  - zobrazovací režim B, 3D zobrazení

  - frekvence min. 12 MHz, 20 MHz

  - rozsah zobrazení min. 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm

  - měření – min. vzdálenost, plocha

- Elektronické skenování:

  - skenování radiální, zakřiveným lineárním paprskem

  - zobrazovací režim min. B, FLOW (doppler), PW (průtok krve), ELST (elastografie)

  - frekvence min. 5 MHz, 6 MHz, 7,5 MHz, 10 MHz, 12 MHz

  - rozsah zobrazení min. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cm

  - měření – min. vzdálenost, plocha, PW

  - ostření automatické, ruční

- zpracování signálu: nastavitelné zesílení (min. 20 kroků), nastavitelný kontrast (min. 8 kroků), nastavitelná citlivost v jednotlivých vzdálenostech (min. 7 kroků pro každou), nastavitelná redukce signálů o nízké hladině – snížení šumu (min. 20 kroků)

Radiální ultrazvuková sonda

- mechanická radiální ultrazvuková sonda pro rEBUS

- zobrazovací režim – B mód

- směr skenování – 360° obvodový směr, kolmý ke směru zavádění sondy

- frekvence min. 20 MHz

- pracovní délka sondy min. 210 cm

- přímá kontaktní metoda

- průměr sondy (distální konec) – max. 1,5 mm

Pohonná jednotka pro ultrazvukovou sondu

- jednotka pro pohon ultrazvukových sond pro REBUS

- jednotka připevněna na kloubovém rameni

- kabel k propojení s ultrazvukovým procesorem

Pleuroskop semi-rigidní

- pleuroskop pro diagnostickou a terapeutickou pleuroskopii

- zaváděcí část endoskopu obsahuje rigidní i ohybovou část

- zorné pole min. 120°

- směr pohledu přímý – 0°

- hloubka pole min. 7 – 100 mm

- vnější průměr distálního konce max. 7,3 mm

- průměr zaváděcího tubusu max. 8,3 mm

- vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3 mm

- pracovní délka zaváděcí části min. 270 mm

- rozsah angulace – nahoru/dolů min. 180°/130°

- součástí dodávky dále musí být:

  - sada ventilů pro zahájení provozu

  - transportní kufr pro endoskop

Ultrazvukový bronchoskop

- zorné pole min. 80°

- směr pohledu přímý šikmý – 20°

- hloubka pole min. 2 – 50 mm

- vnější průměr distálního konce max. 6,6 mm

- průměr zaváděcího tubusu max. 7 mm

- vnitřní průměr pracovního kanálu min. 2,2 mm

- pracovní délka zaváděcí části min. 600 mm

- rozsah angulace – nahoru/dolů min. 160°/70°

- ultrazvukové funkce

  - B, M, D mód

  - metoda snímání elektronická lineární

  - Color Doppler, Power Doppler

  - frekvence min. 7 až 10 MHz

  - rozsah pole snímání min. 60°

  - směr snímání paralelní se směrem zavádění

  - přímá a balónková kontaktní metoda

- součástí dodávky dále musí být:

  - sada ventilů pro zahájení provozu

  - transportní kufr pro endoskop

Bronchoskop

- zorné pole min. 90°

- směr pohledu přímý šikmý

- hloubka pole min. 2 – 50 mm

- vnější průměr distálního konce max. 3 mm

- průměr zaváděcího tubusu max. 3,7 mm

- vnitřní průměr pracovního kanálu min. 1,7 mm

- pracovní délka zaváděcí části min. 600 mm

- rozsah angulace – nahoru/dolů min. 210°/130°

- součástí dodávky dále musí být:

  - sada ventilů pro zahájení provozu

  - transportní kufr pro endoskop

Bronchoskop 2 ks

- zorné pole min. 120°

- směr pohledu přímý – 0°

- hloubka pole min. 3 – 100 mm

- vnější průměr distálního konce max. 5,8 mm

- průměr zaváděcího tubusu max. 7,2 mm

- vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3 mm

- pracovní délka zaváděcí části min. 600 mm

- rozsah angulace – nahoru/dolů min. 180°/130°

- součástí dodávky dále musí být:

  - sada ventilů pro zahájení provozu

  - transportní kufr pro endoskop

Příslušenství v rámci dodávky:

- veškeré kabely a příslušenství nutné k uvedení přístrojů do provozu (propojení jednotek a monitorů, endoskopů atd.)

Uvedené přístroje musí být nové nebo demo verze.

Každý výše uvedený endoskop musí být kompatibilní s myčkou/dezinfektorem endoskopů splňující normu ISO 15883-1, ISO 15883-2.

Uvedené přístroje musí být kompatibilní se standardními zdravotnickými prostředky běžně používanými při bronchoskopiích, zejména s bioptickými kleštěmi pro odběr vzorků tkáně, s aspiračními jehlami, cytologickými kartáčky, s hemostatickými klipy a stenty do dýchacích cest. Týká se i odsávacího systému.