## Specifikace Zboží
Příloha č. 2a zadávací dokumentace
Veřejná zakázka | Přístroje pro operační sály KOSCH
Klinika | Klinika ortopedie a spondylochirurgie
Dodavatel
Výrobce
Výrobní model
KZT1
Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje. Od technického parametru se však nelze odchýlit, pokud je specifikován maximální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr vyšší než je specifikovaná maximální hodnota), minimální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr nižší než je specifikovaná minimální hodnota) nebo jako interval hodnot (tj. nabízené zboží musí mít daný technický parametr ve specifikovaném intervalu hodnot).
Pokud je v technické specifikaci užit pojem "minimálně v rozmezí/minimálně v rozsahu/minimálně v intervalu" je přípustné, aby rozsah byl širší než požadovaný interval, nikoli však užší. Příklad: Požadavek "výška uživatelsky nastavitelná minimálně v rozmezí od 50 do 80 cm". Zadavatel v tomto případě bude akceptovat rozsah 40 až 85 cm, ale nebude akceptovat 55 až 80 cm.
Pokud je v technické specifikaci užit pojem „možnost“, rozumí se tím vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn. že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).
Technická specifikace 1 sady | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce (odkaz na dokument v nabídce, str. XX)
Sada obsahuje:
Tělo vrtačky:
hmotnost max. 1,05 kg bez baterie
rychlost min. 1200 ot./min
výkon min. 285 W
autoklávovatelné dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. (134 °C, 7 min)
počet: 1 ks (1 ks vrtačky a 1 ks oscilační pily, pokud bude zvlášť tělo pro oscilační pilu a vrtačku)
Nabíjecí baterie:
Li-Ion
Oscilační pila:
rychlost min. 12000 oscilací/min
výkon min. 255 W
autoklávovatelná dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. (134 °C, 7 min)
Zavaděč K-drátů
průměry K-drátů v intervalu min. 0,8-3,0 mm. Pokud nabídka neobsáhne celý požadovaný rozsah, uchazeč může nabídnout i více nástavců, aby obsáhl minimální požadovaný rozsah za předpokladu splnění všech ostatních parametrů plynoucích z technické specifikace
počet otáček min. 1200 ot./min.
točící moment min. 3,8 Nm
autoklávovatelný dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. (134 °C, 7 min)
Vrtací nástavec sklíčidlo typu "Jacobs":
počet otáček min. 1200 ot./min.
točící moment min. 3,8 Nm
autoklávovatelné dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. (134 °C, 7 min)
součástí dodávky bude i 1 ks sklíčidla
Nástavec univerzálního typu "Hudson/Zimmer":
počet otáček min. 270 ot./min.
točící moment min. 17,8 Nm
autoklávovatelné dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. (134 °C, 7 min)
Nástavec vrtací typu "AO adaptér"
autoklávovatelné dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. (134 °C, 7 min)
Nástavec frézovací typu "malý AO adaptér":
typ "šestihran"
počet otáček min. 1200 ot./min.
točící moment min. 3,8 Nm
autoklávovatelné dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. (134 °C, 7 min)
Sterilizační síto pro celý set:
autoklávovatelné dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. (134 °C, 7 min)
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje
Příslušenství v rámci dodávky (nad rámec výše popsaných sad)
Nabíjecí baterie
Li-Ion
počet: 2 ks
Nabíječka baterií:
min. 6 pozic
napájení 230V / 50 Hz
napájecí kabel: min. 4 m
celkový počet u 6 pozic: pouze 1 ks
zadavatel bude akceptovat i nabídku nabíječky se 4 pozicemi s napájecím kabelem o délce 4 m a zároveň 2 ks nabíječek po 1 pozici s napájecím kabelem o délce 1,7 m za předpokladu splnění všech ostatních parametrů plynoucích z technické specifikace.
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje
Další podmínky
Zadavatel požaduje Zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.
1 Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category